采购需求书

|  |  |
| --- | --- |
| **申请科室** | 泌尿外科 |
| **项目名称** | 输尿管肾镜 |
| **预算金额** | 90000.00元 |
| **数量** | 1套 |
| **采购要求** | 1.直径：6Fr(前端)—7.5Fr（末端）  2.工作长度：425-430mm。  3.工作通道：可下一个3-4Fr的器械。  4.视角：5-8°（目镜端与镜身的夹角）。  5.半软镜身：可向各个方向弯曲15°,且弯曲无图像损失、无需重新对焦。  6.三级渐进式镜杆，前端防损伤设计可平滑进入输尿管，缓慢扩张。  7.内置热敏弹力避震系统，降低光学镜柱损耗，增加使用寿命。  8.30K以上（含30K）(3万条)图像束，视野清晰、网格淡化。  9.双冲洗通道，冲洗空间充分、流量大。  10.输尿管一体镜；  11.不锈钢外壳无涂层，对人体无害、使用寿命长。  12.含光学放大器和滤光器，减少热量，增加导光效果。  13.采用激光焊接技术，密封性强。  14.目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性。  15.三种导光束接头，适配：狼牌、STORZ、奥林巴斯等规格主机、光源  16.可浸泡、熏蒸、可134℃高温高压消毒。  17.保修要求：设备免费保修期至少为 1 年，在售后期内, 成交供应商在接到用户的维修（因质量问题）通知, 响应时间为半小时，工程师到达现场时间为24小时，排除故障时限为到达现场后8小时。 |