**附件：**基本采购需求表

1. **基本需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| 医用头灯手术放大镜 | 心胸外/手术室 | 1 |

1. **技术参数要求：**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 要求 |
| 1 | ▲LED头灯，光照≧68000Lux, 色温：≧6000K，LED明亮纯白光光圈均匀无暗点 |
| 2 | 头灯重量≦50克 |
| 3 | 简洁超轻设计，确保焦点清晰且无障碍同轴照明 |
| 4 | 光强度可连续调节，特殊涂层可保持最佳亮度时有效防止光反射 |
| 5 | 便携式充电锂电池的应用，确保操作6小时 |
| 6 | 可调式视角，可视范围更广 |
| 7 | 可搭配原厂同品牌手术放大境使用，无需增加其他配件 |
| 8 | LED使用寿命：1W超高输出，LED额定寿命大于等于50,000小时 |
| 9 | ★可使用头戴式和眼镜式支架 |
| 10 | 倾斜角度:针对每项检测其偏角均可独立连续调节 |
| 11 | 光强度控制：0-100% |
| 12 | 提供产品CE、ISO、SGS认证 |
| 13 | ★手术放大镜采用标准伽利略光学系统，≦27%的重量比 |
| 14 | ★放大镜重量≦35克 |
| 15 | ▲视野范围:81mm -152mm,瞳距范围：50mm-75mm |
| 16 | 具有铰链系统提供完全的灵活性，观看和姿态角，配有左右瞳距调节阀 |
| 17 | 更加人性化设计：可选用可调节的鼻垫，鼻垫可选，均由防过敏材质制成 |
| 18 | 放大镜的可摘除翻转杠杆和保护镜帽可以轻松拆卸，并可经高温高压消毒 |
| 19 | 激光定向的光学放大质量，精准的瞳孔定位系统 |
| 20 | 放大镜倍数有2.5X ，3.0X ,3.5X ,4.5X可供临床选择 |

**三、每套设备配置要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 专业头戴（可选镜架） | 1 | 台 |
| 2 | LED灯及1.5米连接线 | 1 | 套 |
| 3 | 电源适配器 | 1 | 个 |
| 4 | 转换插头 | 4 | 块 |
| 5 | 专用手提箱 | 1 | 个 |
| 6 | 锂电池 | 1 | 个 |
| 7 | 充电座 | 1 | 个 |
| 8 | 说明书 | 1 | 本 |
| 9 | 透明保护盖 | 1 | 袋 |
| 10 | 放大镜 | 1 | 套 |
| 11 | 灭菌翻转杆 | 1 | 个 |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

**四、配套耗材**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **规格** | **最高限价（元）** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

五、商务需求：

1.交货期：成交供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30 日内完成安装调试。

2.中标供应商须提供设备原厂质保至少为 1 年。

3.中标供应商需另外提供设备整机质保1年。