报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 设备型号 |  |
| 厂家/品牌 |  |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、参数偏离情况表。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 1 | 产品名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 规格型号 |  |
|  | 注册证号 |  |
|  | 药交ID |  |
|  | 国家医保耗材代码 |  |
|  | 省平台联盟区限价 |  |
|  | 报价（元） | 报价不可高于省平台联盟区限价 |
| 2 | 产品名称 |  |
|  | 规格型号 |  |
|  | 注册证号 |  |
|  | 药交ID |  |
|  | 国家医保耗材代码 |  |
|  | 省平台联盟区限价 |  |
|  | 报价（元） | 报价不可高于省平台联盟区限价 |

请按广东省药品电子交易平台填写以下信息：

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目不接受联合体、中标供应商不得以任何方式转包本项目。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

5.★投标供应商应该符合《医疗器械监督管理条例》规定，如投标供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如投标供应商为还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

6.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 液体治疗工作站 | 重症医学科 | 8 |

核心产品：液体治疗工作站

用途：液体治疗工作站通过自动、准确地控制各种药物的治疗剂量和速度，实现精准、滴定式的液体治疗，确保重症患者液体治疗的有效性、精准性、稳定性和安全性。

- 技术参数：

1.工作站系统要求：

  - ▲每套液体工作站均配置4泵系统（3台注射泵+1台输液泵），注射泵及输液泵的数量及位置可根据需要调整，并可进一步扩展，输液泵模块和注射泵模块在同一界面进行操作。

  - 每台工作站上各类型泵支持自由插拔原则（即在不关闭工作站总电源状态下随时插拔、转移至其他工作站以及单泵使用），互相不影响他泵正常工作。

  - 具备除颤防护，安全防护可靠，CF II级；在急救中共同使用不会相互影响。防潮，IP22；滴液防护。

  - ▲工作站电源：每工作台系统只需一根电源线集中供电。可采用交直流两用电源，外部电源：100V-240V，50/60Hz；次级电源：组架运行电源为12V直流/35W（可使用救护车/直升机的车载电源）。配备蓄电池：蓄电池可与输注泵的电池互换使用，外部电源断电后可自动切换到组架上的蓄电池供电，蓄电池供电时间≥1小时。

  - 报警：工作站具有声、光及明确的闪动符号报警功能。

  - 工作站小巧，整个组架≤5公斤,可固定在吊塔上(或输液架上)，又可固定在床旁横栏。安装固定快捷简单，无需任何工具即可快速增加输注模块及输液站单元。

2.注射泵技术参数：

▲2.1 控制精确度 ≤±2.5％。

2.2 操作条件：＋10～40℃，30～85％湿度。

2.3 注射器选择：适用于各厂家生产的符合国标的一次性注射器2/3ml、5/10ml、20ml、30ml、50/60ml；自动识别注射器规格。

2.4 注射速率范围：0.01-1000ml/h，0.01ml递增，在不停止输液情况下可改变速率。

2.5 具备快速推注功能，1-1500ml/h可调，同步显示快速推注量。

2.6 实时显示注射器的类型/大小、注射速度、管路压力、输液量以及当前输液信息等。

2.7 电源：插入工作站时由工作站供电，电源要求同工作站一致，并且支持热插拔。单泵使用时电源要求交直流两用，外接电源220±10V，50/60HZ；可外接低压电源：救护车12V直流电；具备内置电池，停电后内置电池可正常工作6小时以上，外接电源工作时内置电池快速充电。

2.8 报警：通过声、光及明确的闪动符号等显示以下报警：开机后遗忘、自检报警、注射器松脱、管道阻塞、压力过高、气泡（空气探测）、预设注射量完成、排空前3分钟、电池用完前30分钟低电量、操作遗忘或错误提示报警等。

  - 单泵具备除颤防护，安全防护可靠，在急救中共同使用不会相互影响；防潮：IP22；滴液防护。

  - 具有数据锁功能，防止意外更改输液速度、种类等。

  - 轻巧灵便，重量不超过1.5kg；方便安装，可单独固定于输液架上和床旁栏上。

3.输液泵技术参数：

▲3.1 输液精确度≤±5%。

3.2 操作条件：+10~40℃，30~85%湿度。

3.3 适用各种规格国产PVC耐压输液器。

3.4 预置输液总量范围0.1-999.9ml，每级0.1ml。

3.5 输液流速控制范围0.1-999ml/h，以0.1ml递增；可在不停止输液情况下可改变速率。

3.6 具备快速输注功能，快速输注速度在0.1-999.9ml/h，同步显示快速输注量，快速输液量记入输液总量。

3.7 数字显示：实时显示输液总量、注射速度、剩余量及输注时间等。

3.8 电源：外接电源220±10V，50/60HZ；具备内置电池，停电内置电池可正常工作3小时以上；外接电源工作时内置电池快速充电。

3.9 具有可保持静脉开放速率（KVO）功能，在输液完成后保持静脉开放。

3.10 具备空气探测器：瞬间探测0.3ml以上的气泡，避免气柱危险；另外在1小时内累计微小气泡达1.5ml时亦报警，报警灵敏度可调。

3.11 报警：压力大（阻塞）、低压力（管道脱开）、药物注射剩余1～2ml或排空前3分钟报警、气泡（空气探测）报警、电池用完前30分钟低电量报警。

3.12 有除颤防护，安全防护可靠，CF I；在急救中共同使用不会相互影响。

3.13 轻巧灵便，方便安装，可以固定于输液架上和床旁横栏上。

- 每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液体治疗工作站 | 原装配套 | 1 | 台 |
| 2 | 注射泵 | 原装配套 | 3 | 台 |
| 3 | 输液泵 | 原装配套 | 1 | 台 |
| 4 | 电源线 | 原装配套 | 4 | 条 |
| 5 | 单泵支架 | 原装配套 | 4 | 台 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。产品交付时中标供应商应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过  12  月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇镇属医院医疗项目采购和验收管理规定》。

★1.6投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

1.7 乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为 4  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：具体付款方式：本合同分三期支付，第一期：合同签订后，乙方提供合同总金额的20%的款项的预收款收据，甲方支付该笔预付款；第二期：乙方按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，开具全额发票，甲方确认无误后一个月内支付合同总金额的75%的款项。第三期：合同总金额的5%的款项在  4   年后无息支付。