报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 设备型号 |  |
| 厂家/品牌 |  |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、参数偏离情况表。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 1 | 产品名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 规格型号 |  |
|  | 注册证号 |  |
|  | 药交ID |  |
|  | 国家医保耗材代码 |  |
|  | 省平台联盟区限价 |  |
|  | 报价（元） | 报价不可高于省平台联盟区限价 |
| 2 | 产品名称 |  |
|  | 规格型号 |  |
|  | 注册证号 |  |
|  | 药交ID |  |
|  | 国家医保耗材代码 |  |
|  | 省平台联盟区限价 |  |
|  | 报价（元） | 报价不可高于省平台联盟区限价 |

请按广东省药品电子交易平台填写以下信息：

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目不接受联合体、中标供应商不得以任何方式转包本项目。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

5.★投标供应商应该符合《医疗器械监督管理条例》规定，如投标供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如投标供应商为经销商还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

6.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 超脉冲二氧化碳点阵激光 | 皮肤科 | 1 |

核心产品：超脉冲二氧化碳点阵激光

用途：目前较先进的超脉冲CO2点阵激光同时具备了连续、脉冲、超脉冲和激光扫描输出功能，热灼伤效应较低，皮肤激光治疗后的愈合和美容效果较好。除可用治各种浅表肿物、赘生物，还可以迅速、准确的进行各种精细的激光手术。

- 技术参数：

| 序号 | 技术参数项目 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备类型 | 超脉冲二氧化碳点阵激光。 |
| ▲2 | 激光管材质 | 金属封装。 |
| 3 | 波长 | 10600nm。 |
| ▲4 | 最小脉宽 | 达到50μs（具有国家相关部门检测报告认证）。 |
| 5 | 能量 | 0-150 mJ，每mJ步进可调。 |
| 6 | 激光输出模式 | TEM00激光器。 |
| 7 | 脉冲输出功率 | 0.3-15w 峰值功率≥450w。 |
| 8 | 输出功率自检校正 | 开机自检、监测、校正提示。 |
| 9 | 脉冲频率 | 1至≥1000Hz步进可调。 |
| 10 | 点阵扫描输出方式 | 乱序、有序输出。有序输出方式下，有深浅交错输出功能。 |
| 11 | 扫描输出图形种类 | ≥10种。 |
| 12 | 扫描输出图形参数 | 大小、间距、扫描程度均可调。 |
| 13 | 最大扫描面积 | 20mm×20mm。 |
| 14 | 扫描密度 | 手具F=50mm,0.1～1.5mm可调；F=100mm，0.3～3.0mm可调 |
| ▲15 | 传输方式 | 7关节平衡锤式导光臂。 |
| ▲16 | 最小焦点光斑直径 | 0.3mm（具有国家相关部门检测报告认证）。 |
| 17 | 指引光 | 红色半导体激光。 |
| 18 | 指引光亮度可调 | 多档可调。 |
| ▲19 | 手具种类 | 配备光学图形扫描及切割多种手具，内置光学图形扫描器 |
| ▲20 | 手具焦距 | 两种：f=50mm，f=100mm。 |
| 21 | 手具出光方向 | 向下。 |
| ▲22 | 手具重量 | ≤150g。 |
| 23 | 脚踏安全保护功能 | 智能脚踏识别功能，防止误踩踏操作。 |
| 24 | 操作界面 | ≥9英寸彩色触摸屏，中文显示。 |
| 25 | 控制系统 | 配参数修正功能及升级接口。 |
| 26 | 冷却系统 | 水冷加风冷，配备恒温系统。 |
| ▲27 | 光闸保护功能 | 内置光闸保护功能，并可在操作界面启闭。 |
| ▲28 | 国际认证 | 设备获欧盟CE认证。 |
| 29 | 输入电压 | 220V、50Hz。 |
| 30 | 输入功率 | 200VA。 |
| ★31 | 设备使用年限 | ≥10年。 |

- 每套设备配置要求：

| 序号 | 物品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 激光扫描头 | 1套 |
| 3 | 七关节导光臂 | 1套 |
| 4 | 脚踏开关组件 | 1套 |
| 5 | 激光防护眼镜 | 2副 |
| 6 | 电源线 | 1根 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差不超过  6  月。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  1  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：本合同分三期支付，第一期：合同签订后，乙方提供合同总金额的20%的款项的预收款收据，甲方支付该笔预付款；第二期：乙方按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，开具全额发票，甲方确认无误后一个月内支付合同总金额的75%的款项。第三期：合同总金额的5%的款项在  1   年后无息支付。