报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 设备型号 |  |
| 厂家/品牌 |  |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、参数偏离情况表。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 1 | 产品名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 规格型号 |  |
|  | 注册证号 |  |
|  | 药交ID |  |
|  | 国家医保耗材代码 |  |
|  | 省平台联盟区限价 |  |
|  | 报价（元） | 报价不可高于省平台联盟区限价 |
| 2 | 产品名称 |  |
|  | 规格型号 |  |
|  | 注册证号 |  |
|  | 药交ID |  |
|  | 国家医保耗材代码 |  |
|  | 省平台联盟区限价 |  |
|  | 报价（元） | 报价不可高于省平台联盟区限价 |

请按广东省药品电子交易平台填写以下信息：

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目不接受联合体、中标供应商不得以任何方式转包本项目。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

5.★投标供应商应该符合《医疗器械监督管理条例》规定，如投标供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如投标供应商为经销商还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

6.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 半导体激光治疗机 | 整形美容科 | 1 |

核心产品：半导体激光治疗机

用途：用于祛除人体身体各部位多余发毛，如唇毛、腋毛、比基尼和四肢毛发及实现808nm半导体激光的全部用途。

- 技术参数：

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲激光器类型：半导体激光器 |
| 2 | ▲输出波长：808±5nm |
| 3 | ▲激光器输出功率：≥600W |
| 4 | 激光器巴条数量：≥6 |
| 5 | ▲能量密度：5-50J/cm² ,连续可调，双脉冲模式可加倍输出 |
| 6 | 脉冲频率：0.5-10Hz,以0.5Hz步进 |
| 7 | ▲单脉冲宽度：10-100ms ，连续可调，双脉冲模式可加倍输出 |
| 8 | 原光斑尺寸：12×12mm2 |
| 9 | ▲工作模式：专业模式、滑动模式、飞点模式等多重工作模式 |
| 10 | ▲皮肤冷却方式：接触式球面蓝宝石导光晶体 |
| 11 | 治疗头制冷温度：2℃-6℃ |
| 12 | ▲冷却系统：内循环封闭水冷，外循环风冷；内置双过滤洁净装置。 |
| 13 | ▲控制系统： 1）10.1≥英寸高清触摸屏，智能安卓系统；可根据选择的治疗项目和患者情况推荐最佳治疗参数; 2）具有温度、液位、水流、水量等各种智能化自动检测和控制功能，确保设备长时间有效工作； 4）具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。 |
| 14 | ▲安全保护功能：激光器具有光闸及自动断电保护功能。 |
| 15 | ▲开机自检：具有激光功率电流监测功能。 |
| 16 | 输入电源：单相交流220V/50Hz，10A（线容量） |

- 每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | / | 1 | 台 |
| 2 | 脚踏开关 | / | 1 | 个 |
| 3 | 手具支架 | / | 1 | 套 |
| 4 | 防护眼镜 | / | 1 | 副 |
| 5 | 防护眼罩 | / | 1 | 副 |
| 6 | 电源线 | / | 1 | 根 |
| 7 | 使用说明书 | / | 1 | 本 |
| 8 | 产品合格证 | / | 1 | 份 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差不超过  12   月。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

1.7 乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  1  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：本合同分三期支付，第一期：合同签订后，乙方提供合同总金额的20%的款项的预收款收据，甲方支付该笔预付款；第二期：乙方按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，开具全额发票，甲方确认无误后一个月内支付合同总金额的75%的款项。第三期：合同总金额的5%的款项在1年后无息支付。