调研邀请函

按照我科采购计划，准备对以下采购清单的项目进行采购调研。诚邀各位医疗器械公司参与。

采购清单：

| 项目名称 | 数量 |
| --- | --- |
| UNIQ FD20型DSA三年维保 | 3年 |

采购清单公示时间：2023年1月11日至2023年1月17日

资料投递邮箱：yxzb8773@126.com

资料投递截止时间：2023年1月1日下午5:30

截止时间过后，我科将不再接受任何材料。

联系人：医学装备科梁工

联系方式：0760-88662120-8773

请有意参与的公司，按照附件内容提供所需资料，将盖章件扫描版资料发送至资料投递邮箱。

医学装备科

2023年1月11日

附件：

报价单

至中山市小榄人民医院：

| 项目名称 | 服务期限 | 单价（万元/年） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIQ FD20型DSA三年维保 | 3年 |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

报价时间：

所需资料如下：

- 贵公司资质（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证）

- 参数偏离表盖章版扫描件

- 注：上述材料需贵公司盖章。

- 参数偏离表：

| 序号 | 技术参数要求 | 正/无/负偏离 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保设备型号：UNIQ FD20 |  |  |
| 2 | 维保周期：三年 维保内容：包括UNIQ FD20型DSA的整机维修及保养所需的备件及费用。包含每年4次整机保养，无限次数维修。 服务范围包括但不限于以下内容：球管、平板探测器、高压注射器、主机零配件及工作站的保修。 |  |  |
| 3 | 安全检查：按照厂家设备本身标准及当地规定执行。 • 制定检查计划 • 机械安全检查 • 电气安全检查 • 记录检查结果 |  |  |
| 4 | 预防性保养：按照保养计划提供，每年提供四次专业保养，以保证设备处于最佳运行状态。 • 记录并安排保养时间 • 按照厂家标准进行调校 • 确认各项技术指标及性能 • 年检时，中标人负责配合医院按照相关部门流程进行检测，以保障取得合格证。 • 记录设备状况 • 提供每次保养后由设备本身导出的保养报告 • 预防性保养损耗品：预防性保养中需要更换的损耗品由中标人提供，以上费用已包含在投标报价中。 |  |  |
| 5 | 安全升级：投标人或其维修服务商必须在原厂规定的升级文件规定时间内完成，并在升级完成后提供原厂升级文件及工作记录。针对设备原厂官网发布的FCO，必须在有效期内执行；投标人须确保不会因安全升级导致整机出现任何故障，若因此而故障，须由投标人负责复原，无法复原须原价赔偿。投标人须提供相关证明文件（包括但不限于投标人承诺函）。 |  |  |
| 6 | 开机率： 在合同期内保证 95%的开机率（按一年365个日历日计算）。如果此开机率由于中标人的原因未能达到，按 1：4 比例顺延保修期时间（即按天算、开机日每降低 1 个日历日，保修期顺延 4 个日历日） |  |  |
| 7 | 中标人对本设备的任何维修保养，须有纸质记录，并经采购人相关人员签字确认服务内容。 |  |  |
| 8 | ▲备件： 备件必须是原厂认证合格的零备件，备件有追踪号码，保障不会对设备质量或图像产生不良影响。提供保修所需的备件，备件供应要及时、充足。如因提供不合法不合规或来路不明的备件而引起的相关损失及法律责任由中标人自行承担(投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章)。 |  |  |
| 9 | ▲在采购人保修后，中标人须在5日完成故障修复（含备件更换）并经采购人相关部门签字确认修复结果，若超期，每超一天则延长四天保修期。 |  |  |
| 10 | ▲本项目还需中标人提供包含DSA设备智能蒙片功能软件一套，需符合如下技术要求： （1）简化路径过程。将透视图像实时叠加到选定的参考图像上。 （2）通过床旁控制，实现参考图像的淡如淡出。 （3）选用的参考图像显示在参考屏上。任何先前获取图像都能作参考图像。 （4）可便捷将介入前后做对比来评估治疗结果。 （5）可自选一帧已有的造影图像作为蒙片，再生成路图。 （6）该软件后续升级所需费用均有中标人负责。 （7）该软件的安装使用不得影响采购人原设备的整体性能，如若因中标人提供的软件造成本设备故障，由中标人负责修复，若无法修复，则须中标人原价赔偿并补偿采购人相应的经济损失。 （8）该系统，需在合同签订之日起30日内完成安装，并组织采购人培训学习使用该系统，期间一切费用皆由中标人负责。 |  |  |
| 11 | ▲远程服务： 投标人，在用户允许的情况下可以远程接入本设备，及时对设备系统bug等故障进行远程维修/修复以保证维修的及时性，且远程服务应满足以下需求： 1、该远程服务可以实现远程不断监控和保护医疗设备，及时发出预警，在出现故障之前，就可对其进行远程维护和处理，以减少设备停机时间，提高设备使用率。2、基于设备嵌入式远程连接方案投标人需符合HIPAA和NEMA安全要求，并且通过ISO27001国际信息安全管理体系。 |  |  |
| 12 | 提供热线电话，24小时 *365天有工程师接听，为采购人快速诊断和提供技术支持服务。接到维修要求后，如是设备停机或是影响设备使用的故障，第2日内到达现场，接到保修之日起，5内完成修复使设备正常运行；如是间接性故障或不影响设备使用的故障，在取得科室同意的情况下，可酌情延长到场时间。 |  |  |
| 13 | 提供维护保养的专业工具的介绍（投标人须在投标文件提供相应证明材料）。 |  |  |
| 14 | ▲更换本设备的所有备件，皆须经采购人相关人员签字确认后，方可更换，更换的备件需与原部件为同一厂家。本设备的球管为飞利浦MRC200型球管，中标人所更换的球管须为同品牌型号的全新球管。若更换其他系列球管，一经发现中标人须向采购人赔偿合同金额20%的违约金，同时设备因此而引发的故障或采购人因此而承受的损伤，均由中标人负责赔偿。 |  |  |
| 15 | 投标人须在每次维护保养后，三个工作日内，向采购人提供保养记录报告，由采购人签字确认；投标人须在每次维修后，三个工作日内向采购人提供维修记录报告（报告包括不限于损害配件、故障原因、更换备件名称、型号、来源等内容）；中标人每年12月31日前向采购人提供年度维修报告（报告符合三甲医院要求标准，同时包括但不限于以下内容：故障明细及解决时间、预防性建议、易发生故障部件及日常防范方式等）。（投标文件中提供承诺书并加盖投标人公章）。 |  |  |
| 16 | ★中标人不得有出现但不包括以前情况：复制本次维保设备的任何数据，盗用数据，同时维保维护数据向第三方透露等情形，若上述情况一经发现，采购人保留向中标人追偿追责的权利。 |  |  |
| 序号 | 商务要求 |  |  |
| 1 | 付款方式： 采购人按每个季度进行付款。每个季度末，中标人提供合同总金额的(100%/ 12)(保留小数后两位) 款项发票，采购人收到发票并审核无误后，采购人支付该笔款项 |  |  |
| 2 | 报价要求 投标报价应包含本项目维保范围内的医疗设备在合同有效期内进行维保所发生的一切费用，如标的设备维修维护保养（含零件及人工、配件、材料、工时、差旅、仓储、运输、节假日服务等）、一切税费（包括关税、增值税等）、保险费、调试、验收、资料等相关的全部费用。 |  |  |