报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 设备型号 |  |
| 厂家/品牌 |  |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、参数偏离情况表。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

1.投标人报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目不接受联合体、中标供应商不得以任何方式转包本项目。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

5.★投标供应商应该符合《医疗器械监督管理条例》规定，如投标供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如投标供应商为经销商还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

6.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标供应商承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 高清宫腔镜及宫腔电切镜系统 | 妇科 | 壹套 |

核心产品：高清摄像主机及高清摄像头、宫腔镜、宫腔电切镜等；

用途：用于常规宫腔检查和治疗，并在生理盐水中进行经宫颈电切手术；

- 技术参数：

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 一） | 高清摄像主机 |
| ▲1 | 摄像主机与光源装置采用一体化设计，可实现2D/3D观察的通用影像平台； |
| 2 | 3D数字信号输出：3G-SDI的B级、DVI-D（可选择WUXGA或1080P，还可以选择并列或者逐行）； |
| 3 | 2D数字信号输出：3G-SDI、HD-SDI、DVI(可选择WUXGA，1080P或SXGA)； |
| 4 | 模拟信号输出：VBS复合端口、Y/C，可以同时输出； |
| ▲5 | HDTV数字高清信号输出分辨率≥1080P，扫描方式：逐行扫描； |
| 6 | 图像观察可调整纵横比，2D：≥4种模式（16:10、16:9、5:4、4:3），3D：≥2种模式（16:10、16:9）； |
| ▲7 | 具有窄带光波成像观察功能； |
| ▲8 | 具有IR荧光观察功能；兼容IR荧光内镜； |
| ▲9 | LCD触摸屏设计，用户可以自定义并保存≥20组设定值； |
| 10 | 图像强调功能：构造强调，轮廓强调功能； |
| 11 | 色调调节功能:红色±8档；蓝色±8档；色度±8档； |
| 12 | 至少三种测光模式：自动测光、峰值测光、平均测光； |
| 13 | 图像冻结功能，具有冻结/预冻结方式； |
| ▲14 | 图像缩放功能，2D：≥3种模式（1.0倍、1.2倍、1.5倍），3D：≥2种模式（1.0倍、1.2倍）； |
| 15 | 纤维内镜摩尔纹过滤功能； |
| 16 | 可接软、硬性内镜摄像头（3CCD/单CCD），摄像头具有卡式连接器； |
| 17 | LED光源，使用寿命更长； |
| 18 | 自动调光和手动调光功能； |
| 19 | 具有待机功能：灯泡开关，照明开关； |
| 20 | 图像旋转功能：内镜图像旋转180度； |
| ▲21 | 具有激光模式，使用激光手术时，可减轻激光激发时产生的光晕； |
| ▲22 | 具有广泛的兼容性，可连接电子胸腹腔镜（2D/3D）、宫腔镜、宫腔电切镜、电子胆道镜、电子鼻咽喉镜、膀胱镜、电子输尿管镜、电子肾盂镜、经皮肾镜、前列腺电切镜等。 |
| 二） | 高清摄像头 |
| 1 | - 采用3CMOS传感器，实现了色彩表现比以往更加丰富的全高清图像； |
| 2 | - 具有电子快门，电子放大功能； |
| ▲3 | - 配合荧光光源，可以实现IR观察，通过遥控按钮切换观察模式； |
| ▲4 | - 具有窄带光成像功能，可以增强粘膜表面血管和其他组织的可视性，进行早癌筛查； |
| 5 | - 具有2倍光学放大功能，通过采用2倍变焦，可实现不降低画质的放大观察； |
| 6 | - 通过在触摸面板上设置纤维内镜摩尔纹过滤器，防止摄像头与纤维镜的组合所引发的摩尔纹； |
| 7 | - 可采用环氧乙烷气体灭菌和低温过氧化氢等离子体进行灭菌； |
| 8 | - 重量≤220g。 |
| 三） | 宫腔镜 |
| 1 | - 检查用宫腔镜，直径：≤3mm，视野角度：30度（超广角），工作长度总长≥194mm； |
| ▲2 | - 配套管鞘直径：≤5.5mm，器械管道≥5Fr.，工作长度≥200mm； |
| 3 | 治疗用宫腔镜，直径：≤4mm，视野角度：30度（超广角）； |
| ▲4 | 配套管鞘直径：≤6.5mm，器械管道≥7Fr.，可持续灌流； |
| 5 | - 每条光学视管均配有同品牌原装消毒盒，可高温高压消毒； |
| 6 | - 配备同品牌剪刀、抓钳、活检钳，可通过宫腔镜鞘管进行治疗； |
| 7 | - 配备同品牌导光束。 |
| 四） | 宫腔电切镜 |
| 1 | - 光学视管直径：≤4mm，视野角度：12度； |
| 2 | - 外管鞘直径：≤8.5mm，可持续灌流，保持视野清晰； |
| ▲3 | - 内管鞘先端部采用耐高温陶瓷设计，具有防堵塞系统； |
| 4 | - 所有管鞘均经过非磨砂处理； |
| 5 | - 兼容性更广，可同时兼容双极等离子电切和单极电切； |
| 6 | - 可浸泡、气熏或可高温高压消毒； |
| 7 | - 可360度旋转； |
| 8 | - 工作长度总长：≥190mm； |
| 9 | - 电切镜重量：≤250克； |
| 10 | - 配备被动式工作把手； |
| 11 | - 每条光学视管均配有同品牌原装消毒盒，可高温高压消毒。 |
| 五） | 膨宫泵 |
| 1 | - 先进的压力和流量安全性符合最高的国际标准； |
| 2 | - 灌流率：30-500毫升/分钟； |
| 3 | - 压力范围：15-150mmHg（过压自动保护）； |
| 4 | - 高压安全：200毫米汞柱； |
| 5 | - 具有重复使用的导管套组，可高温高压灭菌； |
| 6 | - 电压：100-240V，自动调节； |
| 7 | - 频率：50-60Hz； |
| 8 | - 保护类别：I，BF型； |
| 六） | 显示终端 |
| 1 | - 液晶面板尺寸：≥30寸； |
| 2 | - 分辨率：≥1920×1080，逐行扫描、无闪烁，屏幕宽高比为16:9； |
| 3 | - 高亮度，高对比度，水平、垂直178度超宽视角； |
| 4 | - 纯平薄流线型设计，防闪涂层减少反光现象； |
| 5 | - 信号输入：3G/HD/SD-SDI 2个；Y/C；DVI-I 2个； HD15；Video； |
| 6 | - 信号输出： 3G/HD/SD-SDI 2个；Y/C；DVI-I 2个； HD15；Video； |
| 七） | - 专用台车 |
| 1 | - 与摄像主机为同一品牌，具有内置式电源，保证人身安全； |
| 2 | - 上下左右可旋式支架，可固定液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像； |
| 3 | - 可拉伸键盘托盘，方便医生不同角度操作； |
| 4 | - 可调节底板，随时调整主机放置高度，以便配合周边设备同时配置； |
| 5 | - 光滑防水设计，键盘面无接缝，符合医院的卫生要求。 |
| 八） | 医学影像信息管理系统 |
| 1 | - 具有图像采集功能：高清质量全屏采集压缩卡，可采集DVI、SDI、分量及VGA视频信号（分辨率≥1920×1080，向下兼容各种分辨率），可采集动、静态图像，且采集数量无限制； |
| 2 | - 具有诊断报告编辑模块； |
| 3 | - 具有报告单模板制作与报告打印功能； |
| 4 | - 具有动态录像功能：自动检测病人是否存在动态录像文件，内置播放器，播放时可抓拍图像，并能调整抓拍图像范围。 |
| 5 | - 配置要求： 1）主 机：Intel Core I5 CPU 2）≥4096M DDR内存 3）≥2TB 硬盘 4）I5 CPU集成高清显卡 5）DVD-RW 光盘刻录机 6）专业高清动态静态图像采集卡 7）内镜医学影像信息管理系统 8）显示终端： ≥22寸高清彩色显示终端 9）打印输出设备：彩色喷墨 |

- 每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像系统主机 | 必须是市场上销售的最新、最高端的型号，技术领先，质量可靠，售后完善。所有设备均要求为同一品牌（膨宫泵和医学影像信息管理系统除外）。所投高清宫腔镜和宫腔电切镜均能与系统完全兼容并正常使用，即所投产品的配置应保证整套系统的正常使用，院方不再需要另外采购配套设备。 | 1 | 台 |
| 2 | 高清摄像头 |  | 1 | 个 |
| 3 | 宫腔镜（检查） |  | 1 | 条 |
| 4 | 宫腔镜（治疗） |  | 1 | 条 |
| 5 | 剪刀 |  | 4 | 条 |
| 6 | 活检钳 |  | 4 | 条 |
| 7 | 抓钳 |  | 4 | 条 |
| 8 | 导光束 |  | 2 | 条 |
| 9 | 宫腔电切镜（含管鞘） |  | 2 | 条 |
| 10 | 液体膨宫泵 |  | 1 | 台 |
| 11 | 高清液晶监视器 |  | 1 | 台 |
| 12 | 专用台车 |  | 1 | 台 |
| 13 | 医学影像信息管理系统 |  | 1 | 套 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差不超过  12个  月。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6投标人须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  贰  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标供应商凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：合同签订后，采购人预付合同总金额的20%款项，同时中标供应商须提供相同金额的收款收据；中标供应商按合同协议时间提供设备，并经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，开具全额发票，采购人确认发票无误后一个月内支付合同总金额的80%。