报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 设备型号 |  |
| 厂家/品牌 |  |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、参数偏离情况表。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保耗材代码 | 省平台联盟区限价（元） | 供货单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C0807050 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 一、总则

1.供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由成交供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.磋商文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目不接受联合体、成交供应商不得以任何方式转包本项目。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。

5.★供应商应该符合《医疗器械监督管理条例》规定，如供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如供应商为经销商还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和供应商的经营许可/备案证明材料。

6.本文的“质保期”是指成交标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止成交供应商承诺的期限。

- 二、基本需求

| 标的名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 肌电诱发电位仪 | 神内一区 | 1 |

用途：肌电诱发电位仪在诊疗过程中鉴别和诊断中枢神经系统与周围神经系统，为病人临床诊断提供相关依据。

- 三、技术参数

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 原装一体化设计台式系统和专用控制键盘，内置听觉、视觉和电刺激模块；能够完成神经电图、肌电图、诱发电位等检测项目。 |
| 2 | 放大器： ★（1）外置放大器通道数≥6通道；放大器内置标准5芯DIN插孔≥3个（非放大器延长头盒）。 ★（2）输入阻抗：≥1000MΩ，噪声电平（每通道）：≤0.3uV，共模抑制比：≥127dB，低通滤波（高频滤波）：20Hz-20KHz，高通滤波（低频滤波）：0.01Hz-3KHz，内置阻抗测试，放大器面板LED直观显示阻抗测试结果，内置定标信号，并带有专用自动校准定标测试电缆，内置扬声器开关。 |
| 3 | 电刺激器： ★（1）刺激频率：0.1Hz～200Hz，刺激时限：0.02～1ms。 （2）刺激强度分辨率：0.1mA/0.02mA，输出极性：单正相、单负相、交替双相、交替反双相，输出模式：单个刺激、重复刺激、串刺激、带有预刺激的复杂串刺激。 |
| 4 | 听觉刺激器： （1）刺激极性：疏音、密音、交替音，刺激波形：喀喇音、纯音、爆发音、Pips、半正弦、正弦。 |
| 5 | 视觉刺激器： （1）刺激模式：棋盘格翻转、水平条栅、垂直条栅，刺激视野：全视野、半视野、1/4视野，注视点：≥4种样式可选，可在屏幕任意位置软件设定注视点，刺激格大小规格≥6种，范围3~96x4~128，背景色：黑、灰。 |
| 6 | ★神经电图：运动传导速度测定、感觉传导速度测定、微移电位、F-波、H-反射、重复频率电刺激（衰减实验）、瞬目反射、侧方扩散、终端潜伏期指数功能；自主神经检查-皮肤交感反应。 |
| 7 | 肌电图： - （1）定量肌电图分析：静息电位、单运动单位电位、多运动单位电位自动及手动分析、干扰相（重收缩）自动分析。 - ★（2）全自动运动单位电位的高速提取，可以自动提取上百个运动单位电位，自动平均并分组。 - ★（3）原始肌电信号及声音同步存储和回放再分析功能，每块肌肉可存储多个片段，每个片段可连续记录不少于15分钟原始的肌电图波形和声音信号，可同步回放和再分析处理。 |
| 8 | 诱发电位：体感诱发电位（上肢体感、下肢体感、脊髓体感、三叉神经体感），听觉诱发电位（脑干听诱发电位、客观测听、耳蜗电图、40Hz），视觉诱发电位（模式翻转模式、眼罩闪光模式），事件相关电位（P300）。 |
| 9 | ★全中文病历管理和中文报告生成系统：全中文软件系统（包括中文菜单、神经肌肉名称和帮助系统，可多语言选择）。可根据需要自定义报告格式、表格、数据、图形自动进入中文报告系统，不需要手工输入数据或屏幕抓图粘贴完成中文报告。报告结果报告结果可转入微软Office和PDF读取分析。 |
| 10 | - 每套设备配置要求 序号; 名称; 要求; 数量; 单位. 1; 肌电图诱发电位收录/回顾系统; 不低于Windows7操作系统，不低于酷睿i7处理器，128G SSD+1TB硬盘，≥8G内存，≥24寸液晶显示屏，主机内置监听扬声器和音量控制，内置专用控制键盘，具备输出调节及数字输入键盘功能。包含肌电图、诱发电位、神经电图软件。; 1; 台. 2; 电刺激器; 内置恒流及恒压。; 1; 个. 3; 放大器; 通道数≥6通道。; 1; 个. 4; 专用控制面板及扬声器; 具有全部数字按键和检查界面全部功能按键，控制面板具有刺激量一键归零功能，可脱离鼠标键盘进行检查操作。; 1; 个. 5; 隔离电源; /; 1; 个. 6; 刺激耳机; 音调频率：125Hz～20000Hz，能实现8000Hz～20000Hz高频声音刺激。; 1; 套. 7; LED眼罩刺激器; /; 1; 个. 8; 肌电诱发电位回顾分析工作站; 不低于Windows7操作系统，不低于酷睿i7处理器，128G SSD+1TB硬盘，≥8G内存，≥24寸液晶显示屏。包含肌电图诱发电位回顾分析软件。; 1; 台. 9; 肌电图诱发电位回顾分析软件; /; 1; 套. 10; 专用推车; /; 1; 台. 11; 激光打印输出; /; 1; 台. 12; 放大器支臂; /; 1; 个. 13; P300反应按键; /; 1; 个. 14; 一次性同芯圆针配套线缆; /; 2; 根. 15; 电缆（三头夹）; /; 2; 根. 16; 凝胶; /; 2; 支. 17; 导电膏; /; 2; 支. 18; 测量卷尺; /; 1; 个. 19; 一次性同芯圆针电极; /; 10; 根. 20; 马鞍式刺激电极; /; 2; 根. 21; 单头鳄鱼夹电极; /; 12; 个. 22; 运动传感器; /; 2; 个. 23; 脑干（肌电）导联线（针电极匹配电缆）; /; 2; 个. 24; 指环电极; /; 2; 根. 25; 接地表面电极; /; 2; 根. 26; 一次性吸附表面电极; /; 10; 根. 27; 无创脑电电极（盘状）; /; 12; 根. 28; 无创脑电电极配件（夹子状）; /; 10; 根. |

- 四、商务要求

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内按磋商文件及成交供应商的响应文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30 日内完成设备的安装调试。合同设备交付时，成交供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差不超过 1 年。

1.3成交供应商须保证成交后所提供的设备为原装、全新合格的产品。

1.4成交供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6供应商须要在响应文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容：

承诺成交后须在成交公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。成交供应商未按时按要求提供上述原件的，采购人有权取消其成交资格，由此产生的一切后果由成交供应商自行承担。

1.7成交供应商所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位的检测，并向采购人提供合格报告。合格报告随同合同设备交付，成交供应商未按时递交的，采购人有权延后验收时间直至合格报告递交。

2.售后服务要求

2.1成交供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2成交供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为 1 年。

2.3在售后期内，成交供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，成交供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，成交供应商凭以下材料向采购人申请款项支付：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）成交供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：本合同分三期支付。

（1）第一期：合同签订后，成交供应商提供合同总金额的20％的款项的预收款收据，采购人支付该笔预付款；

（2）第二期：成交供应商按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，开具全额发票，采购人确认无误后一个月内支付合同总金额的75％的款项。

（3）第三期：合同总金额的5％的款项在质保期满后无息支付。