小榄人民医院采购需求书（B类）

填写说明

（一）本采购需求书适用于预算金额1万元-10万元的货物、服务等自行采购项目（院内询价）。

（二）科室需要填写以下内容：表1《采购需求书》；表2样板图片（选填）。

（三）填表要求

1.按需提供一般不少于3家产品及供应商信息。

2.填写完毕后请打印，A4纸张，正反两面。

（四）办结时限：本项目承诺在需求书定稿提交后5个工作日内完成项目上网（特殊情况如供应商未能及时提供有效资质证照、合法授权、产品报价或政府采购平台执行等因素可能延迟办结）。

表1

采购需求书

| 申请科室 | 皮肤科 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 手术床 |  |
| 预算金额 |  |  |
| 数量 | 2台 |  |
| 采购要求 | （简单说明：产品用途、功能要求、配置要求、保修服务或特殊场地使用等情形） ★1设备类型：电动手术台。 ▲2 设备功能：至少具备台面升降、前后倾、左右倾、床体平移、头板折转、腿板折转、背板起背等调节功能。 ▲3 台面升降、前后倾、左右倾、床体平移方式：采用品质良好的电动驱动，安全可靠。 ▲4 头板折转、腿板折转、背板起背方式：采用品质良好的气弹簧助力，定位准确、操作便利。 ▲5 产品认证：产品通过ISO13485、ISO9001、CE认证（提供相关文件）。 6 床面前后倾角度：前倾≥25°、后倾≥20°。 7 床面左右倾角度：左倾≥20°、右倾≥20°。 8 头板折转角度：上折≥40°下折≥90°。 9 腿板折转角度：上折≥20°、下折≥90°，轴式可展开180°，可拆卸。 10 背板上折角度：上折≥80°、下折≥15°，可拆卸。 11 手控器：操作平稳精确，采用24V直流电压，安全可靠。 12 内置蓄电池：配备内置蓄电池，可在断电情况下保证手术台正常功能。 13 手术台材质：304不锈钢，表面亚光处理，清洁更方便（提供质检报告）。 14 手术台底座移动：具有固定或移动功能，底部万向轮，脚踏刹车，操作简便。 15 底座设计：矩形，高承重、高抗压，防腐蚀、易清洁。 16 床垫：采用慢回弹记忆海绵成型材质，质地均匀，抗腐蚀、透气、易清洗。 17 台面长度：≥2010mm。 18 台面宽度：≥500mm。 19 台面最低高度：≤700mm。 20 台面最高高度：≥900mm。 21 额定承重：≥180kg。 |  |
| 产品/供应商信息 |  |  |
| 序号 | 品牌、型号/内容 | 供应商联系方式 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 制定人签字： 需求/归口部门负责人签字： 日期： |  |  |

表2

样板图片（选填）