报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 制造商性质 | 大型企业□ 中小企业□ 小微企业□ |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、参数偏离情况表。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保耗材代码 | 省平台联盟区限价（元） | 供货单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C0807050 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目不接受联合体、中标供应商不得以任何方式转包本项目。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

5.★投标供应商应该符合《医疗器械监督管理条例》规定，如投标供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如投标供应商为经销商还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

6.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 内镜清洗工作站 | 内镜室 | 3套 |

核心产品：内镜清洗工作站

- 技术参数：

| 分项配置 | 技术参数与功能要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 主体的配置要求： | 1、 | 整个清洗工作站主体由台下柜、台面支撑架、干燥台、清洗消毒槽、功能背板和吊柜和嵌入式超波和内腔灌流系统组成等组合而成。 |
|  | 2、 | 设备由清洗槽、嵌入超声槽、漂洗槽、浸泡消毒槽、终末漂洗槽、干燥台、上吊柜、管路系统、控制系统组成。设备各功能槽、台面及功能背板外表面应光滑无死角，并且易于清洁。清洗槽采用PMMA特种复合性材料,胃肠镜专用双方槽外部尺寸规格为≤1.315m×0.76m，单方槽外部尺寸规格为≤0.685m×0.76m。 |
| 主体的材质要求： | 1、 | ▲洗消槽、功能背板、干燥台面等采用改性PMMA高分子复合材料，表面光亮平滑、耐磨、寿命长，对人体无毒性，槽体材料应提供第三方的检测报告。 |
|  | 2、 | 台下支架SUS304不锈钢材质，柜门板采用亚克力材质，柜内储物底板为PCV板，防水防潮、经久耐用。 |
| 主体的设计要求： | 1、 | 倾斜式操作面板平面设计，有效的缓解了操作时手部的疲劳与不适，消除眩光对操作人员眼睛的刺激。灯箱、操作面板与背板一次吸塑成型，整体的背板设计，防水防潮，防污染。 |
|  | 2、 | 洗消槽台面采用独特的防泛水倾斜式台面设计，使溅到台面的液体全部从下水道流走，不污损柜门及室内楼地面。前方的大圆弧台面造型设计，为内镜清洗人员提供腰腹部的有力支撑，形成人体的多点支撑体系，有效减少疲劳。 |
|  | 3、 | 清洗槽内八条加强及下水器后移的设计，使清洗时槽内污水及污物排放更加通畅与彻底，洗消槽内标有刻度，可适时观测水量。溢水口贴心设计，消除操作人员忘记关水阀门导致科室被水浸泡。 |
|  | 4、 | 干燥台采用内凹式平台圆弧设计，台面有点状凸起，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑倒落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。 |
|  | 5、 | ▲吊柜及功能背板要求：吊柜用SUS304不锈钢材质，功能背板应集成无闪烁LED照明系统，减少操作人员视觉疲劳；柜开门方式采用平行开门设计，符合人体工程学设计，吊柜与触摸屏一体化设计，更方便操作人员使用； |
|  |  | 操作面板嵌入式控制系统和≥7寸彩色触摸屏组成，采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，每个功能槽只需一个人机交互界面即可完成所有功能的控制及切换。 |
|  |  | 彩色液晶屏，屏幕分辨率高。各流程功能均由微电脑控制，一键启动。采用触摸控制按键，非按键膜按键，控制每个槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行操作。 |
| 多功能自动灌流器要求： | 1、 | 用于清洁内镜内管道残留的污物、水、酶液、消毒液等，每个清洗槽内配灌流功能，实现内镜管腔的自动清洗和吹干。 |
|  | 2、 | 通过微电脑控制器自动完成注水冲洗、注气干燥功能。 |
|  | 3、 | 快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，耐磨、防腐蚀，使用方便快捷，单手可操作。 |
|  | 4、 | 自动灌流器可以全自动一次性完成三个环节的工作：”注液、注气、计时，在每次注液后，当灌流到倒数15～20s时自动注气，可通过人机界面进行设置。 |
|  | 5、 | 灌流监测功能，实时监测是否有水、气注入内镜管腔，确保管腔清洗效果。消毒液监控功能，实时监测消毒液使用次数及使用时间，到期自动报警提示，保证消毒效果。 |
|  |  | 清洗剂自动添加功能，清洗剂添加数量可通过人机界面进行设置。系统可通过清洗剂比例自动计算清洗剂的进液量。 |
| 快速接头要求： | 1、 | 整套快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，有效的防止酸碱腐蚀，增强耐磨性。 |
|  | 2、 | 快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成。 |
|  | 3、 | 槽内安装，盖上盖子可实现完全密封，彻底的消除消毒液的扩散，有限保护了医务人员的安全。 |
| 医用空压机性能要求： | 1、 | 供气系统采用洁净气源或低噪音无油空压机内置风冷、净化干燥及0.01μm高精度过滤系统，提供医疗级汽源供应，保证气体干燥、洁净度，经洁净气源处理后的压缩空气，不得检出菌落，并提供第三方的检测报告。 |
|  | 2、 | 深度除水，空气含水量≤50mg/Nm³，缩短干燥时间，无油空气压缩机，双重净化深度除水，洁净气罐防腐抑菌。冷凝水自动排放，无需人工除水，避免定期人工手动排水麻烦。 |
|  |  | 噪音≤60dB，给工作人员提供舒适的工作环境，气管路采用优质的专用气动部件，承压强，寿命长，耐压≥15kg；洁净气源应与工作站主体为同一生产厂家，以便及时提供其相关售后保养服务； |
| 中心气体处理器要求： | 1、 | 中心气体处理器为灌流和气枪调节恒定的气压。 |
|  | 2、 | 范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）。 |
|  | 3、 | 腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。 |
| 给排水系统要求： | 1、 | 给水系统：全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用陶瓷阀芯，冷热水开关独立控制。优质的PP-R冷热水管材和管件，保障安装后十年内不会出现漏水和爆管现象。排水系统采用高分子材料的下水器，优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。 |
|  | 2、 | 前置过滤器安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、可拆卸更换滤网。 |
| 高压水气枪要求： | 1、 | 全不锈钢高压水气枪，材质采用优质304#不锈钢一次型铸造成型，枪体没有任何接缝，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染， |
|  | 2、 | 内镜清洗专用嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或吹内镜的注水注气孔时气会反弹对操作人员造成冲击， |
|  | 3、 | 能适用不同口径，压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压。 |
| 嵌入式超声波要求： | 1、 | 超声波清洗机采用单频40KHz频率，清洗槽有效容积10L。整体嵌入清洗槽内，和清洗工作站完美结合成为一体，操作和维修方面。 |
| 方槽盖要求： | 1、 | 方槽盖为防止槽内消毒清洗液的异味进入空气中，防止对医务人员造伤害。 |
|  | 2、 | 采用透明这亚克力面板吸塑成形有手柄，能充分把每个槽盖不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况。 |
| 挂钩、附件篮筐要求： | 1、 | 水气枪挂钩采用304不锈钢材质，永不生锈，后固定设计，表面光滑无卫生死角。 |
|  | 2、 | 附件存放篮筐采用304不锈钢材质，可存放小型的内镜附件。 |

- 设备配置要求（3套）：

| 组件 | 分项明细 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊柜式 | 吊柜主体 | M | 13 |
| 清洗槽 | 脉动灌流 | 套 | 3 |
|  | 灌流系统单手操作快速插头 | 套 | 3 |
|  | 内循环进水过滤头 | 个 | 3 |
|  | 清洗剂自动添加功能 | 套 | 3 |
|  | 医用超声波清洗机 | 台 | 3 |
| 漂洗槽 | 脉动灌流 | 套 | 3 |
|  | 灌流系统单手操作快速插头 | 套 | 3 |
|  | 内循环进水过滤头 | 个 | 3 |
| 消毒槽 | 脉动灌流 | 套 | 3 |
|  | 消毒液监控 | 套 | 3 |
|  | 灌流系统单手操作快速插头 | 套 | 3 |
|  | 内循环进水过滤头 | 个 | 3 |
|  | 电动翻盖 | 套 | 3 |
|  | 灌流监测 | 套 | 3 |
| 末洗槽 | 脉动灌流 | 套 | 3 |
|  | 灌流系统单手操作快速插头 | 套 | 3 |
|  | 内循环进水过滤头 | 个 | 3 |
|  | 酒精干燥 | 套 | 3 |
|  | 水过滤器 | 套 | 3 |
| 干燥台 | 热风干燥 | 套 | 3 |
|  | 内镜洁净气源 | 套 | 3 |
|  | 中心气体处理系统 | 套 | 3 |
|  | 给排水系统 | 点位 | 12 |
|  | 高压气枪 | 把 | 9 |
|  | 高压水枪 | 把 | 6 |
|  | 方槽盖 | 个 | 3 |
|  | 管路自洁系统 | 套 | 3 |

- 二、商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。

1.3合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差不超过  3  个月。

1.4中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。

1.5中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.6验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.7投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  2  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：本合同分三期支付，第一期：合同签订后，乙方提供合同总金额的20%的款项的预收款收据，甲方支付该笔预付款；第二期：乙方按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，开具全额发票，甲方确认无误后一个月内支付合同总金额的75%的款项。第三期：合同总金额的5%的款项在质保期后无息支付。