采购需求

产品用途

用于微生物各类标本培养。

功能要求:

1、外部尺寸（W*D*H）：700 x700 x 900 (mm)以上，可实现两台堆叠，减少使用空间。

★2、有效容积：≥200L

3、材料：

1）外部材料：涂层钢板。

★2）内部材料：铜合金不锈钢，半圆式四角设计，减少不必要的内表面。

4、外门：涂层钢板，带有全方位门加热器，减少结露；磁性门封条设计，减少耗气量。可供选择的双向开门方式，满足不用使用需求。

★5、内门：强化玻璃，带硅胶密封条密封性强，减少气体泄漏，也便于观察箱内物体。

★6、搁板材料：铜合金不锈钢搁板。

7、搁板数量：≥5个，宽550 x 深450 x 高10 (mm)，可拆卸设计。

▲8、温度控制：温度均一性：37± 0.2 ℃，温度控制精度：37± 0.1 ℃

▲9、二氧化碳控制范围：0～20 %。二氧化碳浓度控制精度：± 0.15 %

10、空气循环：风扇驱动循环，开门时风扇电机及CO2阀自动停止，减少耗气量。

11、检测孔：带有检测孔，便于引入传感器等设备

12、箱内空气取样口：用于箱内空气取样，随时了解箱内空气情况，便于记录。

▲13、加热方式：直接加热式和气套式加热，升温迅速且温度均匀性好。

14、隔热层：硬质聚氨酯发泡，隔热层表面做防颗粒脱落处理

15、增湿方式：增湿盘自然蒸发式。

▲16、水位传感器：光学传感器，用于低水位报警，当增湿盘中的水≤1升时，该灯开始闪烁。

▲17、空气过滤器：HEPA过滤器，针对直径≥0.3微米的颗粒，过滤有效率≥99.97 %，有效过滤CO2气体中细菌及及灰尘颗粒。

18、紫外杀菌灯：标配无臭氧型紫外灯，杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽中的细菌，同时不影响箱内细胞生长。

▲19、自动校准：每4小时校准一次。

20、带声音及视觉报警：门报警、温度报警、二氧化碳浓度异常报警、传感器异常、加热器异常、加热器继电器断路、空气泵发生故障、开门时间超限报警及键锁功能。

21、存储备份：非易失性静态存储，当断电后再来电时，设备将恢复到断电前的温度设定运行。

▲22、键锁功能：当键锁功能开启时，不能改变箱内温度或二氧化碳浓度，降低意外更改的风险

配置要求：

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 二氧化碳培养箱 | 符合上述技术参数要求 | 1 | 台 |
| - 2 | UV紫外灯 | 符合仪器使用需求 | 2 | 盏 |
| - 3 | 搁架 | 符合仪器使用需求 | 5 | 块 |
| - 4 | 气瓶固定架 | 40L双瓶 | 1 | 个 |
| - 5 | 气瓶固定架 | 40L单瓶 | 2 | 个 |
| - 6 | 适配电源线 | 符合仪器安装需求 | 若干 | 根 |
| - 7 | 使用说明书 | 符合仪器使用需求 | 1 | 册 |

保修和售后服务

- ★中标供应商须提供设备原厂整机质保至少为 3 年。

- ★中标人负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用应包含在总报价内。

- ▲在售后期内，中标人在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标人应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

参数响应表

| 序号 | 需求参数 | 响应实际参数 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |