报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 制造商性质 | 大型企业 中小企业□ 小微企业□ （100万以上项目需填写，提供证明文件，进口设备无需填写） |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 设备使用年限（年） | （按说明书和设备铭牌信息填写） |
| 是否有配套耗材 | 否 是 （请填写广东省药品电子交易平台耗材信息表） |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、耗材信息表（如有）、参数偏离表。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 序号 | 通用耗材/专用耗材 | 国家医保医用耗材名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 省平台联盟区限价（元） | 供货单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用耗材 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C08070400500002096020000107 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求，不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目不接受联合体投标、中标供应商不得以任何方式转包本项目。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一项目下的招标活动。

5.★投标供应商应符合《医疗器械监督管理条例》规定，如投标供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如投标供应商为经销商还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

6.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标供应商承诺的期限。

7.本项目不专门面向中小企业采购。本项目所属行业为工业。

8.根据《2022年省级卫生健康机构进口产品目录清单》,本项目拟采购设备“高清电子消化道内镜系统”在该清单目录中，可采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品）。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 高清电子消化道内镜系统 | 消化内科 | 1套 |

核心产品：高清电子消化道内镜系统

用途：进行上下消化道内镜检查、治疗。

- 技术参数：

（一）、图像处理器:

▲1、具有色彩增强功能；拥有红色、蓝色和饱和度调节功能；

▲2、具有自动增益（AGC）功能，能自动增强图像亮度，自动放大或缩小电子图像信号；

3、具有构造强调功能：清晰显现腺管开口和血管；

4、具有轮廓强调功能：可突出病变范围和轮廓，提供血管纹理清晰的图像；

5、支持1080P全高清视频图像输出，视频分辨率≥1920×1080；

6、具有自动白平衡功能：可记忆白平衡信息；

▲7、具有电子放大功能；

8、具有图像色彩调节功能，可分别调节红色、蓝色等；

9、具有自动和手动调光模式，具有均值测光、峰值测光、自动测光；

10、具有内置的图像保存和高清视频录制功能，支持图像查看、视频回放；

11、 拥有USB接口可将高清视频、病例图像、报告导出至外接USB储存设备；

12、具有DVI、SDI、CVBS、VGA、S-VIDEO等信号输出方式；

13、具有画中画功能；

▲14、可兼容高清电子胃肠镜，电子十二指肠镜，超声内镜、电子支气管镜等。

（二）冷光源

▲1、采用LED光源和LED 灯；光源主灯平均连续使用寿命≥20000小时

▲2、 支持白光和大于2种特殊光照明模式，能更好满足早期病变的筛查；

3、待机模式：在检查间隙不需熄灭灯泡

4、具有手动和自动两种调光模式；

5、 具有透光功能；

6、气泵的送气流量分高、中、低三挡可调；

7、具有无线供电功能和光传输功能

8、热插拔保护功能：冷光源可支持内窥镜连接热插拔保护功能

（三）监视器

1. ≥27寸高清晰度液晶面板；

2.分辨率 ≥1920×1080像素；

3. 提供用于内镜图像的最佳亮度及对比度。

4.可调整低亮度到高亮度的微小色差。

5. 信号输入：DVI/SDI/VGA/Video/S-Video；

6. 防闪涂层减少反光现象

（四）内镜专用台车

1.上下左右可旋式支架，方便固定液晶显示器，操作者不同角度观察图像。

2.可升降支架，可同时悬挂两根镜子。

3. 带键盘托盘，可调节底板，随时调整主机放置高度，。

4.一键电源开关，带隔离电源，整体台车具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性，安全方便可靠。

（五）经鼻胃镜：

1.视野角：≥120°；

2.景深：3-100mm；

▲3.头端部外径≤5.4mm；

4.插入部主软管外径≤5.8mm；

5.钳道孔内径≥2.2mm；

6.弯曲角度：上210°下90°，左右各100°；

7.有效工作长度≥1100mm；

8.镜体操作部具有4个自定义功能远程控制按钮，导光部一键式拔插设计，具备带电热拔插功能，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒。

（六）全高清电子胃镜：

1. 视野角≥140°；

2. 景深：3-100mm；

3. 头端部外径≤9.9mm；

4. 插入外部主软管外径≤9.9mm；

▲5. 最小器械孔道内径≥3.2mm；镜体操作部具有4个自定义功能远程控制按钮。导光部一键式拔插设计，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒。

6. 弯曲角度：上210°下90°，左右各100°；

7. 有效长度：≥1030mm；镜子全长：≥1350mm；

8. 具备有辅助送水功能；

（七） 放大胃镜 ：

1. 视野角：广角≥140°，近焦≥90°；

2. 景深：广角3-100mm，近焦1.5-3mm；

3. 头端部外径 ≤10.8mm；

4. 插入部主软管外径 ≤10.5mm，钳道孔内径 ≥2.8mm；具有独立附送水孔道；

▲5. 光学放大倍率：≥85倍； 导光部一键式拔插设计，具备带电热拔插功能，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒；

6. 弯曲角度：向上 210°向下 90°，左右各 100°；

7. 有效工作长度 ≥1030mm ；

8. 镜体操作部具有 4 个遥控按钮，功能可进行自行设定；具有镜体信息存储功能；

（八）全高清电子结肠镜 ：

1. 视野角≥140°；

2. 景深：3-100mm；

3. 头端部外径 ≤13.2mm；

4. 插入部主软管外径 ≤12.8mm；

▲5. 钳道孔内径 ≥3.7mm；有效工作长度 ≥1350mm ；全长≥1650mm ;

6. 弯曲角度：上下各 180°，左右各 160°；

7. 具有副送水功能；

8. 镜体操作部具有 4 个遥控按钮，功能可进行自行设定；

9. 具有镜体信息存储功能；

10. 导光部一键式拔插设计，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒。

（九）放大结肠镜：

1. 视野角≥140°；

2. 景深：3-100mm；

▲3. 头端部外径 ≤13.2mm；插入部主软管外径 ≤12.8mm；钳道孔内径 ≥3.7mm；

▲4. 光学放大倍率：≥85倍；

5. 弯曲角度：上下各 180°，左右各 160°；

6. 有效工作长度 ≥1350mm ；全长≥1650mm ;

7. 具有独立副送水功能；

8.镜体操作部具有 4 个遥控按钮，功能可进行自行设定；

9. 具有镜体信息存储功能；

10. 导光部一键式拔插设计，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒。

- 每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像处理装置 | 1 | 台 |
| 2 | 内镜冷光源 | 1 | 台 |
| 3 | 电子结肠镜 | 1 | 条 |
| 4 | 电子放大结肠镜 | 1 | 条 |
| 5 | 经鼻胃镜 | 1 | 条 |
| 6 | 电子胃镜 | 1 | 条 |
| 7 | 电子放大胃镜 | 1 | 台 |
| 8 | 台车 | 1 | 台 |
| 9 | 高清晰度液晶监视器 | 1 | 台 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。

1.3合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差不超过  12  个月。

1.4中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。

1.5中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.6验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.7投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

1.8中标供应商所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  3  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：合同签订后，采购人预付合同总金额的20%款项，同时中标供应商须提供相同金额的收款收据；中标供应商按合同协议时间提供设备，并经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，开具全额发票，采购人确认发票无误后一个月内支付合同总金额的80%。