用户需求

设备名称：  动态心电图记录器

使用科室：  心功能室

数量： 2台

- 一、设备用途：补充心功能科同类设备数量，满足临床动态心电图检查需求。

- 二、详细技术参数要求：

- （一）动态心电图记录器技术参数

1.分析系统支持12导、3导动态心电数据分析。

2.心电记录采集高达4096点每秒采样率,做为主要心电采集参数，注册证需对采样率予以体现。

3. 3导/12导联根据导联线自动识别。导联线具备易更换性，更换时不需借助第三方工具拆卸导线。

3. 记录器可支持4根导联线进行记录三导联数据，最大程度降低使用耗材成本。

4. USB2.0高速回放，支持HDMI高清数据回放线，确保数据安全可靠。

5. 独立起搏通道，可达10000点每秒以上采样率，做为重要采集参数，注册证需对采样率予以体现。

6.支持≥3天以上记录

7. 电源1节7号电池

8. 特殊事件按钮、心电采集指示灯

9. 迷你型记录器，尺寸不超过88mm×55mm×21mm，重量小于100克（不含电池）

10.支持晚电位数据采集

11.支持向量心电数据采集

12.10芯12通道同步记录，同步显示12通道心电波形,支持PC实时查看12导波形质量。

13.记录器必须能匹配使用我现有的动态心电分析软件，具体技术要求如下：

| 序号 | 动态心电分析系统软件主要功能及技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 具有人工智能分析引擎功能 |
| 2 | 具有AI可变焦反混淆分析技术 |
| 3 | 具有三维立体散点图分析功能，三维散点图可任意角度旋转、编辑、分析与定位，快速准确提取复杂心律失常事件； |
| 4 | 具备新生儿心电波形的人工智能识别算法； |
| 5 | 散点图、时间散点图、反混淆叠加图集中应用功能，能够在同一界面进行编辑，可选择任意时间段间隔对散点图排序，叠加图可进行多倍放大，左右移动功能； |
| 6 | 在网络中断时，客户端软件能按权限实现分析端的所有功能； |
| 7 | 多参数模板排序工具，使模板能够按照提前率、面积、时间、间期排序，来满足不同病例，不同医生的分析要求，大大提高分析速度； |
| 8 | 具有时间散点图提早率分层编辑功能模块； |
| 9 | 全览图彩色打印及心律失常色彩编码； |
| 10 | 具有时间散点图面积比率分层编辑功能模块； |
| 11 | 起搏器页扫描功能，可迅速观察患者起搏器运行情况 |
| 12 | 全新的自动房颤、房扑分析及定位技术，可精确到逐波 |
| 13 | P波色谱图功能 |
| 14 | 全程抗基线漂移技术 |
| 15 | 高级心率变异分析、散点图分析及药物评价模块、三维ST段分析 |
| 16 | 晚电位及向量心电图分析 |
| 17 | 心律失常模板反混淆技术：可对模板进行12导联的静态叠加，异常形态一目了然，分析准确快捷。 |
| 18 | 具有心率趋势、呼吸波技术筛查“睡眠呼吸暂停综合征”的分析功能 |
| 19 | T波变异度分析：可对任何时段的心电数据进行T波变异度分析。 |
| 20 | 室性逸搏分析功能：将室性异常搏动做出联律间期柱状图，根据时间关系加以区分。 |
| 21 | 室上早提前率直方图分析：使室上早分析更加精确。 |
| 22 | 心率震荡（VE Chaos，HRT）分析功能：HRT是新发现的一个强有力的心梗患者死亡危险预测指标，不仅具有独立性，还与LVEF具有协同性。 |
| 23 | 强大的ST段分析功能：12导联ST段趋势图对比扫描，医生可以根据心率变化对任何时段ST重新定标分析。 另外还显示全面的12导联ST段三维趋势图，使观察心肌缺血发生部位更加直观。 |
| 24 | 高性能的起搏器分析功能，适合VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器。自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等。 |
| 25 | 与动态血压同步监测，生成动态心电报告、动态血压报告及相互关联报告。 |
| 26 | 电子邮件功能可使动态心电数据和报告轻松地发给其它医生，实现远程会诊。 |
| 27 | 强大的数据库管理功能，方便以多种条件进行病例查询和检索。具有光盘移动硬盘输入输出功能。 |
| 28 | 支持包括中文、英文、法文、德文、西班牙文、俄文等多种语言。 |
| 29 | 兼容最新Window 7/Window10 |
| 30 | QT离散度分析 |
| 31 | 心率减速力（DC）分析：新发现的心梗患者死亡危险预测指标 |
| 32 | 最新科技连续心率减速力(DRs)分析:心梗患者死亡危险预测指标进一步研究 |
| 33 | 新型DRP快速模板分析技术：大幅提高编辑速度 |
| 34 | 最新的第二代反混淆技术，可进行分类叠加及分析 |
| 35 | 编辑模板内可逐波观察散点图，支持散点图编辑功能 |
| 36 | 自定义波形形态归类技术 (CEPCT) |
| 37 | 集约式模板批量匹配分类技术（TBMCT) |
| 38 | 动物实验模式分析技术：可对动物心脏实验进行分析 |
| 39 | 多形性室早分类及报告：可将多形性室早的分布图、百分比统计 |
| 40 | 房早双搏模版显示：提高房早的编辑准确度 |
| 41 | 软件支持多天记录及分析：12导3天、3导7天 |
| 42 | 具备心电图智慧滤波技术 iFilter。 |

三、保修要求：记录器硬件保修三年，在售后保修期内, 成交供应商在接到用户的维修（因质量问题）通知, 响应时间为半小时，工程师到达现场时间为24小时，排除故障时限为到达现场后8小时。合同期维修维护所有使用各种材料及各种费用由成交供应商负责，其它备用件及消耗品保证使用年限、范围和价格清单。