报价单

致中山市小榄人民医院：

| 项目名称 | 中山市小榄人民医院1.5TMRI整机维保采购项目 |
| --- | --- |
| 服务企业性质 | 大型企业 中小企业□ 小微企业□ （100万以上项目需填写，提供证明文件） |
| 数量 | 3年 |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 备注 |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价须同时提供以下资料：

报价单、用户需求偏离情况表、供应商资质证件、服务方案等。

用户需求偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、参数满足率≥90%。

- （请按用户需求条款逐条响应）

| 序号 | 参数项目 | 要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

用户需求

项目名称： 中山市小榄人民医院1.5TMRI整机维保采购项目

用户单位：中山市小榄人民医院

使用科室： 放射科

一、项目概况：

（一）在招标文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。投标人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效投标。
    （二）招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。
    （三）本项目由中标人负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任，如果投标人在中标并签署合同后，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标人负责，采购人将不再支付任何费用。
    （四）本项目由中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。
    （五）本项目不接受联合体投标。
    （六）中标人不得以任何方式转包本项目。

二、项目采购清单

| 序号 | 服务名 | 维保设备品牌 | 设备型号 | 装机年份 | 维保期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5T MRI设备整机维保 | GE | 1.5T Signa Explorer | 2006年装机(2019年升级) | 3年 |

三、商务要求

▲（一）投标人需通过ISO9001体系认证(提供认证复印件)。

▲（二）投标人需通过医疗行业的ISO13485体系认证(提供认证复印件)。

（三）投标人需针对本项目的MRI设备配备全职的由原厂认证同类机型维修资质的工程师提供服务，工程师需提供在有效期内的原厂服务资质证明。

（四）投标人在国内设有专业、充足的设备零备件仓库，所有更换的零部件必须为原厂认证/测试合格件, 有追踪号码；如所需的零备件为进口货物，供应的零备件必须能提供相应的合法进口报关证明。

▲（五）投标人承诺在本项目维保期限内能合法获得在有效期内的原厂高级故障诊断维修钥匙(Service Key)使用权，保证不违反国家有关知识产权的法律规定，并能按时提交加盖投标人公章的年度维修报告书（需提供承诺函并加盖公章）。

（六）投标人具有经合法校正的磁共振MRI1.5T专业维修工具、仪器，并能提供序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件。

（七）投标人具备原厂磁体更换的能力，可提供磁体进口海关报关单等。

四、技术参数要求

| 序号 | 参数名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 维保设备型号 | 1.5T Signa Explorer |
| ★2 | 维保期限 | 自本项目合同签订之日起三年 |
| ★3 | 维保内容 | 3.1整机保修，包含磁体、梯度放大器、射频系统、制冷系统（含液氦，含第三方水冷机）、线圈（含第三方线圈）、AW 工作站（含AW4.4和AW4.7）、精密空调（第三方产品）、高压注射器（第三方产品）。 注意：部分未出保的线圈和工作站的维保期从2026年4月14日至本合同结束。 3.2第三方产品信息： 设备名称; 型号; 数量; 厂家. 8通道婴幼儿头颈脊柱线圈; IP80-1.5; 1; 苏州众志. 高压注射器; Optistar Elite; 1; 理博有限公司. 精密空调; 40E2A3; 1; 阿尔西. 水冷机控制器; 无; 1; 阿尔西. |
| ★4 | 维保要求和服务 | 4.1 7×24小时故障响应，24小时内到达故障现场。 4.2 每次故障时间不大于2天，一年故障时间不大于25天。 4.3 每年提供一次共计4人次GE原厂临床应用培训。 4.4 全新原厂备件48小时内到达现场。 4.5 维保期内不限次数更换发生故障的配件，费用包含在投标报价中。 4.6 能及时提供全套完整的原厂系统软硬件改版措施（FA），维保期内负责提供设备系统软件升级补丁和技术支持，维保期内保证设备所使用的软件是关于该设备平台原厂最新版本，随时提供软件更新服务（含主机操作系统，工作站系统），相关费用包含在投标报价中。 4.7 维保期内提供至少1次操作系统硬件升级（含操作主机，工作站主机），升级包含显卡、内存、处理器。确保机器运行流畅，处理数据快速。相关费用包含在投标报价中。 4.8 维保期内应确保液氦无限量供应。 4.9 每年提供MRI设备保养≥4次，使之保持原厂QC标准或国家质量计监部门之标准，并能提供原厂技术组长或技术支持专家审核合格的保养报告。包含但不限于如下项目：①机器清洁；②性能测试及校准；③必要的机械或电气环境检查；④设备的安全检查和运行状态检查；⑤影像质量检查；⑥提供计划性的定期维护报告，且经原厂资深专家审核合格；⑦MRI设备每次保养进行小匀场, 并达到原厂要求保养标准，不合格时，进行大匀场。 4.10 现场维护保养：中标人的工程师应配合保养计划，针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估，为机器潜在的问题预测提示，以期减少机器非正常停机的风险，提高医疗设备的正常使用率，帮助医院实现高质量、低风险的医疗服务。中标人在接到医院计划外维护保养或报修申请电话后，中标人评估必要性后派遣工程师前往维护保养或检修设备。工程师最多不超过24小时到达现场。 4.11 开机保证时间：开机保证率承诺为93%，计算公式如 下：开机保证率=365天×93%，达不到开机保证率的情况下停机一天顺延两天。 4.12 服务报告： （1）每次保养、维修后，中标人指定的工程师应以邮件Email或现场汇报的形式为采购人提供服务报告。 （2）年度维保报告书 ：按医院“三甲”要求，每维保年度结束后一个月内提交该设备的“年度维保报告书”（一式两份、加盖公章），内容包括：年度内维修记录，保养记录，维修保养发现问题的分析、工作方法改进和安排，下一年度的维保工作计划（按持续质量改进（PDCA）制定）等。 |
| ▲5 | 远程数字化服务 | 5.1 提供原厂的 InSiteTM 数字化远程故障筛排系统，提前预知设备整机及主要零部件的问题，确保设备最高开机率。 5.2 提供基于宽带接入的、可动态远程监测标的设备温湿度实时曲线的软件及硬件,具备对标的设备的电气环境进行24小时实时监测能力。 5.3 通过远程系统24小时不间断监测设备运行健康状况（液氦、制冷、温湿度、数据库系统、梯度、射频等核心信息），提供自动预警、主动预防型保障和维修方案。 5.4 具备以远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应 业务拓展的专业支持。 5.5 每年提供3次远程预防性保养。 |

五、投标报价要求

（一）投标报价为含税价。

（二）中标人须开具与投标文件中投标单位名称一致的发票。

（三）缺项、漏项的报价为无效报价。

六、验收

中标人对设备维修保养后需提供纸质记录，并经采购人签字确认服务内容。

七、付款办法

（一）付款方式

1.维保服务3年，采购人按每个季度进行付款。每个季度末，中标人提供一个季度的维修款项发票，采购人收到发票并审核无误后，采购人支付该笔款项。

★2.因任何原因所致维保期间设备报废，维保服务终止，按实际维保时间结算费用。

八、技术文件

投标人应提供包括但不限于所供应产品的使用和维护的技术文件。

九、采购人配合条件

投标人在投标文件中可列明在项目实施过程中需采购人提供的配合条件。所列配合条件采购人将尽量配合解决，但不代表采购人全部接受，采购人有权全部或部分拒绝投标人提出的配合条件。