采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目不接受联合体、中标供应商不得以任何方式转包本项目。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

5.★投标供应商应该符合《医疗器械监督管理条例》规定，如投标供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如投标供应商为还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

6.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 注射泵 | 麻醉科 | 16 |
| 注射泵 | 普通病房 | 3 |

核心产品：

麻醉科专业注射泵（时量推注模式）

用途：麻醉药的诱导与持续输注泵

- 技术参数：

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 一 | 麻醉科注射泵 |
| 1 | ▲可连接手术麻醉信息系统，实现用药数据保存自动化、电子化。 |
| 2 | ▲双控制芯片，32位CPU运算能力强，扩展功能强大（可以和医院网络服务器配合使用，进行网络管理，强大的计算和扩展性能在性价比上排列榜首）。 |
| 3 | 简易时量推注模式：只须设定注药时间和注药量，机器自动执行注射任务。） |
| 4 | 间断给药功能（特别适用于临床长期间歇性给药如长期镇痛）。 |
| 5 | ▲诱导维持功能（可编程诱导给药和维持给药）。 |
| 6 | 整机外观小巧大方，体积是其他双通道注射泵的一半。 |
| 7 | ▲具有速度异常（快、慢、停）功能，推座异常报警功能。防止注射过程中出现过流、欠流。 |
| 8 | 广泛适用于所有静脉给药场合： 8.1、根据注射器规格，能够设定多种流速范围； 8.2、具有快速大剂量给药功能； 8.3、具有快速排除管路气体功能； 8.4、根据设定的药量和时间，能够自动计算流速。 |
| 9 | 多种静脉给药模式：恒速注射模式、时量推注模式、诱导维持模式、间断给药模式。 |
| 10 | 独特的压力报警调节：根据临床的需要，可调节压力报警阈，提高注射安全。阻 塞压力报警可以设置八个级别。 |
| 11 | 使用单键飞梭旋钮和小键盘的最优配合，操作更加人性化。 |
| 12 | 数据保持功能：自动记忆前次注射设置信息。可通过USB口实时导出用药信息及 注射记录（可存储17万以上记录）。 |
| 13 | 报警功能：遗忘操作、注射器脱落、注射器改变、注射器推柄正确安装检测报警、 推空、管道阻塞、药物将尽、交流掉电、电量不足、注射完毕、速度异常-快、速 度异常-慢和推座异常，系统自动报警，报警以声音和指示灯和中文同时提供。 |
| 14 | 机器内置24种注射器品牌。并且支持自校准注射器功能，所以能支持所有常规的 注射器品牌。 |
| 15 | 具有压力释放功能，当管路压力超过设定报警值后，自动释放压力，并触发管道 阻塞报警； |
| 16 | KVO(Keep Vein Open)功能，维持静脉开通功能。 |
| 17 | 具有监控软件运行的看门狗功能。 |
| 18 | 自检功能。通过自检功能，可实现设备的定期维护，如果发生故障，能迅速定位 故障点。 |
| 19 | 完全符合国家的最新YY0505 EMC标准，确保电磁环境安全。 |
| 20 | 微泵体重模式，具有10种单位自动进行换算，无需人工换算。(mL/h、mL/min、 mg/h、mg/min、ug/h、ug/min、mg/kg/h、mg/kg/min、ug/kg/h、ug/kg/min) |
| 21 | 注射速率范围： 5ml注射器0.1-150ml/h； 10ml注射器0.1-300ml/h； 20ml注射器0.1-600ml/h； 30ml注射器0.1-900ml/h； 50ml注射器 0.1-1200ml/h。 |
| 22 | 注射器规格自动识别：5ml 、10ml、20ml、30ml 、50（60）ml规格注射器，支 持多种注射器品牌并自动识别注射器规格 |
| 23 | 注射量误差：±2.0%（机械误差±1%） |
| 24 | 快速推注bolus功能， bolus速度： 5ml规格注射器150ml/h； 10ml规格注射器300ml/h， 其它规格注射器600 ml/h；（满足注射过程的突发情况，注射更灵活） |
| 25 | 流速设定范围：0.1～1200ml/h.。 |
| 26 | 注射量总累积量：可显示0.001～99999ml或0.001mg～99999mg。 |
| 27 | KVO速率：0.1-5 ml/ h。 |
| 28 | 友好的人机接口：4.3寸TFT真彩屏幕，中文大字体显示界面，6米内屏幕显示 清晰可见，显示屏为折叠式显示屏，减少占用空间。 |
| 29 | 可调节压力报警阈，阻塞压力报警可以设置八个级别： L1：200mmHg， L2：300mmHg, L3：400mmHg， L4：500mmHg, L5：600mmHg， L6：700mmHg, L7：800mmHg， L8：900mmHg。 |
| 30 | 交直流两用：交流100V～240V，50/60Hz。可充电锂电池：具有电池容量显示， 充电10小时以上，可以持续工作3小时以上。 |
| 31 | 工作环境适应能力 环境温度：5oC～40oC； 相对湿度：≤90％； 大气压力范围：700 hpa～1060hpa |
| 32 | II类CF型，防水等级IP24。 |
| 二 | 普通病房注射泵 |
| 1 | 恒速模式下，具有多种单位自动进行换算，无需人工换算，如： mL/h、mL/ min、mg/h、ug/h、mg/min、ug/min、mg/kg/h、mg/kg/min、ug/kg/h、 |
| 2 | 注射速率包括以下范围： 5ml注射器0.1-150ml/h 10ml注射器0.1-300ml/h 20ml注射器0.1-600ml/h 30ml注射器0.1-900ml/h 50（60）ml注射器 0.1-1200ml/h |
| 3 | 匹配多种品牌规格注射器且能自动识别，至少包含以下规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml |
| 4 | 注射量误差在±2.0%（机械误差±1%）之间 |
| 5 | 注射总量积累：可显示0.0001～999999ml。 |
| 6 | 注射过程可动态更改注射速度，提高工作效率，方便临床使用 |
| 7 | 具有速度异常（快、慢）功能，推座异常报警功能。防止注射过程中出现过流、欠流。 |

- 每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注射泵 |  | 1 | 台 |
| 2 | 使用说明书 |  | 1 | 本 |
| 3 | 售后服务说明 |  | 1 | 本 |
| 4 | 电源线 |  | 1 | 条 |
| 5 | 产品合格证 |  | 1 | 张 |
| 6 | 简易操作说明卡 |  | 1 | 张 |
| 7 | 装箱清单 |  | 1 | 张 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30 日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。产品交付时中标供应商应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过 6个 月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇镇属医院医疗项目采购和验收管理规定》。

★1.6投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为 壹 年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：合同签订后，采购人预付合同总金额的20%款项，同时中标供应商须提供相同金额的收款收据；中标供应商按合同协议时间提供设备，并经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，开具全额发票，采购人确认发票无误后一个月内支付合同总金额的75%；合同总金额的5%在质保期满后一次性无息退还。