报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 设备使用年限（年） | （按说明书和设备铭牌信息填写） |
| 是否有配套耗材 | 否 是 （请填写广东省药品电子交易平台耗材信息表） |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、参数偏离情况表、耗材信息表（如有）。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 序号 | 通用耗材/专用耗材 | 国家医保医用耗材名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 省平台联盟区限价（元） | 供货单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用耗材 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C08070400500002096020000107 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求，不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目不接受联合体投标、中标供应商不得以任何方式转包本项目。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一项目下的招标活动。

5.★投标供应商应符合《医疗器械监督管理条例》规定，如投标供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如投标供应商为经销商还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

6.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 便携式多导睡眠记录系统 | 减重与代谢外科 | 1台 |

用途：主要依靠贴在人体上的电极，监测脑电、心电、肌电、眼电、胸腹式呼吸运动、鼾声、脉搏、血氧饱和度、脉搏波、呼吸频率、体位等数据，然后通过数据进行分析，从而判断患者睡眠状态，以及可能存在的问题，协助减重手术患者诊断是否有睡眠呼吸暂停低通气综合征等。

- 技术参数：

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 导联数≥32导：脑电图EEG（≥4）/眼电图EOG（2）/肌电图EMG（≥3）/ECG心电图（2）、压力式气流、热敏式气流、鼾声、腹部运动、胸部运动、脉搏、脉搏波、体位、血氧饱和度、DC直流扩展通道等。 |
| 2 | 24位采样精度，采样频率≥2 000HZ，存储频率≥2000HZ。 |
| 3 | - 配有高频鼾声声音传感器，可清楚记录鼾声声音信号。 |
| 4 | 电池供电，内置电池电量检测功能。 |
| 5 | 多重无线通讯技术，低功耗蓝牙加WIFI设计，保证数据安全稳定传输 |
| 6 | - 连续无创血压PTT信号通道；反应夜间血压变化趋势。 |
| 7 | - 设备具有生物感应启停功能，连接血氧信号后即可开始数据记录及存储。 |
| 8 | - 不受患者体位、电极安放位置的影响，精确探测患者每次呼吸情况。 |
| 9 | - 机器内置3D体位及活动度传感器，减少病人佩带的导联数亦可精确探测患者五种体位；活动度传感器可以判断患者是否处在睡眠状态，避免出现诊断结果的“假阴性”。 |
| 10 | - 内置DC直流输入通道，可无缝连接呼气末二氧化碳及一体压力滴定呼吸机。 |
| 11 | - 主机内置高分辨率屏幕，可实时显示信号波形、信号质量评估及信号状态。 |
| 12 | - 内置压力传感器及配备金属鲁尔接头，容易连接且不易损坏。 |
| 13 | - 全中文软件，导航式操作界面，方便易用 |
| 14 | - 全自动/手动分析呼吸生理事件及睡眠结构 |
| 15 | - 同时可获取用于肺功能评估的XSum（模拟潮气量）监测指标。 |
| 16 | - 软件内置CPC心肺耦合分析模块，可通过选配此模块快速分析睡眠呼吸暂停及睡眠结构信息。 |
| 17 | - 手动添加自定义文字、语音事件，可自定义分析事件标准。 |
| 18 | - 具有呼吸流量环及相位分析技术，并可直接显示RMI（呼吸性能不稳定指数）具体数值及报告，直观反映上气道阻力情况 |
| 19 | - 各导联信号颜色及位置均可自行调整，亦可保存为模板，方便调用 |
| 20 | - 内置多种报告模板，自定义中英文报告模板 |

- 每套设备配置要求：

| 序号 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备主机 | 1 | 台 |
| 2 | ST 扩展记录装置 | 1 | 台 |
| 3 | 脑电电极(10根/盒） | 1 | 盒 |
| 4 | 心电扣式电极 | 1 | 包 |
| 5 | 腿动电极（2根/包） | 2 | 包 |
| 6 | 血氧浓度仪 | 1 | 根 |
| 7 | 血氧传感器 | 1 | 根 |
| 8 | 声音传感器 | 1 | 个 |
| 9 | 气流导管 | 3 | 根 |
| 10 | 胸部传感器 | 1 | 套 |
| 11 | 腹部传感器 | 1 | 套 |
| 12 | 胸腹绑带 | 1 | 套 |
| 13 | 电极导电膏 | 1 | 罐 |
| 14 | 数据下载线 | 1 | 根 |
| 15 | 专业睡眠软件系统 | 1 | 套 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。

1.3合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差国产设备填不超过3个月，进口设备不超过12个月。

1.4中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。

1.5中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.6验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.7投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

1.8乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  1  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：本合同分三期支付，第一期：合同签订后，乙方提供合同总金额的20%的款项的预收款收据，甲方支付该笔预付款；第二期：乙方按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，开具全额发票，甲方确认无误后一个月内支付合同总金额的75%的款项。第三期：合同总金额的5%的款项在质保期后无息支付。