| 主要商务要求： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标的提供的时间 | 签订合同后30日内完成设备的安装调试。 |  |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |  |
| 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天。 |  |
| 采购资金支付 | 支付期次如下： 1期：支付20%。签订合同后，成交供应商须提供相同金额的收款收据，采购人支付合同金额的20%。 2期：支付75%。经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，成交供应商开具全额发票，采购人确认发票无误后一个月内支付合同总金额的75%。 3期：支付5%。在合同约定的质保期满后，采购人一次性无息支付合同总金额的5%。 |  |
| 验收期次要求如下： | 1期：按《小榄镇镇属医院医疗项目采购和验收管理规定》。 2期：成交供应商须保证成交后所提供的设备为原装、全新合格的产品。 3期：成交供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。 |  |
| 标的需求清单及技术（参数）要求 |  |  |
| - 项目概况： 投标人报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由成交供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。 - 招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效报价。加注“▲”的内容为重点评审项目，投标人必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。 3、 3.本项目不接受联合体、成交供应商不得以任何方式转包本项目。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。 5.本文的“质保期”是指标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止成交供应商承诺的期限。 6.★投标人应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标人的经营许可/备案证明材料。 |  |  |
| 2.技术标准与要求： |  |  |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求 |
|  | 1 | - 此球管需能安装在本院现有Siemems AXIOM Aristos VX Plus 序号10184设备上使用 |
|  | 2 | - 此球管必须无损于本院上述设备里的全部现有功能 |
|  | 3 | - 安装此球管时，不可对本院上述设备做任何硬件、软件或配置调试上的变更与修改 |
|  | 4 | - 供应商需负责此球管安装时所需要的全部调试 |
|  | 5 | - 供应商须确保上述本院系统的图像品质与辐射曝露剂量均符合设备原始设计规范参数 |
|  | 6 | - 型号OPTITOP 150/40/80HC-100 |
|  | 7 | - 提供制造商出厂检验报告 |
|  | 8 | - 提供原厂证书 |
|  | 9 | - 具有大小两个焦点 |
|  | 10 | - 大焦点≦1.0mm, 小焦点≤0.6mm |
|  | 11 | - 阳极热容量≥780,000 HU，球管管套热通量≥2,400,000 HU |
|  | 12 | - 旋转阳极：可变频驱动；旋转阳极最大转速≥10,000rpm；阳极散热率≥120,000 J/min |
|  | 13 | - 小焦点功率≥ 52KW @ 热输出0W |
|  | 14 | - 大焦点功率≥ 80KW@ 热输出300W |
|  | 15 | - 冷却方式：风冷 或 油冷 |
|  | 16 | - 最大输出电压≥150KV |
|  | 17 | - 射束品质Al 2.5mm滤片 |