采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目不接受联合体、中标供应商不得以任何方式转包本项目。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

5.★投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

6.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 血管搭桥手术器械 | 神经外科 | 1批 |
| 内镜经鼻手术器械 |  | 1批 |
| 夹持器 |  | 1套 |

- 技术参数：

- 血管搭桥手术器械：

| 名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显微持针器 | 圆柄160mm 直头 | 把 | 1 |
| 显微持针器 | 圆柄160mm 弯头 | 把 | 1 |
| 显微组织剪 | 枪型扁柄簧式，头端弯头，总长180mm，工作端80mm | 把 | 1 |
| 显微组织剪 | 圆柄160mm 直头 | 把 | 1 |
| 显微镊 | 直型圆柄，头端直头，160×0.1mm磨砂面夹持 | 把 | 1 |
| 显微镊 | 枪型扁柄，头端直头，160×0.1mm磨砂面夹持 | 把 | 1 |

- 内镜经鼻手术器械：

| 显微手术刀 | 枪型勾刀下弯，刃长3.5mm，总长240mm，工作端130mm，柔性杆 |
| --- | --- |
| 柔性吸引管 | 锥度，头端2.5mm弯头，工作端160mm，柔性管 |
| 显微组织剪 | 指圈拉杆式，头端翘头，采用进口材料，360°旋转，工作端165mm |
| 椎板咬骨钳 | 握把式，头端130°3.0mm，360°旋转，工作端165mm |
| 通条 | 头端4.0mm，工作端700mm |
| 鼻咬骨钳 | 握把式，头端直头咬合口4.0mm，总长170mm |
| 显微组织镊 | 枪型，头端直头2×3爪，总长240mm，工作端120mm |
| 脑压板 | 双头平 1#，220×11×8，带刻度 |
| 脑压板 | 双头平2#，220×13×11，带刻度 |
| 显微镊 | 直型圆柄，头端直头，160×0.2mm磨砂面夹持 |
| 显微持针钳 | 直型圆柄，头端直头，180mm磨砂面夹持，钛合金 |
| 显微组织剪 | 直型扁柄簧式，头端月牙形，纯进口材料，总长160mm |
| 手术剪 | 180mm×60° |

- 夹持器：

用途及功能：用于腔镜术中镜体夹持、开放手术中器械夹持，辅助完成内镜下手术等，多角度多方向固定，达到无菌区任意角度。

要求：

1、制动方式：气动手控，单指控制，指松即锁，禁止脚动控制。

气动关节＞25个，金属臂总长度650—700mm。

2、主机尺寸：长8.0±1cm 宽6.0±1cm 高24.0±1cm；整机重量≤4.0kg;

3、手术床边轨卡口与调节螺杆同轴并贯穿主机中部两侧，通过双螺杆分别调整主机角度和夹持床边轨力度。

4、通过臂身外部关节调整实现承重力由小至大自由调整。

5、承重力：约1.5Kg，最大承重≥4.0kg。

6、动力源：院内中心供气系统 （CO2 / 压缩空气 / 氮气）或空气压缩机。压力范围：0.5 - 0.8MPa

7、安全设置：如压力管路意外脱落，金属臂保持即时形状自锁，控制开关同时失效。压力恢复时，金属臂保持即时形状，控制开关同时起效。

8、卡口材质：金属及非金属高分子材料组合，对镜体无损伤。

9、卡口锁紧方式：轮调 - 环握抓式 / 环握式。

10、卡口灭菌：低温等离子、高温高压（全金属材质）、环氧乙烷。

11、卡口安装方式：镜夹与臂身同轴，臂身方向按压旋转快速连接方式。

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  60  日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇镇属医院医疗项目采购和验收管理规定》。

★1.6若标的为进口产品，投标供应商应当提供产品销售授权书。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为    2年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：合同签订后，采购人预付合同总金额的20%款项，同时中标供应商须提供相同金额的收款收据；中标供应商按合同协议时间提供设备，并经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，开具全额发票，采购人确认发票无误后一个月内支付合同总金额的75%；合同总金额的5%在质保期满后一次性无息退还。