初稿参数

一：功能、用途：TNT用于临床体外定量检测人全血/血浆/血清中的肌钙蛋白T的浓度：临床上主要用于心肌梗死的辅助诊断；N-端脑利钠肽前体用于临床体外定量检测人全血/血浆/血清中的N-端脑利钠肽前体的浓度：临床上主要用于心力衰竭的辅助诊断；D-二聚体用于临床体外定量检测人全血/血浆中的D-二聚体的浓度：临床上主要用于排除静脉血栓形成、弥散性血管内凝血的辅助诊断以及溶栓治疗的监测；ST2用于体外定量检测人全血/血浆/血清中的可溶性生长刺激表达基因2蛋白(ST2)的浓度，主要用于辅助预测慢性心衰患者的预后。

二：技术参数

- 检测方法：全自动干式荧光免疫定量技术

- ▲检测项目：单个或者多个项目组合上机，并能拓展TNT,NT-proBNP,心肌三联卡,CKMB,MYO,TNI,D-DIMER,ST2（含专利授权）,超敏PCT,PCT,HCG,PROG,AMH,SAA/CRP联卡等项目。

- 检测样品：TNT、NT-proBNP、ST2、PCT等项目检测试剂可满足全血、血清、血浆三种不同样本类型的检测；D-DIMER检测试剂可满足全血/血浆不同样本类型的检测。

- ▲TNT的检测范围需囊括检测区间10-10000pg/mL；N-端脑利钠肽前体的检测范围需囊括检测区间10–30000 pg/mL；D-DIMER的检测范围需囊括检测区间50.00ng/mL –20000.00ng/ mL；ST2的检测范围需囊括检测区间2-400ng/ mL；超敏PCT的检测范围需囊括检测区间0.01-50ng/mL。

- 检测速度：同时检测4种不同的项目，支持原始管、阳普管、子弹头进样；检测速度100测试/小时；TNT首个标本检测时间12分钟。

- 检测通道：4通道设计，耗材填充量100T/次，支持不停样上机及更换耗材

- 精密度：检测灵敏度pg/ml，检测试剂的批内要求在CV≤10%。

- 校准质控：有内置质控管理系统，附带精准温控功能（温控误差≤5%），具有原厂的有注册证的质控品

- 样本条码识别：有自动识别功能，激光条码扫描器

- 升级模式：可通过SD卡升级，保持版本更新

- 传输方式：RS-232串行通讯端口、4个USB端口、LAN端口、Wi-Fi；蓝牙

- 信息化管理：仪器可存储10000个结果，可以用SD卡拓展，可连LIS/HIS系统

- 操作单元：具有内置热敏打印机，可通过软件连接外置电脑打印机

- 维护保养：原厂家具备派遣专业的技术人员提供试剂的调试、操作人员培训、维修等服务。