初稿参数

技术参数要求

1、自动计算、显示胎盘血循环状况的S/D、RI、PI、FVR等特征指标。

2、实时显示脐血流彩色声谱图，双方向血流自动识别，双通道立体声血流音监听。

3、配备一体化工作站，屏幕≥18寸，工作站（含键盘、鼠标）和脐血流主机安装在一体化合金移动支架系统上（高度大于0.8米），配置探头架易放端口；可任意调节支架高度，轻巧简约，占地面积小，配备推把和4爪滑轮，移动方便；

4、精确十字坐标测量：十字坐标测量功能,实时精确显示谱图上每一个点。

5、机内配备正常范围参考图表，便于对照诊断，可修改机内正常范围。

6、实时连续显示脐血流彩色声谱图，拖动滚动条或直接通过鼠标可任意截取一段典型图谱进行分析。

7、胎儿脐血流检测频率：超声频率:≥5.0MHz，探头灵敏度高，双方向血流自动识别；双通道立体声血流音监听。

8、超声强度：输出≤20mW/c㎡。

9、血流速度测量范围：5cm/s～100cm/s

10、波形记录：记录脐血流波形及自动计算检测指标：FVR、FHR、S/D、PI、RI、TAV、T1、T2、α（加速角）、SW、CVPI、CVRI、SBI，指标重复性好，特异性强

11、数据库可永久保存10万个以上档案，可以输入、查询、统计、回放历史档案;归一化管理，每名孕妇多次检查只需一次建档。

12、打印方式：黑白激光或彩色喷墨打印，输出方式：A4纸。

单台设备配置要求：

| 序号 | 胎儿脐血流检测仪 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体化移动支架系统 | 1套 |
| 2 | 一体化工作站 | 1台 |
| 3 | 无线键盘鼠标 | 1套 |
| 4 | 主机箱 | 1套 |
| 5 | 打印机 | 1台 |
| 6 | 脐血流超声探头 | 1个 |
| 7 | 超声耦合剂 | 1瓶 |
| 8 | 电源线 | 1条 |
| 9 | 脚踏开关 | 1套 |