初稿参数

无影灯：

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
|  | 手术灯通过电磁兼容测试。（提供第三方检测机构出具的检测报告）。 |
|  | 采用LED冷光源,每一组光源由单独的透镜聚光。 |
|  | LED灯泡使用寿命≥60000小时。 |
|  | 每个LED光源可单独更换，降低维护成本。 |
|  | 灯头采用圆形中空造型，具有良好的层流穿透效果，满足层流标准DIN 1946-4要求，紊流度＜37.5%。 |
|  | 灯盘采用轻盈纤薄设计，灯盘重量≤12KG，移动轻便。（提供原厂彩页） |
|  | 采用高性能弹簧臂，灯臂关节数≥6个，关节灵活。 |
|  | 灯盘及把手一体成型，方便清洁和操作。 |
|  | 控制面板位于关节臂连接处，操作不影响灯盘。 |
|  | 表面喷塑采用环保抗菌材料。 |
|  | 中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。 |
|  | 消毒手柄通过生物相容性测试。 |
|  | 母灯最大光照强度≥160000lux，子灯最大光照强度≥130000lux。 |
|  | 深腔照明率：≥99%。 |
|  | 聚焦深度≥1200mm, 能满足各种手术的照明深度要求。（提供第三方机构出具的检测报告） |
|  | 医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃。 |
|  | 色温：≥4350K |
|  | 色彩还原指数：Ra≥95， R9≥95。（提供第三方机构出具的检测报告） |
|  | 光斑调节范围：180～300mm |
|  | 具有智能光斑控制技术，照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明。 |
|  | 具有明亮照明模式、普通照明模式和腔镜照明模式，一键切换；明亮照明模式和普通照明模式下照度至少十级可调。 |
|  | 悬吊系统使用年限≥10年，由中选供应商负责安装调试，安装时不得对业主的手术室有任何损伤，若有由中选供应商负责修复。 |

手术床

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 适用于在气温-20-60℃之间，相对湿度95%环境下运输；能在环境温度10-40℃和相对湿度≥80%下工作至少24小时。 |
| 2 | 动力系统：具备电动齿轮驱动模式（非液压），手术床电动升降行程达到370mm；每个动作有单独的齿轮控制，保证使用安全性。手术床配有高性能充电电池，可满足80次手术需要，可交/直流供电。 |
| 3 | 配备：1）有线控制；2）台柱应急控制面板； 每床均配有线和台柱应急控制面板两种控制方式，确保手术床在一套发生故障时，另一套仍能可靠运行。 |
| 4 | 移动式手术床：手术床床面必须为模块化，具备床面电动水平移位功能。可方便拆卸头板和腿板。4柱式电动刹车系统，具备快速紧急解锁装置。高强度整体不锈钢抗腐蚀抗划伤底座。 |
| 5 | 配备有线遥控器，背光式按键系统，确保照明不足环境下安全使用，可控制床柱的相应功能。 |
| 6 | 整床影像透视性良好，可与常见C臂机做良好的工作配合，床下净空间（床面一端到床柱距离）最大≥1100mm(正向)1300mm(反向)。 |
| 7 | 手术床床面框架和床柱外壳采用优质镍铬不锈合金钢制成。 床面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒。 |
| 8 | 底座外壳由镍铬不锈合金钢制作，密封，避免污物存留；可方便C臂操作，不影响手术医生站位。 |
| 9 | 所有床板模块均可拆卸和混合安装，整个床面可做到双向偏心柱形式，适用于术C型臂X光透视。最大可承受270KG。 |
| 10 | 床垫：配内外两种床垫模块，防水、易清洗，防静电，可拆卸。 |
| 11 | 外层模块由PUR泡沫垫组成，用于防止极限体位时病人出现位移。 |
| 12 | 内层模块由四层90mmSFC塑型垫组成，具有记忆恢复功能,减少局部压强，有效防止褥疮。 |
| 13 | 手术床体配备大脚轮，可直行或转向，可直接脚踏板控制替换床面操作，自带刹车系统。 |
| 14 | 安全性：床板与床架之间无任何缝隙，保证变体位时病人肢体或衣物不会被卷入。 |
| 15 | 手术床长度(根据不同模块) 1800-2368 mm |
| 16 | 手术床宽度: 600 mm |
| 17 | 手术床高度(电动升降)：660mm –1030mm |
| 18 | 电动纵向倾斜（头倾/脚倾） 30°/-30° |
| 19 | 电动侧向倾斜（左/右）： 25°/-25° |
| 20 | 电动背板（上/下）： 85°/-60° |
| 21 | 电动腿板(上/下)： 80°/-92° |
| 22 | 电动床面水平移动： 340mm |
| 23 | 手术床最大承载重量： ≥270kg |
| 24 | 全碳素三针头架 |
| 25 | 头架全部部件采用全碳素材质。 |
| 26 | 头架底轴长630mm。 |
| 27 | 调节宽度165-600mm。 |
| 28 | 头架伸展上下升降量850mm+50mm. |
| 29 | 颅骨固定架转动度数360°。 |
| 30 | 配置要求 3; 名称要求; 数量; 单位. 4; 床体; 1; 张. 5; 记忆海绵床垫; 1; 个. 6; 有线遥控器; 1; 个. 7; 双关节头板; 1; 个. 8; 记忆海绵头板垫; 1; 个. 9; 可外展腿板（两片式）; 1; 个. 10; 记忆海绵腿板垫; 1; 个. 11; 简版单手操作手托，带边轨夹具; 1; 个. 12; 麻醉幕帘架; 1; 个. 13; 边轨夹具（麻醉幕帘架用）; 1; 个. 14; 截石位腿架; 1; 套. 15; 侧卧位附件; 1; 套. 16; 颅脑头钉; 1; 套/3个. 17; U型头夹; 1; 套. 18; 万向头; 1; 套. 19; 多功能底座; 1; 套. 20; 高端包装箱; 1; 个. |