报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 设备使用年限（年） | （按说明书和设备铭牌信息填写） |
| 是否有配套耗材 | 否 是 （请填写广东省药品电子交易平台耗材信息表） |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、耗材信息表（如有）。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 序号 | 通用耗材/专用耗材 | 国家医保医用耗材名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 省平台联盟区限价（元） | 供货单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用耗材 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C08070400500002096020000107 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

采购需求书

| 使用科室 | 检验科 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 显微镜 |
| 数量 | 2 |
| 采购要求 | - 产品用途： - 用于血细胞形态、尿液细胞学形态和阴道分泌物细胞学形态镜检。 - 功能要求： - （一）主机部分： - 1.主机：一体化机身，全金属,核心部分不含塑料件,防震机座，稳定结构，带有自动关机功能，2小时不使用，机器自动关机。 - 2.便捷、安全设计：集成的垂直握柄便于运输，集成的电源线包装避免不当电源线包装对显微镜组件造成的损坏；垂直电源线插入可防止电源线在保存或使用时部分脱离支架。 - 3.★光学系统：齐焦距离须为国际标准≤45mm的无限远光学系统。 - 4.▲照明系统：透射光LED照明光源，寿命≥60000小时。 - 5调焦机构：载物台垂直运动由滚柱机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈≥36.8mm，总行程量≥25mm，微调行程为每圈≥0.2mm，具备粗调限位挡块和张力调整环。 6.聚光镜：阿贝聚光镜，具有相差功能，数值孔径N.A≥1.1（浸油时）。 - 7.载物台：安全载物台设计，显微镜载物台为自支撑结构，避免了与传统的载物台支架碰擦受伤的风险，圆角设计，不会伤及肌肤。 - 8.防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理。 - 9.片夹：安全片夹，可以防止载玻片破裂。 - 10.物镜：至少配备平场消色差物镜4X/10X\20X\40X\100X。 - 11.▲观察筒：铰链式三目观察筒,视场数≥20, 镜筒倾角为30°，瞳间距不小于48-75mm，两档分光，光路选择目镜:摄像是100:0或0：100。 - 12.目镜：高眼点目镜，视野数≥20。 - 13.扩展性：可扩展荧光观察，可扩展暗视野，可扩展多人共览装置；可直接添加一体化专业数码摄像头提供数码图像输出。 - （二）摄像头部分： - 1.数字高清彩色显微镜专用摄像头。 - 2.▲像素：≥2000万像素彩色摄像头。 - 3.芯片：≥1英寸。 - 4.数据格式：BMP、JPG、ICO、PNG、TIF、GIF等。 - 5.操作系统：支持Windows XP, Windows 10, Mac OS X。 - 6扫描方式：逐行扫描/连续输出，可进行单帧图像、序列图像采集，动态图像录像，支持延时拍照，并与本院检验信息系统匹配。 - 7.计算机接口：USB2.0。 - 8.曝光功能：手动曝光 / 自动曝光 / 区域曝光。 - 9相机接口：C型相机接口。 三、每套设备配置要求 序号; 名称; 要求; 数量; 单位. 1; 显微镜; 符合上述技术参数要求; 1; 台. 2; 三目观察筒; 符合上述技术参数要求; 1; 套. 3; 10X/20 目镜; 符合上述技术参数要求; 1; 套. 4; 4X/10X\20X\40X\100X物镜; 符合上述技术参数要求; 1; 套. 5; LED光源; 符合上述技术参数要求; 1; 个. 6; 防尘罩; 符合仪器使用需求; 1; 套. 7; 数字高清彩色显微镜专用摄像头; 符合上述技术参数要求; 1; 套. 8; C型相机接口; 符合上述技术参数要求; 1; 个. 9; 阿贝聚光镜; 符合上述技术参数要求; 1; 个. 10; 镜油，10ml; 符合仪器使用需求; 2; 瓶. 11; 适配电源线; 符合仪器安装需求; 若干; 根. 12; 使用说明书; 符合仪器使用需求; 1; 册. 13; 工作站; （1）CPU：≥i5-10500； （2）内存：≥16G； （3）硬盘内存：≥512G固态硬盘+1TB硬盘； （4）操作系统：Windows 10操作系统； （5）其它：含显示器（≥24英寸）、鼠标、键盘等; 1; 套. 四、保修和售后服务 - ★中标供应商须提供设备原厂整机质保至少为 2 年。 - ★摄像头拍摄的图片可传输到医院现有LIS 系统，所需费用包含在响应报价中。若因仪器接入而需对医院现有LIS系统进行改造或升级，所需费用包含在响应报价中。 - ★中标人负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用应包含在总报价内。 - ▲在售后期内，中标人在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标人应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。 |