- 报价资料包括：

- （1）报价单

- （2）偏离表

- （3）法定代表人证明书及其授权委托书

- （4）厂家资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械生产许可证等）

- （5）各级经销商资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械经营许可证、备案等）

- （6）产品医疗器械注册证

- （7）供应商提供承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的针对本项目的授权函盖鲜章原件、厂家售后服务承诺函原件

- （8）供应商售后服务承诺函

- （9）产品配置清单

- （10）产品彩页

- （11）试剂耗材询价情况一览表（额外再发一份该表的word文档形式的到邮箱）

报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 设备型号 |  |
| 厂家/品牌 |  |
| 产地 |  |
| 质保期 |  |
| 数量/单位 |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 耗材报价（如有） |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

报价时间：

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

请按广东省药品电子交易平台填写以下信息：

| 序号 | 通用耗材/专用耗材 | 国家医保医用耗材名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 省平台限价（元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用耗材 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C08070400500002096020000107 | 10.00 | 9.00 |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

报价时间：

参数偏离情况报

填写要求：

- 请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

- 其中带★的参数是必须完全响应的参数。

- 所投产品的参数满足率≥90％方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| - 序号 | - 技术参数项目 | - 完全响应或正/负偏离 | - 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 检测方法及原理：悬垂丝法、电磁切割法、粘度法、电磁法等。 |  |  |
| - 2 | - 检测项目：普通杯检测；肝素酶杯检测；血小板聚集功能检测。 |  |  |
| - 3 | - 样本要求：枸橼酸钠抗凝全血、肝素抗凝全血，每次检测全血用量 0.1-0.4ML。 |  |  |
| - 4 | 检测时间：15-30分钟 。 |  |  |
| - 5 | - 检测速度：25-35测试/小时。 |  |  |
| - 6 | - 输出参数：20 个以上的国际标准参数，包括α角度，R 值，K 值，SP，MA 值，Angle，TMA，G，E，TPI，EPL，A，CI，PMA，LTE，LY30，A30，A60，CL30，CL60，LY60，CLT，aPTT，INR 等。 |  |  |
| - 7 | - 温度控制：每个通道均有独立温度控制系统，可根据需要调节。 |  |  |
| - 8 | - 检测通道：≧4个独立运行通道，自动化检测，能自动装卸（上下）检测杯、自动加样加试剂等。 |  |  |
| - 9 | - ★软件功能：专用配套正版软件与操作系统，中文报告及数据处理系统，自动记录检测结果，系统可与医院LIS系统对接，具有数据导出功能，报告单编辑和打印功能，方便操作者提取和查询，显示初步诊断结果，软件终身维护升级，所需费用包含在响应报价中。 |  |  |
| - 10 | - 具有配套有证的2个不同浓度质控物，可覆盖全部报告项目进行质控，满足三级医院等级评审和ISO15189医学实验室认可对质量管理的相关要求。 |  |  |
| - 11 | - ★提供厂家配套的校准物，每年按实验室管理要求对全自动血栓弹力图仪进行校准，满足三级医院等级评审和ISO15189医学实验室认可对质量管理的相关要求，若因仪器性能不佳导致无法满足实验室质量要求时，应适当增加校准次数，保证仪器的正常使用，所需费用包含在响应报价中。 |  |  |
| - 12 | - ★性能验证：按实验室管理要求完成仪器启用前的性能验证，所需费用包含在响应报价中。 |  |  |
| - 13 | - ★试剂和耗材支持：全自动血栓弹力图仪开展的检测项目，须在《中山市非营利性医疗机构医疗服务价格》现行版本中有明确的物价收费编码，包括但不限于以下项目：血栓弹力图试验(TEG)，250203080，192元/项，响应供应商须完整提供仪器设备所需要购买的试剂、消耗性耗材（包括但不限于专用采样管、质控品、定标液、标准品、校准品、清洗液、缓冲液、吸嘴、反应杯或反应板等）、易耗品（包括但不限于加样针、光源、检测池、管路等）等清单，清单内容包括但不限于种类、规格型号、价格等（见《试剂耗材询价情况一览表》），并依据试剂、消耗性耗材的使用量和价格计算出每个项目的每测试单价。响应供应商须对报价真实性和所提供试剂耗材清单完整性负责，不同规格的试剂盒单人份报价必须一致。 |  |  |
| - 14 | - 全自动血栓弹力图仪开展的检测项目每人次整体成本（含试剂和消耗性耗材）不得高于《中山市非营利性医疗机构医疗服务价格》现行版本中收费标准。 |  |  |
| - 15 | - ★基于本设备开展的项目所需的试剂耗材须在广东省第三方药品电子交易平台上且不高于平台限价。 |  |  |
| - 16 | 其他要求： ★（1）提供标准R232数据接口，仪器配置样品条形识别装置，配置匹配该设备使用的最新版本分析软件，为独立的中间体软件，接口软件可与实验室信息管理系统LIS 系统实现双向通信，提供工作站，按实验室要求与医院现有LIS 系统连接，所需费用包含在响应报价中。若因仪器接入而需对医院现有LIS系统进行改造或升级，所需费用包含在响应报价中。 ★（2）电源：提供不间断适配电源 ，AC 220V（波动≤10%），所需费用包含在响应报价中。 - 其它参数至少满足仪器操作说明书要求。 |  |  |
| - 20 | - 配置要求： 序号; 名称; 要求; 数量. 1; 全自动血栓弹力图仪; 符合上述技术参数要求; 1台. 2; 软件系统; 符合上述技术参数要求; 1套. 3; 工作站; 提供与该仪器匹配使用的工作站（含显示器、鼠标、键盘等）：CPU：≥i5-10500；内存：≥16G；硬盘≥512G固态硬盘+1TB硬盘；Windows 10操作系统，显示器：≥24英寸; 1套. 4; 不间断适配电源; 满足仪器安装使用需求; 1组. 5; 文件; 提供纸质版和电子版仪器标准操作程序文件（SOP）、操作卡等; 1套. 6; 适配电源线; 符合仪器安装需求; 若干根. 7; 使用说明书; 符合仪器使用需求; 1册. |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| - 序号 | - 商务参数项目 | - 完全响应或正/负偏离 | - 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 交货地点：采购人指定地点。 |  |  |
| - 2 | - 交货期：成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内按磋商文件及成交供应商的响应文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后30日内完成设备的安装调试。 |  |  |
| - 3 | - 成交供应商须保证成交后所提供的设备为原装、全新合格的产品。产品交付时成交供应商应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过12个月。 |  |  |
| - 4 | 成交供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。 |  |  |
| - 5 | - 验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。 |  |  |
| - 6 | ★供应商须在响应文件提供《承诺函》（格式自拟），该承诺函包括但不限于以下内容: - 承诺成交后须在成交公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。 |  |  |
| - 7 | 产品交付时，成交供应商须完成仪器装机调试和仪器启用前的性能验证，仪器性能符合相关行业标准和实验室管理要求，并出具仪器安装报告。 |  |  |
| - 8 | 如因供应商原因出现明显漏项、缺项等直接或间接过失造成采购人损失的，采购人保留追究相应责任的权利。 |  |  |
| - 9 | - 成交供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。 |  |  |
| - 10 | ★2.2成交供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为5年。 |  |  |
| - 11 | 在售后期内，成交供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。 |  |  |
| - 12 | - 如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，成交供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。 |  |  |
| - 13 | ★本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，成交单位凭： （1）合同； （2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）； - （3）成交供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。 |  |  |
| - 14 | 具体付款方式：本合同分三期支付，第一期：合同签订后，成交供应商提供合同总金额20%的款项预收款收据，采购人支付该笔预付款；第二期：成交供应商按合同协议时间提供设备，并经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，开具全额发票，采购人确认发票无误后一个月内支付合同总金额的75%；第三期：合同总金额的5%在书面确认验收合格之日起5年后一次性无息支付。 |  |  |
| - 15 | - 如因供应商原因出现明显漏项、缺项等直接或间接过失造成采购人损失的，采购人保留追究相应责任的权利。 |  |  |

《试剂耗材询价情况一览表》

| 序号 | 项目名称 | 收费编码以及收费标准 | 产品名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 价格（报价不得省平台价格） | 可供多少人使用 | 每人次单价（元） | 合计： 总单价（完成一个测试每人次所需价格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 糖化血红蛋白测定-色谱法 | 250302003-1、 71元 | 糖化血红蛋白层析柱 | xxx | xxx | xxx | xxx | 180元 | 10人 | 18元 | 30元 |
|  |  |  | 糖化血红蛋白溶血剂 | xxx | xxx | xxx | xxx | 120元 | 10人 | 12元 |  |

全自动血栓弹力图仪开展的检测项目，每人次整体成本（含试剂和消耗性耗材）不得高于《中山市非营利性医疗机构医疗服务价格》（物价编码：250203080  192元）最新版本中收费标准。