采购需求书

| 申请科室 | 耳鼻喉科 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 综合诊疗台 |
| 预算金额 | 45000元 |
| 数量 | 1套 |
| 采购要求 | （简单说明：产品用途、功能要求、配置要求、保修服务或特殊场地使用等情形） 参数配置： 1、工作主台面：台面尺寸≥980mm*580mm*800mm，≥12mm厚高强度钢化玻璃，采用网板丝印技术上色，色泽均匀，抗挠抗压力强，安全性能高； 2、箱体：带一体式计算机储物柜，箱体采用≥2.0mm钢板由数控设备加工成型，整机内外面环保烤漆；设计合理、坚固耐用，能防腐蚀、防划痕，外观时尚、操作方便、符合人机工程学； 3、智能薄膜开关控制系统：自动控制各项功能，≥2小时不启用自动断电设计；喷枪和吸枪即提即用智能化设计，采用进口非接触感应式开关，更加安全可靠； 4、药物喷枪：二直一弯，气水路分开，采用进口阀门控制气路，喷枪金属部分全部采用304不锈钢抗氧化堵塞；枪头快速更换，枪体轻巧，喷雾均匀，杜绝漏气、滴水、堵塞、氧化腐蚀等现象的发生； 5、多功能吸枪：有自控调节型适用适用于耳道吸引和手术用鼻腔咽喉吸引手柄，吸引枪即提即用，无需等待，缩短治疗时间； 6、标配进口正压泵：性能稳定，噪音小≤40dB，最高压力为300KPa以上，正压泵用消音处理，具有良好的消音减震性能； 7、负压泵：性能稳定，噪音小≤40dB，最高吸引力为≥760mmHg，带消音减震装置，使用寿命长； 8、LED检查灯：照度≥10000Lux，色温≥3000K暖黄色光源，无发热感，方便操作者直接或间接观察患者。带阻力平衡支臂，定位准确。有保护控制系统，两小时内，无人操作时自动关电； 9、正负压力表：≥52mm直径，不锈钢材质，美观实用； 10、加热除雾装置：功率≥900W，加热快，且工作时间可选择，在固定的工作时间自动停止工作，起到有效的保护作用； 11、污染器械收纳装置：箱体内置≥2个污染器械收纳装置，实用性强，后续处理简单，空间合理运用； 12、器械盘：≥417mm *294mm不锈钢器械盘； 13、吸引管：可高温高压消毒不锈钢吸引管； 14、LED观片灯组件：一套,亮度可调，感应式开关； 15、配置要求： 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 工作主台面; 1; 张. 2; 全钢环保烤漆机柜; 1; 套. 3; 智能控制系统; 1; 套. 4; 防泄漏喷枪（直）; 2; 支. 5; 防泄漏喷枪（弯）; 1; 支. 6; 多功能吸枪; 1; 支. 7; 吸引管（2.0 3.0 手术用2.0，手术用3.0 ）; 4; 根. 8; 加热除雾装置; 1; 套. 9; 不锈钢器械盘; 1; 个. 10; 污染器械收纳装置; 1; 套. 11; CE标准要求电路; 1; 套. 12; 进口正压泵; 1; 台. 13; 独立悬挂负压泵; 1; 台. 14; LED检查灯360度旋转灯臂; 1; 个. 15; 污染液收纳装置; 1; 根. 16; 手术用吸引手柄; 1; 套. 17; 吸引管适配器; 4; 只. 保修要求：中标供应商须提供设备原厂质保至少为1年。 |