- 技术参数：

- 摄影系统：

  - 具有高清图像，输出分辨率为1080P（1920*1080）；

  - 具有4K图像，输出分辨率至少含3840*2160；

  - 具有视频输出功能，可实时自行录制术中影像，视频分辨率可自行切换，切换范围至少含以下分辨率：720P，1080P，4K；

  - 成像模式：至少具备白光模式及近红外光显影模式；

  - 主机可调节色彩、亮度峰值等相关图像参数；

  - 具有动态（智能）调节亮度功能；

  - 最低照度≤1.5Lux，信噪比>55db；

  - 逐行扫描，全高清数字化图像，至少拥有三晶片CMOS或CCD传感器；

  - 可根据不同腔体环境，配置色彩、亮度等参数，至少拥有以下模式：关节镜，膀胱镜，耳鼻喉镜，柔性内窥镜，宫腔镜，腹腔镜，显微镜，激光，标准；可一键切换模式；

  - 术野画面亮度多级可调；且具有多级放大功能；

  - 术野画面可上下、左右翻转；

  - 主机可设置白平衡、拍照、自动录像、快门亮度、变焦等功能；

  - 主机面板≥3英寸，具有中文操作页面（菜单）；

  - 配备2套≥27英寸的医用显示器；

  - 额外配备刻录机1台；

  - 至少具备HDMI/SDI/DVI/SUB接口；

- 摄像头：

  - 具有三晶片CMOS或者CCD传感器；

  - 摄像头具有可自定义功能按键，可控制气腹机、调节亮度、切换光源、录像、拍照等功能；

  - 摄像头最大像素≥1920*1080；

  - 摄像头可直接控制配套光源和持镜器；

  - 医用电气等级≥BF-1型；

- 光源：

  - 色温≥6000K；

  - 最大寿命≥30000h；

  - 最大照度≥1800000Lux；

  - 类型：LED；

  - 具有中文操作界面；

  - 具有亮度可调功能，至少分100级；

  - 具有待机功能呢，可一键开启照明；

  - 具有光纤感应装置，无光纤接入时不可进入照明模式；

  - 具有通用光纤卡扣，兼容市面大部分品牌光纤；

- 内窥镜：

  - 超广角，视野周边不扭曲，视野清晰；

  - 最大景深≥150mm；

  - 制作材料：柱状晶体；

  - 支持荧光功能；

  - 可按常规方式消毒灭菌，如：高温高压、浸泡等；

- 气腹机：

  - 最大气流量≥40L/min；

  - 至少具有儿童、成人、肥胖等多种灌流模式，适用成人、儿童、肥胖、胸外等多人群/手术类型；

  - 具有实时压力监测功能，具备图形显示声光报警功能；

  - 具有双路安全检测功能及压力过高感应及自动泄气功能；

  - 具有中文操作界面；

  - 配备至少250cm的气腹管；

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 2 | 台 |
| 2 | 摄像头 | 与主机同一品牌 | 2 | 个 |
| 3 | 医用内窥镜LED冷光源 | 与主机同一品牌 | 2 | 台 |
| 4 | 医用级显示器（含底座） | 与主机同一品牌 | 4 | 台 |
| 5 | 气腹机 | 与主机同一品牌 | 2 | 套 |
| 6 | 10mm腹腔内窥镜 | 与主机同一品牌 | 13 | 条 |
| 7 | 5mm腹腔内窥镜 | 与主机同一品牌 | 5 | 条 |
| 8 | 导光束 | 与主机同一品牌 | 6 | 条 |
| 9 | 内窥镜专用台车 |  | 2 | 台 |
| 10 | 录像工作站 |  | 2 | 台 |
| 11 | 刻录机 |  | 2 | 台 |
| 12 | 腹腔镜消毒盒 |  | 18 | 个 |
| 13 | 外置存储设备 | 可录制手术视频1000min | 2 | 个 |