3D腹腔镜技术参数

一、全高清3D摄像系统主机（1套）

- 可处理3D 和2D 画面信号，分辨率支持1920x1080，逐行扫描。

- 集成图文工作站功能，可术中记录≥1920x1080P 全高清录像及≥1920x1080 高清图片。

- 主机至少4 个USB 接口，可连接外接存储设备（U 盘和移动硬盘），控制设备（键盘、鼠标、

脚踏），打印设备（实现术中打印）。

4. 可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。

5. 至少2 种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度。

6. 兼容包含3D 影像模块在内的至少3 种影像模块，可通过模块化升级后兼容多种类高清三晶

片摄像头和多种类电子镜。

7. 3D术野画面至少5 级亮度可调。

8. 术野画面至少5 级电子变焦功能。

9.  3D术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。

10. 可实现3D 和2D 图像之间的一键切换，且都为1920x1080P画面。

11. 通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。

12. 3D 信号输出端口至少包含：3G-SDI 数字端口1 个，DVI-D 数字端口2 个。

13.电气安全：医用设备电气安全CF 级别I 类防护，可应用于心脏外科手术。

二、全高清3D电子镜(2条）

1. 采集像素：电子镜像素为≥1920 x 1080，双路1080P 采集。

2. 电子镜整体均可以进行预真空高温高压灭菌。

3. 最大景深≥200mm, 可远距离观察，提高可视面积，并有效防止镜头污染。

4. 视野范围不小于80°，提高可视面积。

5. 具有防雾功能，有效防止镜面起雾，减少擦镜频率。

6. 重量不超过420g，可进行单手控制，方便术中操作。

7. 免调焦设计，在立体视觉中全部景深范围内均清晰呈现。

8.  可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。

9.  摄像头3 个按键可设置不少于4 种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印，调节

白平衡、亮度。

- 电气安全：医用设备电气安全CF 级别I 类防护，电子镜上标有CF类安全标志，可应用于心

脏外科手术。

- 配原装消毒盒（2个）。

三、冷光源（1套）

- 色温6000K；

- LED灯泡，寿命≥30000小时；

- 集总控制功能，可实现光源亮度自动调节；

- 具有待机键，可一键开启或关闭照明；

- 触摸面板设计，方便显示与控制；

- 安全等级：CF级，对电击防护程度高，漏电流控制严格，可用于心脏相关内窥镜手术；

- 40L高性能气腹机（1台）

1灌流速度≥40 l/min

- 具有高速/高精两种灌流模式

- 自动压力调节装置，防止由于供气中断导致的气腹系统崩溃问题

- 集成安全系统

五、导光束

1、直径≥4.8mm，长度≥250cm

六、≥32寸3D专业级医用监视器(1台）

七、3D刻录机        (1台）

八、3D专用腹腔镜台车(1台）