谈 判 文 件

项目名称：注射泵

项目编号：SQD2023032700013、SQD2023022200023

2023年8月

目 录

第一部分 谈判邀请函	2

第二部分 采购需求书	6

第三部分 评分标准	13

第四部分 报价文件格式	16

- 谈判邀请函

谈判邀请函

- 一、项目基本情况

采购方式：院内谈判（综合评审最优法）

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 预算金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注射泵 | 129600.00 | 采购清单、技术参数详细见附件《谈判文件》 |

- 二、供应商的资格要求

- 2.1具有合法的法人资格，并在法律、财务上与项目经办人不存在关联关系；

- 2.2报价设备或服务须在其法定营业范围内；

- 2.3提供有效的三证合一的营业执照、医疗器械经营许可证的副本原件；

- 2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；不得参加同一合同项下的谈判活动。

- 2.5提供偏离情况响应表，必须完全满足带"★"号条款中要求。

- 三、递交报价文件截止时间、递交方式

- 3.1递交报价文件截止时间：2023年8月11日17:00（北京时间）

- 3.2报价文件递交份数：4份（1份正本、3份副本）

- 3.3报价文件递交方式（以下方式均可）：

- (1)电子邮件：yxzb3959@126.com  林小姐

- (2)文件邮寄：

- 收件人：林小姐

- 收件电话：0760-88662120-1626

- 收件地址：中山市小榄镇菊城大道中65号（小榄人民医院采购部）

- (3)现场递交：中山市小榄人民医院内科大楼九楼采购部。

- 四、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

- 五、报价文件要求

- 报名时请各供应商按照以下要求提供完整的报价文件，供采购人进行预审：

- （1）报价单

- （2）偏离表

- （3）法定代表人证明书及其授权委托书

- （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的谈判活动，供应商在参与本次谈判活动中未有围标、串标行为。并出具《无围标、串标行为承诺书》（加盖公章）。

- （5）厂家资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械生产许可证等）

- （6）各级经销商资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械经营许可证、备案等）

- （7）产品医疗器械注册证

- （8）售后服务承诺函

- （9）产品配置清单

- （10）产品彩页

- （11）近三年广东地区三甲医院客户名单（销售合同）等。

- 注：

- (1)以上文件均需盖公章。

- (2)供应商需与法人代表（或法定代表人授权委托人）一致。

- (3)预审通过后，采购人以电子邮件方式通知供应商进入下一阶段流程。

- 六、其他补充事宜

- 6.1如现场提供资料与电子资料存在不一致，以纸质盖章资料为准。

- 6.2本项目不接受联合体响应。

- 6.3递交报价文件截止前，需提供完整的报价文件供采购人预审，资料不全或不通过者，报名无效。

- 七、监督部门联系方式

联系人：曾老师

联系电话：0760-88662120-1621

地 址：中山市小榄镇菊城大道中65号内科大楼九楼

中山市小榄人民医院

2023年8月4日

第二部分　采购需求书

采购需求书

一、总则：

1.响应供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由成交供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，响应供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效响应。加注“▲”的内容为重点评标项目，响应供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目不接受联合体、成交供应商不得以任何方式转包本项目。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的招标活动。

5.★响应供应商应该符合《医疗器械监督管理条例》规定，如响应供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如响应供应商为经销商还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和响应供应商的经营许可/备案证明材料。

6.本文的“质保期”是指成交标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止成交供应商承诺的期限。

7.★供应商须对本项目为单位的设备进行整体投标，任何对其中一部分内容进行的投标都视为无效投标。

8.★供应商对采购清单的设备逐项进行分项报价，分项报价不得高于该项的预算价，且总报价不得高于本项目总预算金额。

- 二、采购清单

注射泵一批，详细采购清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（台） | 预算单价（元/台） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注射泵 | 麻醉科 | 16 | 7850.00 | 125600.00 |
| 2 | 注射泵 | 血透室 | 1 | 4000.00 | 4000.00 |
| 总计： |  |  |  |  | 129600.00 |

核心产品：

麻醉科专业注射泵（时量推注模式）

用途：麻醉药的诱导与持续输注泵

- 三、技术参数

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| （一） | 麻醉科注射泵 |
| 1 | 简易时量推注模式：只须设定注药时间和注药量，机器自动执行注射任务。 |
| 2 | 间断给药功能，临床可长期间歇性给药,如:长期镇痛等。 |
| 3 | ▲诱导维持功能，可编程诱导给药和维持给药。 |
| 4 | ▲具有速度异常（快、慢、停）功能，推座异常报警功能。防止注射过程中出现过流、欠流。 |
| 5 | 适用于静脉给药场合，具备以下功能： 1、根据注射器规格，可设定3种或以上流速范围； 2、具有大剂量给药功能； 3、具有排除管路气体功能； 4、根据设定的药量和时间，能够自动计算流速。 |
| 6 | 静脉给药模式至少包括以下内容：恒速注射模式、时量推注模式、诱导维持模式、间断给药模式。 |
| 7 | 压力报警调节：根据需要，可调节压力报警阈。阻塞压力报警可以设置八个或以上级别。 |
| 8 | 数据保持功能：自动记忆前次注射设置信息。可通过USB口实时导出用药信息及 注射记录（至少可存储17万条记录）。 |
| 9 | 报警功能：遗忘操作、注射器脱落、注射器改变、注射器推柄正确安装检测报警、 推空、管道阻塞、药物将尽、交流掉电、电量不足、注射完毕、速度异常、推座异常等异常情况下，系统自动报警（声光报警功能）。 |
| 10 | 具有自校准注射器功能，同时可自动识别注射器规格，至少包括以下规格：5ml 、10ml、20ml、30ml 、50（60）ml。 |
| 11 | 具有压力释放功能，当管路压力超过设定报警值后，自动释放压力，并触发管道阻塞报警。 |
| 12 | 具有KVO(Keep Vein Open)功能，维持静脉开通功能，KVO速率包含以下区间：0.1-5 ml/ h。 |
| 13 | 具备自检功能。通过自检功能，如果发生故障，能迅速定位故障点。 |
| 14 | 微泵体重模式，具有多种单位自动进行换算，如：mL/h、mL/min、 mg/h、mg/min、ug/h、ug/min、mg/kg/h、mg/kg/min、ug/kg/h、ug/kg/min等。 |
| 15 | 注射速率范围包括以下区间： 5ml注射器0.1-150ml/h； 10ml注射器0.1-300ml/h； 20ml注射器0.1-600ml/h； 30ml注射器0.1-900ml/h； 50ml注射器 0.1-1200ml/h。 |
| 16 | 注射量误差：±2.0%（机械误差±1%） |
| 17 | 快速推注功能，速度： 5ml规格注射器150ml/h； 10ml规格注射器300ml/h， 其它规格注射器600 ml/h； |
| 18 | 流速设定范围：0.1～1200ml/h.。 |
| 19 | 注射量总累积量：可显示0.001～99999ml或0.001mg～99999mg。 |
| 20 | 具有真彩屏幕，屏幕尺寸≥4寸，中文大字体显示界面。 |
| 21 | 可调节压力报警阈，阻塞压力报警至少可以设置8个级别，如： L1：200mmHg， L2：300mmHg, L3：400mmHg， L4：500mmHg, L5：600mmHg， L6：700mmHg, L7：800mmHg， L8：900mmHg。 |
| 22 | 交直流两用：交流100V～240V，50/60Hz。可充电锂电池：具有电池容量显示， 充满电后，可以持续工作3小时以上。 |
| 23 | 工作环境适应能力 环境温度：5oC～40oC； 相对湿度：≤90％； 大气压力范围：700 hpa～1060hpa |
| 24 | II类CF型，防水等级IP24。 |
| （二） | 血透室注射泵 |
| 1 | 恒速模式下，具有多种单位自动进行换算，如： mL/h、mL/ min、mg/h、ug/h、mg/min、ug/min、mg/kg/h、mg/kg/min、ug/kg/h等。 |
| 2 | 注射速率包括以下范围： 5ml注射器0.1-150ml/h 10ml注射器0.1-300ml/h 20ml注射器0.1-600ml/h 30ml注射器0.1-900ml/h 50（60）ml注射器 0.1-1200ml/h |
| 3 | 匹配多种品牌规格注射器且能自动识别，至少包含以下规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml |
| 4 | 注射量误差在±2.0%（机械误差±1%）之间 |
| 5 | 注射总量积累：可显示0.0001～999999ml。 |
| 6 | 注射过程可动态更改注射速度。 |
| 7 | 具有速度异常（快、慢）功能，推座异常报警功能。防止注射过程中出现过流、欠流。 |

- 四、每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注射泵 | 1 | 台 |
| 2 | 使用说明书 | 1 | 本 |
| 3 | 售后服务说明 | 1 | 本 |
| 4 | 电源线 | 1 | 条 |
| 5 | 产品合格证 | 1 | 张 |
| 6 | 简易操作说明卡 | 1 | 张 |
| 7 | 装箱清单 | 1 | 张 |

- 五、商务要求

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内按谈判文件及成交供应商的响应文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后30日内完成设备的安装调试。

1.3成交供应商须保证成交后所提供的设备为原装、全新合格的产品。产品交付时成交供应商应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过12个月。

1.4成交供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在响应总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6供应商须在响应文件提供《承诺函》（格式自拟），该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺成交后须在成交公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

1.7产品交付时，成交供应商须完成仪器装机调试和仪器启用前的性能验证，仪器性能符合相关行业标准和实验室管理要求，并出具仪器安装报告。

1.8如因供应商原因出现明显漏项、缺项等直接或间接过失造成采购人损失的，采购人保留追究相应责任的权利。

2.售后服务要求

2.1成交供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2成交供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为5年。

2.3在售后期内，成交供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，成交供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，成交单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）成交供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：本合同分三期支付，第一期：合同签订后，成交供应商提供合同总金额20%的款项预收款收据，采购人支付该笔预付款；第二期：成交供应商按合同协议时间提供设备，并经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，开具全额发票，采购人确认发票无误后一个月内支付合同总金额的75%；第三期：合同总金额的5%在书面确认验收合格之日起5年后一次性无息支付。

第三部分  评分标准

评分标准

（一）分值分配：

| 技术商务评审 | 价格评审 | 总分 |
| --- | --- | --- |
| 70分 | 30分 | 100分 |

总分=技术商务评审+价格评审

（二）价格评审：

1.谈判报价得分=（谈判基准价/最后谈判报价）×30

2.报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数

3.依此计算出所有响应供应商的价格评分。

（三）技术商务评审：

| 序号 | 评分指标 | 分值 | 评分范围 | 供应商 （...） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户需求响应程度 | 30 | 根据响应文件对用户需求书中的条款（即非“★”号条款）响应程度进行评审，完全满足得30分。其中，带“▲”号参数为重要技术指标，一项不满足（负偏离）扣3分；非“▲”号参数（带“★号”项除外）为一般性技术指标，一项不满足（负偏离）扣1分，扣完为止。 注：以“技术条款响应表”及应招标要求提供的相关证明材料作为评审依据。 |  |
| 2 | 设备技术的先进性和可靠性 | 10 | 根据供应商所投设备的技术的先进性和可靠性（技术支撑程度、工作原理先进性，自动化程度、运行稳定性程度）进行评审。 优：所投设备技术先进，可靠性强的，得10分； 良：所投设备技术较先进，可靠性较强的，得6分； 中：所投设备技术一般，可靠性一般的，得3分； 差：所投设备的技术先进性差，可靠性差的，得0分。 |  |
| 3 | 设备的拓展性 | 10 | 根据供应商所投设备的拓展性（功能是否齐全、能否完好的适应用户环境及需求）进行评审。 优：所投设备的拓展性好的，得10分； 良：所投设备的拓展性较好的，得6分； 中：所投设备的拓展性一般的，得2分； 差：所投设备的拓展性差的，得0分。 |  |
| 4 | 设备操作的实用性 | 12 | 根据供应商所投设备操作的实用性（操作便利性、维修简易性）进行评审。 优：所投设备操作的实用性强的，得12分； 良：所投设备操作的实用性较强的，得8分； 中：所投设备操作的实用性一般的，得4分； 差：所投设备操作的实用性差的，得0分。 |  |
| 5 | 商务响应情况 | 5 | 根据供应商的响应文件的商务响应程度进行评审。 响应文件的响应符合用户需求书的商务要求，得5分； 响应文件部分响应用户需求书的商务要求，得2分； 响应文件的响应较差或无，得0分。 |  |
| 6 | 质量保证措施 | 3 | 在用户需求质保期要求的基础上： - 延长1年，得1分； - 延长2年，得2分； - 延长3年，得3分。 本项最高得分不超过3分。（延长的质保期须为原厂质保） |  |
| 合计 |  | 70 | 得分合计 |  |

第四部分　报价文件格式

报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备型号 |  |  |
| 厂家/品牌 |  |  |
| 产地 |  |  |
| 质保期（年） |  |  |
| 数量（台） |  |  |
| 单价（元） |  |  |
| 总价（元） |  |  |
| 备注：设备是否有专机专用耗材（是 否），如果是，请填写广东省药品电子交易平台耗材信息表。 |  |  |

合计：       （元）

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有，如无可删除）

请按广东省药品电子交易平台填写以下信息：

| 序号 | 通用耗材/专用耗材 | 国家医保医用耗材名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 省平台限价（元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用耗材 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C08070400500002096020000107 | 10.00 | 9.00 |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

报价时间：

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉科注射泵 | 1.1简易时量推注模式：只须设定注药时间和注药量，机器自动执行注射任务。 |  |  |
|  |  | 1.2间断给药功能，临床可长期间歇性给药,如:长期镇痛等。 |  |  |
|  |  | 1.3▲诱导维持功能，可编程诱导给药和维持给药。 |  |  |
|  |  | 1.4▲具有速度异常（快、慢、停）功能，推座异常报警功能。防止注射过程中出现过流、欠流。 |  |  |
|  |  | 1.5适用于静脉给药场合，具备以下功能： （1）根据注射器规格，可设定3种或以上流速范围； （2）具有大剂量给药功能； （3）具有排除管路气体功能； （4）根据设定的药量和时间，能够自动计算流速。 |  |  |
|  |  | 1.6静脉给药模式至少包括以下内容：恒速注射模式、时量推注模式、诱导维持模式、间断给药模式。 |  |  |
|  |  | 1.7压力报警调节：根据需要，可调节压力报警阈。阻塞压力报警可以设置八个或以上级别。 |  |  |
|  |  | 1.8数据保持功能：自动记忆前次注射设置信息。可通过USB口实时导出用药信息及注射记录（至少可存储17万条记录）。 |  |  |
|  |  | 1.9报警功能：遗忘操作、注射器脱落、注射器改变、注射器推柄正确安装检测报警、推空、管道阻塞、药物将尽、交流掉电、电量不足、注射完毕、速度异常、推座异常等异常情况下，系统自动报警（声光报警功能）。 |  |  |
|  |  | 1.10具有自校准注射器功能，同时可自动识别注射器规格，至少包括以下规格：5ml 、10ml、20ml、30ml 、50（60）ml。 |  |  |
|  |  | 1.11具有压力释放功能，当管路压力超过设定报警值后，自动释放压力，并触发管道阻塞报警。 |  |  |
|  |  | 1.12具有KVO(Keep Vein Open)功能，维持静脉开通功能，KVO速率包含以下区间：0.1-5 ml/ h。 |  |  |
|  |  | 1.13具备自检功能。通过自检功能，如果发生故障，能迅速定位故障点。 |  |  |
|  |  | 1.14微泵体重模式，具有多种单位自动进行换算，如：mL/h、mL/min、mg/h、mg/min、ug/h、ug/min、mg/kg/h、mg/kg/min、ug/kg/h、ug/kg/min等。 |  |  |
|  |  | 1.15注射速率范围包括以下区间： 5ml注射器0.1-150ml/h； 10ml注射器0.1-300ml/h； 20ml注射器0.1-600ml/h； 30ml注射器0.1-900ml/h； 50ml注射器 0.1-1200ml/h。 |  |  |
|  |  | 1.16注射量误差：±2.0%（机械误差±1%）。 |  |  |
|  |  | 1.17快速推注功能，速度： 5ml规格注射器150ml/h； 10ml规格注射器300ml/h， 其它规格注射器600 ml/h； |  |  |
|  |  | 1.18流速设定范围：0.1～1200ml/h.。 |  |  |
|  |  | 1.19注射量总累积量：可显示0.001～99999ml或0.001mg～99999mg。 |  |  |
|  |  | 1.20具有真彩屏幕，屏幕尺寸≥4寸，中文大字体显示界面。 |  |  |
|  |  | 1.21可调节压力报警阈，阻塞压力报警至少可以设置8个级别，如： L1：200mmHg， L2：300mmHg, L3：400mmHg， L4：500mmHg, L5：600mmHg， L6：700mmHg, L7：800mmHg， L8：900mmHg。 |  |  |
|  |  | 1.22交直流两用：交流100V～240V，50/60Hz。可充电锂电池：具有电池容量显示， 充满电后，可以持续工作3小时以上。 |  |  |
|  |  | 1.23工作环境适应能力 环境温度：5oC～40oC； 相对湿度：≤90％； 大气压力范围：700 hpa～1060hpa |  |  |
|  |  | 1.24 II类CF型，防水等级IP24。 |  |  |
| 2 | 血透室注射泵 | 2.1恒速模式下，具有多种单位自动进行换算，如： mL/h、mL/ min、mg/h、ug/h、mg/min、ug/min、mg/kg/h、mg/kg/min、ug/kg/h等。 |  |  |
|  |  | 2.2注射速率包括以下范围： 5ml注射器0.1-150ml/h 10ml注射器0.1-300ml/h 20ml注射器0.1-600ml/h 30ml注射器0.1-900ml/h 50（60）ml注射器 0.1-1200ml/h |  |  |
|  |  | 2.3匹配多种品牌规格注射器且能自动识别，至少包含以下规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml |  |  |
|  |  | 2.4注射量误差在±2.0%（机械误差±1%）之间 |  |  |
|  |  | 2.5注射总量积累：可显示0.0001～999999ml。 |  |  |
|  |  | 2.6注射过程可动态更改注射速度。 |  |  |
|  |  | 2.7具有速度异常（快、慢）功能，推座异常报警功能。防止注射过程中出现过流、欠流。 |  |  |
| 3 | 每套设备配置要求 | 序号; 名称; 数量. 1; 注射泵; 1台. 2; 使用说明书; 1本. 3; 售后服务说明; 1本. 4; 电源线; 1条. 5; 产品合格证; 1张. 6; 简易操作说明卡; 1张. 7; 装箱清单; 1张. |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货及安装、验收要求 | 1.1交货地点：采购人指定地点 |  |  |
|  |  | 1.2交货期：成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内按磋商文件及成交供应商的响应文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30 日内完成设备的安装调试。 |  |  |
|  |  | 1.3成交供应商须保证成交后所提供的设备为原装、全新合格的产品。产品交付时成交供应商应提供产品真实有效的生产日期，且生产日期距交付时间的时间差不超过12个月。 |  |  |
|  |  | 1.4成交供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在响应总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。 |  |  |
|  |  | 1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。 |  |  |
|  |  | ★1.6供应商须在响应文件提供《承诺函》（格式自拟），该承诺函包括但不限于以下内容:承诺成交后须在成交公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。 |  |  |
|  |  | 1.7产品交付时，成交供应商须完成仪器装机调试和仪器启用前的性能验证，仪器性能符合相关行业标准和实验室管理要求，并出具仪器安装报告。 |  |  |
|  |  | 1.8如因供应商原因出现明显漏项、缺项等直接或间接过失造成采购人损失的，采购人保留追究相应责任的权利。 |  |  |
| 2 | 售后服务要求 | 2.1成交供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明 |  |  |
|  |  | ★2.2成交供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为5 年 |  |  |
|  |  | 2.3在售后期内，成交供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。 |  |  |
|  |  | 2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，成交供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。 |  |  |
| 3 | 付款方式 | ★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，成交供应商凭： （1）合同； （2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）； （3）成交供应商开具的正式发票（加盖发票专用章） |  |  |
|  |  | ★3.2具体付款方式：本合同分三期支付，第一期：合同签订后，成交供应商提供合同总金额20%的款项预收款收据，采购人支付该笔预付款；第二期：成交供应商按合同协议时间提供设备，并经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，开具全额发票，采购人确认发票无误后一个月内支付合同总金额的75%；第三期：合同总金额的5%在书面确认验收合格之日起5年后一次性无息支付。 |  |  |

法定代表人证明书

姓名：               性别：              年龄：

身份证号码：                             职务：

系                                     的法定代表人。

特此证明！

单位（盖章）：

日期：   年   月   日

（附法定代表人身份证正、反面）

法定代表人授权委托书

致：中山市小榄人民医院

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：     年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

统一社会信用代码：

说明：1、“法定代表人”为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、此处所述“法定代表人”，须与供应商“营业执照”上的内容一致。

3、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

4、将此证明书提交对方作为合同附件。

5、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

6、签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7、身份证复印件或扫描件须在有效期内。

8、有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

受托人身份证正面和反面复印件

无围标、串标行为声明函

本公司郑重声明本公司在参加本次中山市小榄人民医院注射泵谈判项目采购活动中，无以下围标、串标行为。

- 不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的报价文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

- 不同供应商的报价文件相互混装；

- 不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组项目；

- 法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托人签字：

日期：      年    月   日

资料包括：

（1）报价单

（2）偏离表

（3）法定代表人证明书及其授权委托书

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的谈判活动，供应商在参与本次谈判活动中未有围标、串标行为。并出具《无围标、串标行为承诺书》（加盖公章）。

（5）厂家资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械生产许可证等）

（6）各级经销商资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械经营许可证、备案等）

（7）产品医疗器械注册证

（8）售后服务承诺函

（9）产品配置清单

（10）产品彩页

（11）近三年广东地区三甲医院客户名单（销售合同）等。

注：

(1)以上文件均需盖公章。

(2)供应商需与法人代表（或法定代表人授权委托人）一致。

(3)预审通过后，采购人以电子邮件方式通知供应商进入下一阶段流程。