报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 设备使用年限（年） | （按说明书和设备铭牌信息填写） |
| 是否有配套耗材 | 否 是 （请填写广东省药品电子交易平台耗材信息表） |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、参数偏离情况表、耗材信息表（如有）。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 序号 | 通用耗材/专用耗材 | 国家医保医用耗材名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 省平台联盟区限价（元） | 供货单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用耗材 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C08070400500002096020000107 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

| 申请科室 | 介入与血管外科 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 心电监护仪 |
| 数量 | 2台 |
| 采购要求 | - 产品用途：用于监护患者的生命体征情况。 - 功能要求： 序号; 要求. 1; 便携一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者. 2; ≥10英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率，≥8通道波形显示. 3; 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰. 4; 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温. 5; 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护. 6; 提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况. 7; 血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况. 8; 采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性. 9; 无创血压支持手动，连续和自动测量模式. 10; 成人无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg. 11; 小儿无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg. 12; 新生儿无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg. 13; 可升级提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况. 14; 具有三级声光报警，参数报警级别可调，具备报警集中设置功能. 15; 具备血液动力学、药物计算功能. 16; 支持>=720小时趋势数据的存储与回顾功能. 17; 具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式. 18; 具备网络通信功能，实现中央站的集中监护. 19; 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面. 20; 支持监护仪系统日志的向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求. 21; 主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移. 22; 安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型. 23; 监护仪设计使用年限10年. 24; 按清单要求配置三通道内置热敏打印机. 三．配置要求： 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 心电导联线（3导联）; 2; 套. 3; 心电电极5片装; 1; 套. 4; 7针血氧主电缆; 1; 根. 5; 成人血氧探头; 2; 套. 6; 无创血压导气管; 1; 根. 7; 成人血压袖套; 2; 套. 8; 锂电池; 1; 块. 9; 三芯电源线; 1; 根. 2、售后服务要求：中标供应商须提供设备原厂质保至少为 3 年。 |