初稿参数要求

- 五官超短波（1套）

1、额定输出功率：约50w

2、档位，输出调谐、输出调节0-5档

3、电脑定时，10至30分钟，分5档调节

4、工作频率：43MHz

- 5、重量：7kg左右

- 超声波治疗仪（1套）

- 输出强度：连续模式　最大2W/ cm2,脉冲模式　最大3W/ cm2

- 超声波脉冲频率：16Hz、48Hz、100Hz可选择

- 输出占空比：5%、10%、20%、30%、40%、50%、100%连续

- BNR(波束非均匀性比率)：L型大探头3.0@1MHz/2.4@3MHz，S型小探头2.9@1MHz/2.4@3MHz

- ERA(探头有效辐射面积)：L型大探头5.0cm2@1MHz/6.0cm2@3MHz，

S型小探头0.9cm2@1MHz/0.5cm2@3MHz

- 显示：屏幕彩色触摸式液晶显示屏约7英寸，具有中文菜单

- 输出频率：每一个超声波探头都可以选择1MHz和3MHz，2种频率。

- 输出模式：1个连续治疗模式和5个脉冲治疗模式供选择。

- 耦合剂为市面一般耦合剂，非专机专用型耦合剂。

- 自动判别接触情况功能：只有当探头和皮肤表面正确接触时，机器才会输出。如果治疗中超声波耦合剂变少，系统也会提示。

配置要求：

主机×1台

电源线×1根

L型超声波探头×1个

耦合剂250ml ×1瓶

S型超声波探头×1个

- 空气压力治疗仪（1套）

1、适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。

2、主要构成：由主机、手控器、空气压力循环输出单元（连接气管、套筒）组成。

3、显示方式：真彩液晶界面显示方式。

4、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。

- 5、工作腔数：8腔，具备全方位连续挤压叠加气囊设计治疗套；主机可同时支持2个8腔套筒工作，导气管（连接气管）具备防错插装置。

6、工作压力：0～200mmHg分41档，歩距增量1（5mmHg）,各腔室压力分别独立可调。

7、保压时间：0～15s可调，歩距增量1s。

8、间停时间：0～99s可调,歩距增量1s。

9、工作模式：共有8种预先设定的工作模式。

10、治疗方案：共有6种内置组合治疗方案，供不同病症选择，也可以根据病况自定义治疗方案。

11、安全保护：具有断电保护功能，运行中断电套筒可自动排气减压。

12、套筒可承受压力：300mmHg,且承受时间不少于1分钟。

13、设备标配手控触发器，治疗过程中，按下手控器按钮进入暂停状态，暂停时按下手控器按钮，可继续治疗。

四、神经肌肉刺激仪（4套）

1、档位，“部分”或“完全”失神经两档

2、电脑定时，5至30分钟，共6档

3、输出通道：三通道，可同时治疗三个患者或者三个部位

4、重量：约9KG

- 五、中频治疗仪（3套）

1、中频载波频率	1KHz～100KHz

2、低频调制频率	0～1000Hz

3、调制波形	正弦波、方波、三角波、指数波、尖波、锯齿波、等幅波

4、调制幅度	100%、75%、50%、25%