维修保养服务项目内容：

- 设备名称：医用直线加速器

- 品牌及型号： 医科达      Precise

- 数量：壹台

- 保修年限：三年

- 维保内容：负责整机及相应配件、系统在合同期内的维护、保养、维修工作；

维保对象包括但不限于加速器主机（包括加速管、闸流管、磁控管、电离室、飞行管、离子泵）、MLC、MOSAIQ肿瘤信息管理系统、医科达治疗计划系统、水冷系统、稳压器。

- 服务地点：中山市小榄人民医院

维保服务要求：

2、提供中标人在国内设有加速器维修的服务机构或办事处，并提供相应的地址，电话，在国内设有保证设备使用的完善备件库。

3、保证设备零配件来源合法，每个配件合法纳税，须主要配件：磁控管、闸流管、电离室等2022年度原厂海关报关证明材料，所有更换配件必须全新且由原厂提供。

4、零备件供应：保修期内100%保障备件供应，且为原厂全新零备件，且所有更换的未经使用的零备件来源均是合法途径。如因提供不合法、不合规或来路不明的备件而引起的相关损失及法律责任由中标人自行承担，采购人有权终止合同。。

▲5、提供5名以上具有加速器原厂授权培训并颁发资质证书的工程师（有原厂盖章确认）；

7、能及时提供获取和提供全套原厂系统改版或功能性完善措施，提供承诺函。

8、提供维修、零配件更换和维修劳务等各种服务，保证设备维护达到符合厂家标准或相应的国家质量标准的要求。

▲9、能通过远程网络连接加速器，并实时监测设备性能，提供故障提醒及诊断服务，有详细明确的产品名称、说明书、产品资料为证。

10、需保证能提供加速管等重要配件的维修和更换，并提供相应证明材料如：业绩合同。

11、响应时间及开机率：

中标人服务响应≤2小时，到场时间≤12小时，解决故障时间≤5天，年度开机率：≥95%（1年按365个日历天计算）。若年度开机率＜95%，则按1:5原则延长维保时间，即每少1天则延长5天维保（不足1天，按1天计算）。

12、中标人每季度为采购人提供1次维护保养服务。

▲13、取得软件正版用户授权要求：所提供的应用软件须取得原厂正规授权，如产生版权纠纷，一切后果由中标单位全权负责，最终用户保留追究其商业欺诈的权利，并提供软件升级的正版合法证明。

▲14、在保修期内，中标人能够有能力纠正已被证实和重复出现的软件非功能性缺陷，并免费提供必要的软件补丁升级服务。

▲15、根据国家卫健委关于医疗卫生机构网络安全管理办法要求，需保证放疗网络安全，并提供放疗信息系统第三等级保护证明文件为证；

- 中标人每次维护保养后，需出具相应记录文件，经采购人主管科室及使用科室共同签字确认后，方可算为有效维护保养；

- 中标人每次更换加速管、闸流管、磁控管、电离室、飞行管、离子泵等主要配件，需取得采购人书面同意后，方可更换；

- 中标人每年12月31日前向采购人提供年度维修报告（报告符合三甲医院要求标准，同时包括但不限于以下内容：故障明细及解决时间、预防性建议、易发生故障部件及日常防范方式等）。

付款方式：

采购人按每个季度进行付款。每个季度末，中标人提供合同总金额的（100%÷（3年×4个季度)）（保留小数后两位）款项发票，采购人收到发票并审核无误后，支付该笔款项。