采购需求书

| 申请科室 | 综合手术室 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 医用恒温箱 |
| 预算金额 | 15000元 |
| 数量 | 1台 |
| 采购要求 | - 用途：提供温度适中的溶液，为术中冲洗液加热并保温。 - 设备参数要求： - 容积≥100升。 - 温度控制方式：PT100。 - ▲温度控制范围：0~100℃。 - 温度波动（℃）： ±1（@37）。 - 温度均匀性（℃）： ±2（@37）。 - ▲工作室尺寸≥518*400*599（mm）。 - 外形尺寸≥598*690*1229（mm）。 - 显示界面：≥7.0寸触摸屏。 - ▲电加热钢化玻璃门。 - 可一屏查询运行历史记录,显示屏可中英文切换。 - ▲可定值和分段运行，定时范围≥ 999h59min。 - ▲三级操作界面权限（管理员、实验员、操作员），防止无关人员操作导致试验中断或设备故障。 - 配带互联 PC 接口，可进行远程操作监控、同时可选手机 APP 控制程序。 - 配带微电脑温度控制系统（采用 PT100 精准控温）。 - 标配紫外线杀菌。 - 内胆均为304镜面不锈钢制作。 - ▲安全保护：配置漏电流、过电压保护器、具有超温报警、增加温控开关、耐高温。 - 配置要求： - 医用恒温箱主机 1台 - 隔板 3块 - 玻璃门钥匙 2把 - 保险管 2只 - 电源线 1根 - 维保要求：中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为 1 年。 - 合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差国产设备不超过3个月，进口设备不超过12个月。 |