谈 判 文 件

项目名称：便携式多导睡眠记录系统

项目编号：SQD2023051600021

2023年9月

目 录

第一部分 谈判邀请函	2

第二部分 采购需求书	6

第三部分 评分标准	13

第四部分 报价文件格式	16

- 谈判邀请函

谈判邀请函

- 一、项目基本情况

采购方式：院内谈判（综合评审最优法）

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 预算金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式多导睡眠记录系统 | 175000.00 | 采购清单、技术参数详细见附件《谈判文件》 |

- 二、供应商的资格要求

- 2.1具有合法的法人资格，并在法律、财务上与项目经办人不存在关联关系；

- 2.2报价设备或服务须在其法定营业范围内；

- 2.3提供有效的三证合一的营业执照、医疗器械经营许可证的副本原件；

- 2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；不得参加同一合同项下的谈判活动。

- 2.5提供偏离情况响应表，必须完全满足带"★"号条款中要求。

- 三、递交报价文件截止时间、递交方式

- 3.1递交报价文件截止时间：2023年9月22日17:00（北京时间）

- 3.2报价文件递交份数：4份（1份正本、3份副本）

- 3.3报价文件递交方式（以下方式均可）：

- (1)电子邮件：yxzb8420@126.com  孙小姐

- (2)文件邮寄：

- 收件人：孙小姐

- 收件电话：0760-88662120-8420

- 收件地址：中山市小榄镇菊城大道中65号（小榄人民医院采购部）

- (3)现场递交：中山市小榄人民医院内科大楼九楼采购部。

- 四、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

- 五、报价文件要求

- 报名时请各供应商按照以下要求提供完整的报价文件，供采购人进行预审：

- （1）报价单

- （2）偏离表

- （3）法定代表人证明书及其授权委托书

- （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的谈判活动，供应商在参与本次谈判活动中未有围标、串标行为。并出具《无围标、串标行为承诺书》（加盖公章）。

- （5）厂家资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械生产许可证等）

- （6）各级经销商资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械经营许可证、备案等）

- （7）产品医疗器械注册证

- （8）售后服务承诺函

- （9）产品配置清单

- （10）产品彩页

- （11）近三年广东地区三甲医院客户名单（销售合同）等。

- 注：

- (1)以上文件均需盖公章。

- (2)供应商需与法人代表（或法定代表人授权委托人）一致。

- (3)预审通过后，采购人以电子邮件方式通知供应商进入下一阶段流程。

- 六、其他补充事宜

- 6.1如现场提供资料与电子资料存在不一致，以纸质盖章资料为准。

- 6.2本项目不接受联合体响应。

- 6.3递交报价文件截止前，需提供完整的报价文件供采购人预审，资料不全或不通过者，报名无效。

- 七、监督部门联系方式

联系人：曾老师

联系电话：0760-88662120-1621

地 址：中山市小榄镇菊城大道中65号内科大楼九楼

中山市小榄人民医院

2023年9月15日

第二部分　采购需求书

采购需求书

- 总则：

1.供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由成交供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2谈判文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求，不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目不接受联合体投标，成交供应商不得以任何方式转包本项目。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一项目下的招标活动。

5.★供应商应符合《医疗器械监督管理条例》规定，如供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如供应商为经销商还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和供应商的经营许可/备案证明材料。

6.本文的“质保期”是指成交标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止成交人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 便携式多导睡眠记录系统 | 减重与代谢外科 | 1 |

用途：主要依靠贴在人体上的电极，监测脑电、心电、肌电、眼电、胸腹式呼吸运动、鼾声、脉搏、血氧饱和度、脉搏波、呼吸频率、体位等数据，然后通过数据进行分析，从而判断患者睡眠状态，以及可能存在的问题，协助减重手术患者诊断是否有睡眠呼吸暂停低通气综合征等。

- 技术参数：

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 导联数≥32导：脑电图EEG（≥4）/眼电图EOG（2）/肌电图EMG（≥3）/ECG心电图（2）、压力式气流、热敏式气流、鼾声、腹部运动、胸部运动、脉搏、脉搏波、体位、血氧饱和度、DC直流扩展通道等。 |
| 2 | 24位采样精度，采样频率≥2000HZ，存储频率≥2000HZ。 |
| 3 | - 配有高频鼾声声音传感器，可清楚记录鼾声声音信号。 |
| 4 | 电池供电，内置电池电量检测功能。 |
| 5 | 多重无线通讯技术，低功耗蓝牙加WIFI设计，保证数据安全稳定传输。 |
| 6 | - 连续无创血压PTT信号通道；反应夜间血压变化趋势。 |
| 7 | - 设备具有生物感应启停功能，连接血氧信号后即可开始数据记录及存储。 |
| 8 | - 不受患者体位、电极安放位置的影响，精确探测患者每次呼吸情况。 |
| 9 | - 机器内置3D体位及活动度传感器，减少病人佩带的导联数亦可精确探测患者五种体位；活动度传感器可以判断患者是否处在睡眠状态，避免出现诊断结果的“假阴性”。 |
| 10 | - 内置DC直流输入通道，可无缝连接呼气末二氧化碳及一体压力滴定呼吸机。 |
| 11 | - 主机内置高分辨率屏幕，可实时显示信号波形、信号质量评估及信号状态。 |
| 12 | - 内置压力传感器及配备金属鲁尔接头，容易连接且不易损坏。 |
| 13 | - 全中文软件，导航式操作界面，方便易用。 |
| 14 | - 全自动/手动分析呼吸生理事件及睡眠结构。 |
| 15 | - 同时可获取用于肺功能评估的XSum（模拟潮气量）监测指标。 |
| 16 | - 软件内置CPC心肺耦合分析模块，可通过选配此模块快速分析睡眠呼吸暂停及睡眠结构信息。 |
| 17 | - 手动添加自定义文字、语音事件，可自定义分析事件标准。 |
| 18 | - 具有呼吸流量环及相位分析技术，并可直接显示RMI（呼吸性能不稳定指数）具体数值及报告，直观反映上气道阻力情况。 |
| 19 | - 各导联信号颜色及位置均可自行调整，亦可保存为模板，方便调用。 |
| 20 | - 内置多种报告模板，自定义中英文报告模板。 |

- 每套设备配置要求：

| 序号 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备主机 | 1 | 台 |
| 2 | ST 扩展记录装置 | 1 | 台 |
| 3 | 脑电电极(10根/盒） | 1 | 盒 |
| 4 | 心电扣式电极 | 1 | 包 |
| 5 | 腿动电极（2根/包） | 2 | 包 |
| 6 | 血氧浓度仪 | 1 | 根 |
| 7 | 血氧传感器 | 1 | 根 |
| 8 | 声音传感器 | 1 | 个 |
| 9 | 气流导管 | 3 | 根 |
| 10 | 胸部传感器 | 1 | 套 |
| 11 | 腹部传感器 | 1 | 套 |
| 12 | 胸腹绑带 | 1 | 套 |
| 13 | 电极导电膏 | 1 | 罐 |
| 14 | 数据下载线 | 1 | 根 |
| 15 | 专业睡眠软件系统 | 1 | 套 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内按招标文件及成交人的响应文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。

1.3合同设备交付时成交供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差国产设备不超过3个月，进口设备不超过12个月。

1.4成交供应商须保证成交后所提供的设备为原装、全新合格的产品。

1.5成交供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.6验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.7供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺成交后须在成交公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

1.8乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1成交供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2成交供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  1  年。

2.3在售后期内，成交供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，成交供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，成交单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）成交供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：本合同分三期支付，第一期：合同签订后，成交供应商提供合同总金额的20%的款项的预收款收据，采购人支付该笔预付款；第二期：成交供应商按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，开具全额发票，采购人确认无误后一个月内支付合同总金额的75%的款项。第三期：合同总金额的5%的款项在质保期后无息支付。

第三部分  评分标准

评分标准

（一）分值分配：

| 商务评审 | 技术评审 | 价格评审 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10% | 60% | 30% | 100% |

总分=商务评审+技术评审+价格评审

（二）价格评审：

1.谈判报价得分=（谈判基准价/最后谈判报价）×30

2.报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数

3.依此计算出所有响应供应商的价格评分。

（三）商务、技术评审：

商务评审：

| 序号 | 评审指标 | 分值 | 评分范围 | 供应商 （...） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应情况 | 5 | 根据供应商的响应文件的响应程度进行评审。 响应文件的响应符合用户需求书的商务要求，得5分； 响应文件部分响应用户需求书的商务要求，得2分； 响应文件的响应较差或无，得0分。 |  |
| 2 | 项目业绩 | 5 | 2019年至今承接同类项目业绩（应同时满足以下条件： ①以投标人名义签订；② 合同标的为本项目同类设备），每提供1份得1分，本小项满分5分。 （注：响应文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供或所提供资料模糊不清的不得分。） |  |
| 合计 |  | 10 | 得分合计 |  |

技术评审：

| 序号 | 评分指标 | 分值 | 评分范围 | 供应商 （...） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般条款响应程度 | 24 | 根据供应商对用户需求中一般条款（非“▲”条款）的响应程度进行评分： 一般条款（非“▲”条款）负偏离在12项以内（含12项），每项扣2分；一般条款（非“▲”条款）负偏离超过12项的，得0分；完全响应得24分。 注：以“技术条款响应表”及应招标要求提供的相关证明材料作为评审依据。 |  |
| 2 | 重要条款响应程度 | 12 | 根据供应商对用户需求中重要条款（“▲”条款）的响应程度进行评分： 重要条款（“▲”条款）负偏离在4项以内（含4项），每项扣3分；重要条款（“▲”条款）负偏离超过4项的，得0分；完全响应得12分。 注：以“技术条款响应表”及应招标要求提供的相关证明材料作为评审依据。 |  |
| 3 | 所投设备配置、选型及供货能力 | 8 | 1.所投设备配置、选型及性能完全满足用户需求，供货及时，能有稳定供货渠道的得8 分； 2.所投设备配置、选型、性能等能基本满足用户需求，但存在不足的得5分； 3.所投设备配置、选型、性能及供货能力等基本不满足用户需求的得 0分。 （备注：提供设备配置清单或体现供货能力的相关证明材料，如相关认证、技术说明书或有效检验报告等证明材料。不提供的不得分。） |  |
| 4 | 设备技术支撑程度和可靠性 | 8 | 根据供应商所投设备的技术和可靠性（技术支撑程度、工作原理，自动化程度、运行稳定性程度等）进行评审。 1.所投设备技术先进，可靠性强的，有较强的技术支持，工作原理先进，有较强的自动化能力，稳定运行性较强，得8分； 2.所投设备技术较先进，可靠性一般，有稳定的技术支持，工作原理较为先进，能自动化使用，有一定的稳定运行性，得5分； 3.所投设备技术一般，技术支持较为一般，工作原理简单，自动化能力一般，运行性较一般，得2分； 4.所投设备的技术差，可靠性差的，没有技术支持，工作原理较差，自动化能力较差，得0分。 |  |
| 5 | 设备操作的实用性、拓展性 | 8 | 根据供应商所投设备操作的实用性（操作便利性、维修简易性）、拓展性（功能后续可否随技术、采购人新需求等原因进行升级）进行评审（须提供相关说明/证明材料）。 1.所投设备操作的实用性、拓展性强的，得8分； 2.所投设备操作的实用性、拓展性较强的，得5分； 3.所投设备操作的实用性、拓展性一般的，得2分； 4.所投设备操作的实用性、拓展性差的，得0分。 |  |
| 合计 |  | 60 | 得分合计 |  |

第四部分　报价文件格式

报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称（按注册证填写） |  |
| --- | --- |
| 设备型号（按注册证填写） |  |
| 厂家/品牌 |  |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 备注：设备是否有专机专用耗材（是 否），如果是，请填写广东省药品电子交易平台耗材信息表。 |  |

合计：       （元）

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有，如无可删除）

请按广东省药品电子交易平台填写以下信息：

| 序号 | 通用耗材/专用耗材 | 国家医保医用耗材名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 省平台限价（元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用耗材 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C08070400500002096020000107 | 10.00 | 9.00 | （例子，自行删除） |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

报价时间：

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导联数≥32导：脑电图EEG（≥4）/眼电图EOG（2）/肌电图EMG（≥3）/ECG心电图（2）、压力式气流、热敏式气流、鼾声、腹部运动、胸部运动、脉搏、脉搏波、体位、血氧饱和度、DC直流扩展通道等。 |  |  |
| 2 | 24位采样精度，采样频率≥2000HZ，存储频率≥2000HZ。 |  |  |
| 3 | - 配有高频鼾声声音传感器，可清楚记录鼾声声音信号。 |  |  |
| 4 | 电池供电，内置电池电量检测功能。 |  |  |
| 5 | 多重无线通讯技术，低功耗蓝牙加WIFI设计，保证数据安全稳定传输。 |  |  |
| 6 | - 连续无创血压PTT信号通道；反应夜间血压变化趋势。 |  |  |
| 7 | - 设备具有生物感应启停功能，连接血氧信号后即可开始数据记录及存储。 |  |  |
| 8 | - 不受患者体位、电极安放位置的影响，精确探测患者每次呼吸情况。 |  |  |
| 9 | - 机器内置3D体位及活动度传感器，减少病人佩带的导联数亦可精确探测患者五种体位；活动度传感器可以判断患者是否处在睡眠状态，避免出现诊断结果的“假阴性”。 |  |  |
| 10 | - 内置DC直流输入通道，可无缝连接呼气末二氧化碳及一体压力滴定呼吸机。 |  |  |
| 11 | - 主机内置高分辨率屏幕，可实时显示信号波形、信号质量评估及信号状态。 |  |  |
| 12 | - 内置压力传感器及配备金属鲁尔接头，容易连接且不易损坏。 |  |  |
| 13 | - 全中文软件，导航式操作界面，方便易用。 |  |  |
| 14 | - 全自动/手动分析呼吸生理事件及睡眠结构。 |  |  |
| 15 | - 同时可获取用于肺功能评估的XSum（模拟潮气量）监测指标。 |  |  |
| 16 | - 软件内置CPC心肺耦合分析模块，可通过选配此模块快速分析睡眠呼吸暂停及睡眠结构信息。 |  |  |
| 17 | - 手动添加自定义文字、语音事件，可自定义分析事件标准。 |  |  |
| 18 | - 具有呼吸流量环及相位分析技术，并可直接显示RMI（呼吸性能不稳定指数）具体数值及报告，直观反映上气道阻力情况。 |  |  |
| 19 | - 各导联信号颜色及位置均可自行调整，亦可保存为模板，方便调用。 |  |  |
| 20 | - 内置多种报告模板，自定义中英文报告模板。 |  |  |
| 21 | - 每套设备配置要求： 序号; 要求; 数量; 单位. 1; 设备主机; 1; 台. 2; ST 扩展记录装置; 1; 台. 3; 脑电电极(10根/盒）; 1; 盒. 4; 心电扣式电极; 1; 包. 5; 腿动电极（2根/包）; 2; 包. 6; 血氧浓度仪; 1; 根. 7; 血氧传感器; 1; 根. 8; 声音传感器; 1; 个. 9; 气流导管; 3; 根. 10; 胸部传感器; 1; 套. 11; 腹部传感器; 1; 套. 12; 胸腹绑带; 1; 套. 13; 电极导电膏; 1; 罐. 14; 数据下载线; 1; 根. 15; 专业睡眠软件系统; 1; 套. |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货及安装、验收要求 | 1.1交货地点：采购人指定地点。 |  |  |
|  |  | 1.2交货期：成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内按招标文件及成交人的响应文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30 日内完成设备的安装调试。 |  |  |
|  |  | 1.3合同设备交付时成交供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差国产设备不超过3个月，进口设备不超过12个月。 |  |  |
|  |  | 1.4成交供应商须保证成交后所提供的设备为原装、全新合格的产品。 |  |  |
|  |  | 1.5成交供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。 |  |  |
|  |  | 1.6验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。 |  |  |
|  |  | ★1.7供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容: 承诺成交后须在成交公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。 |  |  |
|  |  | 1.8乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。 |  |  |
| 2 | 售后服务要求 | 2.1成交供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。 |  |  |
|  |  | ★2.2成交供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为 1 年。 |  |  |
|  |  | 2.3在售后期内，成交供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。 |  |  |
|  |  | 2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，成交供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。 |  |  |
| 3 | 付款方式 | ★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，成交单位凭： （1）合同； （2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）； （3）成交供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。 |  |  |
|  |  | ★3.2具体付款方式：本合同分三期支付，第一期：合同签订后，成交供应商提供合同总金额的20%的款项的预收款收据，采购人支付该笔预付款；第二期：成交供应商按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，开具全额发票，采购人确认无误后一个月内支付合同总金额的75%的款项。第三期：合同总金额的5%的款项在质保期后无息支付。 |  |  |

法定代表人证明书

姓名：               性别：              年龄：

身份证号码：                             职务：

系                                     的法定代表人。

特此证明！

单位（盖章）：

日期：   年   月   日

（附法定代表人身份证正、反面）

法定代表人授权委托书

致：中山市小榄人民医院

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：     年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

统一社会信用代码：

说明：1、“法定代表人”为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、此处所述“法定代表人”，须与供应商“营业执照”上的内容一致。

3、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

4、将此证明书提交对方作为合同附件。

5、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

6、签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7、身份证复印件或扫描件须在有效期内。

8、有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

受托人身份证正面和反面复印件

无围标、串标行为声明函

本公司郑重声明本公司在参加本次中山市小榄人民医院注射泵谈判项目采购活动中，无以下围标、串标行为。

- 不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的报价文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

- 不同供应商的报价文件相互混装；

- 不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组项目；

- 法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托人签字：

日期：      年    月   日

资料包括：

（1）报价单

（2）偏离表

（3）法定代表人证明书及其授权委托书

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的谈判活动，供应商在参与本次谈判活动中未有围标、串标行为。并出具《无围标、串标行为承诺书》（加盖公章）。

（5）厂家资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械生产许可证等）

（6）各级经销商资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械经营许可证、备案等）

（7）产品医疗器械注册证

（8）售后服务承诺函

（9）产品配置清单

（10）产品彩页

（11）近三年广东地区三甲医院客户名单（销售合同）等。

注：

(1)以上文件均需盖公章。

(2)供应商需与法人代表（或法定代表人授权委托人）一致。

(3)预审通过后，采购人以电子邮件方式通知供应商进入下一阶段流程。