采购需求

1、测量方法：振荡示波法

2、测量精度:血压 +3mmHg，脉搏±5%

3、测量范围：收缩压：60-280mmHg

舒张压：40-160mmHg

心  率：40-200bpm

4、液晶显示屏、同时显示收缩压、舒张压和平均压。

5、血压检测仪具有自动重测功能。

6、充气时，噪声小。

7、动态血压盒子装3节5号电池，可用记录时长≥48小时；存储数据量：≥300套。

8、任意设置自动测量协议，支持昼夜不同时间间隔测量，且能跟据患者情况，设置特定时间测量；测量间隔：5、10、15、20、30、60、120分钟等多种时间间隔选择。支持左右臂测量。

9、具有手动测量功能或设置锁定按键，避免患者自行测量。

10、测量准确，每次测量完，能采集到50个以上时间点的数据。

11、支持使用科室自行设置登陆用户名和密码的登陆模式。

12、分析软件为中文界面。

13、能自动生成分析报告，具备数据表图、趋势图、血压升降图、柱状图等统计数据以及心率血压收缩压乘积；统计有时长、有效数据个数、有效数据比例、均值，标准差、最大值、中位数、最小值等等。

14、袖带有专业的防滑设计，防止滑落且方便清洗。

15、配置要求：充气袖带能配置小号、中号、大号规格，支持不同人群；每个充气管至少配两个以上接头；要求不锈钢接头。

16、24小时血压昼夜节律，分白昼、夜间机24小时血压负荷值、血压心率趋势图、血压相关性分析及相关图；自动报告分析；

- 具有预约功能；

- 主机整体重量小于等于250G；

- 质保：主机原厂质保≥3年、使用年限≥5年；在售后期内, 成交供应商在接到用户的维修（因质量问题）通知, 响应时间为半小时，工程师到达现场时间为4小时，排除故障时限为到达现场后8小时。质保期间，定期（不超过3个月）到使用科室监测本仪器设备性能及数值校正，使用年限内，每年至少1次到使用科室监测本仪器设备性能及数值校正。

- 如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中选供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。

- 配置7套动态血压分析系统软件(含配套数据线和成人标准袖带)，安装至采购人指定电脑；设备在使用期间，若软件需更新升级，所需费用均由中选供应商负责。

22、付款方式：第一期：合同签订后，乙方提供合同总金额的20%的款项的预收款收据，甲方支付该笔预付款；第二期：乙方在合同签订之日起，30日历日内提供货物，并经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，开具全额发票，甲方确认无误后一个月内支付合同总金额的75%的款项。第三期：合同总金额的5%的款项在 3 年后无息支付。

报价单

| 产品名称 （按注册证） | 品牌 | 规格型号 （按注册证） | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置清单 （如有可填） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系人：

日期：

偏离表

| 序号 | 需求参数 | 响应实际参数 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |