技术要求：

- 主机（含图像处理工作站）

- ★1.系统可处理3D和2D画面信号，可输出4K影像（本项目所述4K，分辨率须≥3840×2160），具备逐行扫描功能。

2.图像色域范围至少包含BT. 2020。

3.集成图文工作站功能，可术中记录全高清录像（本项目所述高清，分辨率须≥1920×1080）及4K超高清图片；图片格式至少包含16:9。

▲4.可同时处理可见光波段及近红外波段。

▲5.主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。

- 至少具备3种影像增强功能，可根据手术需要动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光。

- 可实现图像色彩增益；至少2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管及组织的辨识度。

▲8.具备画中画功能。

9.术野画面至少5级亮度可调。

10.术野画面至少3倍电子放大功能，7级可调，具备自适应缩放功能。

11.至少2种纤维镜图像优化功能。

12.术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。

▲13.通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。

14.至少具备以下输出端口：DP数字端口，SDI数字端口， DVI端口，USB端口。

15.电气安全：CF-I，可应用于心脏设备。

▲16. 系统可处理4K及荧光图像。

17、具备图像冻结功能。

（二）摄像头

1.4K超高清摄像头（采用COMS芯片），逐行扫描。

▲2.重量≤300g，握持轻便。

▲3. 可采集可见光波段及近红外波段。

4.全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。

5.可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。

6.摄像头可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度、色彩。

7.具有自动对焦功能。

▲8.电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。

★9.与主机为同一品牌。

（三）冷光源

▲1．具备荧光激发功能，可为系统整体实现荧光功能时提供相应光源。

2.色温≥5700K。

3.LED灯泡，寿命≥30000小时。

4.具有自动调节光源亮度功能。

5.持续输出恒定的光强度。

6.具有手动调节功能界面。

7.电气安全：CF-I。

8. 配备相应的脚踏。

★9.与主机为同一品牌。

10.配备导光束6条：直径≥4.8mm，长度≥250cm。

（四）气腹机

★1.与主机为同一品牌。

2.灌流速度≥40L/min。

3.至少具有成人、儿童两种灌流模式。

4.成人灌流模式：压力调节范围包含：1-30mmHg区间；流速调节范围包含：1-40L/min区间。

5.儿童灌流模式：压力调节范围包含：1-15mmHg区间；流速调节范围：0.1-15 l/min。

7.可与腔镜系统连接，实现直接通过摄像头控制气腹机操作界面。

8.自动压力调节装置，防止由于供气中断导致的气腹系统崩溃问题。

9.集成安全系统，可快速检测压力过高情况。

10.若在一定时间内（可自行设定）无外部干预，系统自动报警。

▲11.电器安全：CF-I。

（五）荧光腹腔镜A

1.镜子采用霍普金斯柱状晶体技术，图像无扭曲，平面图像，超广角。

2.可浸泡、气熏或高温高压消毒。

3.30度光学镜，直径10mm，长度≥30cm，集成光纤传输。

▲4.可配合系统光源及摄像头输出近红外光波段。

5. 有效最大景深≥150mm。

6.配套原装消毒盒。

★7.与主机为同一品牌。

（六）4K高清腹腔镜B

1.镜子采用霍普金斯柱状晶体技术，图像无扭曲，平面图像，超广角。

2.30度光学镜，直径5mm，长度≥29cm，集成光纤传输。

3.可高温高压消毒。

4.配套原装消毒盒。

★5.与主机为同一品牌。

（七）4K高清腹腔镜C

1. 采用霍普金斯柱状镜体技术 图像无扭曲，平面图像，超广角。

2. 30度光学镜，直径 10 mm ，镜体长度≥30cm，集成光纤传输。

3. 可高温高压消毒

4.配套消毒盒。

★5.与主机为同一品牌。

- 医用监视器

- 屏幕尺寸≥32英寸。

- 支持图像上下、水平（180度）翻转。

- 图像分辨率≥3840×2160。

- 与主机为同一品牌。

- 台车

- 与主机为同一品牌。

- 具有可旋转支架，可固定监视器、调整监视器角度。

- 具有光滑防水设计。

本项目配置要求：

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机（含图像处理工作站） | / | 2 | 套 |
| 2 | 摄像头 | 与主机同一品牌 | 2 | 个 |
| 3 | 医用内窥镜冷光源 | 与主机同一品牌 | 2 | 台 |
| 4 | 医用监视器 | 与主机同一品牌 | 2 | 套 |
| 5 | 气腹机 | 与主机同一品牌 | 2 | 套 |
| 6 | 荧光腹腔镜A | 与主机同一品牌 | 6 | 套 |
| 7 | 4K高清腹腔镜B | 与主机同一品牌 | 2 | 套 |
| 8 | 4K高清腹腔镜C | 与主机同一品牌 | 4 | 套 |
| 9 | 导光束 | 与主机同一品牌 | 6 | 条 |
| 10 | 内窥镜专用台车 |  | 2 | 台 |
| 11 | 刻录机 |  | 1 | 台 |
| 12 | 移动存储设备（可存储3h的录像） |  | 2 | 套 |
| 13 | 原装内镜消毒盒 | / | 12 | 套 |

★上述配置为实现整套腹腔镜的荧光4K功能的配置而设定，若所投产品配备上述配件，不能完成实现荧光4K功能，则须自行增加相应配件（费用包含在中标金额内）。