各设备主要性能要求

呼吸内科—大内径气管镜：

功能要求：进行支气管镜痰吸引，灌洗，刷检，滴药，止血，镜下特殊治疗等

主要性能要求：

- 钳道大于等于2.9mm；

- 先端部外径小于6mm；

- 视野角大于等于120度；

- 弯曲部上弯角度180度

- 下弯角度大于120度；

- 插入管旋转功能，自带窄带成像。

骨一科—下肢关节康复器

功能要求：供下肢膝、髋关节功能障碍患者做功能康复辅助治疗用

主要性能要求：

- 产品由控制面板、脚支架、小腿绑带、小腿支架、大腿绑带、大腿支架、防滑垫、底部拉杆、手控制器和机壳组成。

- 小腿支架长度调节范围≮500mm；

- 大腿支架长度调节范围≮480mm；

- 小腿支架和大腿支架所成钝角最大值≮110度；

- 膝关节夹角的角速度调节范围≮3.5度/s；

- 大小腿支架在均匀负重时，连续最大工作时间不低于2h。

中医科—低频子午流注治疗仪

功能要求：利用智能程序自动计算子午流注开穴，再利用电脉冲刺激穴位代替针刺。

性能要求：

1、治疗时间可设定

2、时区可设定

3、真太阳时可自动计算

4、病症信息：具备至少12种

5、治疗强度1-99档可调

6、配备可移动仪器支架

7、多路治疗输出：10路输出

8、脉冲频率分多档可调：单一频率 任选一挡固定频率不变 频率组合 多档频率顺序输出

9、、输出频率：1.25hz～1khz 多档可调

10、提供操作指导演示教学视频

11、显示屏：多点触控彩色触摸屏约8英寸

12、移动支架：配备可拆卸分离式支架

乳腺科—乳房病灶旋切活检系统

主要功能：行乳房肿物微创旋切术

主要性能：

1、工作状态实时显示（旋切针状态、负压、废液量、切割次数）；

2、全彩触摸屏，约15英寸；

3、具有常规模式/致密模式，可切割不同密度的组织

4、具有常规抽吸力抽吸，强力抽吸可连续真空吸取组织液和血液

5、实时显示废液量，具有废液满溢提示功能

6、具有故障自诊断功能。

7、具有活检针自动识别功能，安装后工作参数自动初始化；

8、取样槽可在5mm-30mm范围内无级调节，能适用于不同大小病灶组织的精细切割；

9、具有脚踏和手柄控制两种控制方式；

10、真空桶透明窗口设计，可直视液面水平；

11、提供耗材相应信息，如：医保编码、集采价格、给予我单位的售价、彩页等。

急诊科—便携式心肺复苏机

主要功能：具有3D按压功能

主要性能：

- 具有3D按压功能；

- 默认按压频率：在100 次/分钟至 120 次/分钟范围内；

- 默认按压深度：在50-60mm范围内；

- 最大工作倾斜度：≥45°；

- 电池可以连续运行的时间≥60min；

- 主机和电池均具有电量指示灯，无需开机或安装电池，即可直观检查电池电量。

急诊科—转运车床

主要功能：转运病人

主要性能：

- 背部可调节、高低升降

- 具有氧气瓶放置空间

- 护栏可水平放置，方便调节

- 四角刹车，中控刹车体系

核医学科—注射防护车

主要功能：检查注射放射性药剂时使用，防辐射

主要性能：

1、铅当量≥5mmpb；

2、带玻璃可视窗（铅玻璃）；

3、有升降系统，高度可调节；

4、有带脚轮，可移动，有刹车；

核医学科—固定式辐射监测报警仪

主要功能：可实时监测环境辐射

主要性能：

1、测量种类：X，γ和β射线

2、探测器类型：GM盖格管

3、量程范围(剂量率)：0.1μSv/h—100mSv/h

4、内置报警: 可声、光报警