胎儿脐血流检测仪设备主要性能要求

主要性能要求：

- 自动计算、显示胎盘血循环状况的S/D、RI、PI、FVR等特征指标；

- 胎儿脐血流检测频率：超声频率≥5MHz，双方向血流自动识别，双通道立体声血流音监听，实时显示脐血流彩色声谱图；

- 超声强度：输出≤20mW/cm²；

- 血流速度测量范围：5cm/s-100cm/s

- 数据库可永久保存10万个以上档案，可以输入、查询、统计、回放历史档案；归一化管理，每名孕妇多次检查只需一次建档；

- 质保期：整机≥3年

- 使用年限≥5年。

高频胸壁振荡排痰机设备主要性能要求

功能要求：用于儿童肺炎病人背部震动排痰，震动排痰装置符合1月龄-14岁儿童排痰需要

主要性能要求：

- 适用于1月龄-14岁儿童；

- 振动频率范围：≤15Hz，步进1Hz，控制精度±15%；

- 定时时长：1-60min，步距为1min；

- 有手持开关，可紧急制动；

- 背心的设计应避免对胃脘部的振荡而导致损伤；

- 背心内衬可拆卸清洗消毒；

- 整机使用年限≥6年；

- 整机质保≥3年；

- 配置要求：需配备大、中、小码重复性使用儿童型排痰背心（含内衬），如有内衬则额外配内衬各2套，及大、中、小码重复性使用儿童型胸带各一套。