设备主要性能要求

1. 主机

1.1. 通道数量：4通道，可任意单独选择或同时选择

2. 软件 图示化提示以直观的图片形式清晰指示系统连接步骤，明确肌肉刺激电极安放位置及患者界面盒连接顺序，在进行连续和间歇趋势分析期间，绿色，黄色和红色状态栏可以提供视觉信息；NIM NerveTrend™肌电图报告能在整个手术过程中跟踪神经状况，记录用户捕捉的肌电图反应并绘制时间曲线图

3. 记录电极

3.1. 皮下记录类型： 成对的针式皮下电极，确保同一电极插入监测神经支配的相应肌肉群

3.2. 声带记录电极： 神经监测气管插管表面一体化声带记录电极，插管平滑表面确保信号稳定，同时保护声带不受医源性损伤

4. 阻抗测量

4.1. 控制：自动“检查电极”特性

4.2. 测量信号：6 μA 或24 μA 峰- 峰，7.8 Hz 矩形脉冲

4.3. 测量范围：电极：0 k 至2 kΩ±0.5 kΩ>2 k-175 kΩ ± 20% 接地和刺激回路 <25 kΩ

5. 伪影检测和抑制

5.1刺激伪影： 刺激伪影信号和静音信号可同步抑制；可调节至静音。

5.2 双极电烙术抑制： 在双极电刀术过程中持续监测<40 W

5.3静音夹输入ESU 灵敏度： 单极ESU 切割/ 凝结触点：5-100 W空气放电10-100 W

5.4静音监护仪输入灵敏度： 静音（0.6-2.0 Vrms）非静音（<0.3 Volts Vrms）

5.5静音夹输入ESU 抗扰度： ESU<100 W 切割／凝结，或（<3.0 Vrms 100-800 KHz 方波）

5.6电极导线关闭： 带有“通道关闭静音和警告”消息的自动检测。

6. 显示/触摸屏

6.1 类型： 高对比度，数字，图形彩色，在完全黑暗环境下可见。

7 刺激电极：

7.1 刺激类型：恒定电流

7.2 刺激频率：可选择,1,2,4,7,10Hz

7.3 刺激范围：0-3 mA，采用最低±12 V 的顺应电压（4K 负载下的测试）；3.1-30mA，最低±100V 的顺应电压（2K 负载下的测试）

7.4 刺激探头： 单极或双极，单极有普通刺激探头和球形头端手柄可调节刺激探头两种可选择

8 音頻输出

8.1音量调节： 带刻度的触摸屏控制，并配有音量图示。