## Sheet1
序号 | 具体技术（参数）要求
舱体参数
1 | 设计压力：0.3 MPa 最高工作压力：0.2 Mpa
2 | 治疗人数：12人
3 | 加减压控制方式：手动、电操器、计算机
4 | 舱门透光尺寸及数量：进舱门（宽×高）≥900×≥1700 mm，数量2个。其余舱门（宽×高）≥850×≥1700 mm，数量2个。
5 | 冷光源照明，采用球面照明窗
6 | 温控要求： 舱内温度值应控制在：18℃～26℃范围内，温度变化率应不大于3℃/min
7 | 观察窗数量： ≥8只
8 | 摄像窗数量：≥6只，治疗舱≥4只，过渡舱≥2只或者与观察窗共用
9 | 传物筒透光尺寸及数量：（直径×长度）DN 300×500mm 2套
10 | 每舱各1套，采用氧舱安全型递物筒，并具备相应的质量合格证。
11 | 舱外应急排放装置：从最高工作压力降至0.01MPa的时间≤2.5分钟
12 | 舱内氧浓度：≤23%
13 | 接地电阻值：≤4Ω
14 | 进舱电压：≤24V
15 | 舱体设计使用年限≥20年。（投标时请提供相关证明材料）
16 | 舱内座椅及数量：高压氧舱专用活动座椅（外罩：阻燃等级≥B1级），可方便拆卸。拆卸后不影响车床和担架使用，共≥12个。
17 | 吸氧装具布局方式及数量：采用壁挂式吸氧装置。≥12个
18 | 舱内装饰的设计采用手术室理念，两侧内壁无夹层，减少细菌残留。金属材料选用1.5mm镀锌冷轧钢板，表层静电喷塑，高强度，抗磨，抗撞，阻燃等级为A级。
19 | 舱内地板采用高档地板革铺面或彩色高档防滑地砖。
20 | 舱内配设急救呼吸装具3套: 主舱2套、副舱1套。
21 | 舱内配呼吸机气源装置2套：主舱、副舱各1套。
22 | 配设生物电无损导联装置接口2套：主舱、副舱各1套。
23 | 舱内配全方位拾音对讲装置2套：主舱、副舱各1套。
24 | 舱内配无触点感应式应急呼叫报警装置20套：每人位。
25 | 每舱室均设置自动泄压安全阀2套，并配手动紧急卸压装置。
26 | 每舱室均配设药品柜1套。
27 | 每舱室均配设输液吊架1套。
操作台参数
1 | 计算机控制系统1套。
2 | 加减压（手动）操作阀门4套。
3 | 供排氧操作阀门4套。
4 | 压力显示系统9套，备9套。
5 | 智能声光报警式测氧仪2套。
6 | 氧舱专用双工对讲机1套。
7 | 数显温控仪2套。
8 | 音乐播放器1台。
9 | 应急电源（BK1200）2台。
10 | 单人吸氧动态显示仪20位。
11 | 急救供氧装置3套（流量计、急救截止阀）。
12 | 采样流量计2套。
13 | 电动遥控操作器6套。
14 | 吸氧计时器2套。
15 | 雾化控制器2套。
压力调节系统
1 | 总体一次加压可以工作12人位（满舱）两次（两罐）。
2 | 空压机：静音型螺杆空压机，2台，排气量满足国家标准要求。
3 | 空气冷却系统：冷冻式干燥机2台。
4 | 空气净化系统：采用优质气水分离器、空气过滤器进行多级过滤，保证进舱气体符合国家卫生标准。
5 | 储气罐：工作压力1.4MPa，总容积要求≥一次加压可以工作12人位（满舱）两次（两罐）。储罐数量及结构形式按基建实际情况设计。
6 | 配设加压消音装置2套,主舱、副舱各1套。
7 | 配设进舱空气检测装置接口1套
8 | 系统管路及阀件等符合新标准要求。
呼吸气系统
1 | 呼吸气体供应装置：采用低阻力供氧方式，配低阻力呼吸调节器、传感、供氧缓冲包。
2 | 排氧方式：缓冲式舱外排氧。
3 | 舱内吸氧装具采用多功能吸氧装置20套。采用用于医用空气加压氧舱的多功能吸氧装置”，具备常规吸氧（呼吸调节器自动供氧）、无阻力一级吸氧、雾化吸氧和负压吸引接口及无触点感应式紧急呼叫报警装置五种功能。
4 | 系统管路及阀件等符合新标准要求。
舱内环境调节系统
1 | 制冷系统：采用分体冷暖系统。主舱2P 2台，副舱2P 1台。
2 | 送风方式，采用永磁耦合感应传动。
电气控制系统
1 | 设立独立式配电系统，采用漏电保护器和隔离变压器双重安全保护，双电源自动切换。
监控系统
1 | 采用数字高清摄像机：6台，其中主舱4台，副舱2台；50寸液晶显示器1台。
2 | 监视画面经由硬盘录像机，将每个摄像机画面显示于监视屏上。
消防系统
1 | 按GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度不小于50L/（m².min），喷水动作响应时间不大于3s，并在操作控制台及舱内醒目位置设置快开式气动控制阀，以确保紧急状态下使用。
2 | 采用细水雾灭火系统。有效灭火降温。
3 | 采用断水停喷式消防系统。（提供相关检测报告）
4 | 配备高压防腐消防水罐。（提供相关检测报告）
5 | 消防水罐加压采用与氧舱空气压力系统一体。
计算机控制系统
1 | 加减压过程的程序化控制、智能排氧、氧浓度自动监控、故障自检功能、语音提示、舱内压力自动保护、智能记录、智能客户接口、远程网络技术支持、程序可视化监控、软件系统一键还原、断电自保、记录、存档和打印、程序定制开发。
安全附件和安全保护装置
1 | 安全阀：主舱、副舱配置安全阀各2只。储气罐、消防水罐配置安全阀各1只。
2 | 递物筒配装压力锁定、低压自动开启装置各1套。递物筒配装压力显示仪表各1套。
3 | 压缩机配装超压自动停机、低压自动复位装置。
4 | 各舱室内、外应急卸压装置各1套。
5 | 安全阀和压力表在标准数量上备用一套