**报价单**

致中山市小榄人民医院：

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 |  |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 制造商性质 | 大型企业□ 中小企业□ 小微企业□  （100万以上项目需填写，提供证明文件，进口设备无需填写） |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 设备使用年限（年） | （本院不接受使用年限低于5年的设备，以说明书和设备铭牌信息为准） |
| 是否有配套耗材 | 否□  是□ （请填写广东省药品电子交易平台耗材信息表） |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

**报价供应商须同时提供以下资料：**

1. **报价单、参数偏离情况表、耗材信息表（如有）。**
2. **产品参数、配置清单、医疗器械注册证。**
3. **供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。**

**广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 通用耗材/专用耗材 | 国家医保医用耗材名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 省平台联盟区限价（元） | 供货单价（元） | 备注 |
| 1 | 专用耗材 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C08070400500002096020000107 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

**参数偏离情况表**

**填写要求：**

1、请按用户需求的要求**逐条响应**，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是**必须完全响应**的参数。

3、所投产品的**参数满足率≥90%**方视为满足需求的合格产品。

1. **技术要求：**（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或  正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
| 1.2 |  |  |
|
| 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| 2.3 |  |  |

1. **商务要求：**（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或  正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
| 1.2 |  |  |
|
| 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| 2.3 |  |  |

**采购需求书**

1. **总则：**

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.★投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

1. **基本需求**

核心产品：单通道注射泵、双通道注射泵、输液泵

用途：精准安全泵入药物

1. **技术参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 一、单通道注射泵参数 | |
| 1 | ▲自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50ml所有符合标准的注射器 |
| 2 | ▲速率范围：0.1-2000ml/h（最小0.01ml/h递增） |
| 3 | ▲注射精度：≤±2% 机械精度≤±1% |
| 4 | 预置量范围：0.1-9999ml 注射总量显示范围：0-99999.99ml |
| 5 | 阻塞级别225mmHg-975mmHg，11级可选择，动态显示管路的压力状态 |
| 6 | 更改速度时完全不需要中断输液 |
| 7 | 具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选 |
| 8 | 具备注射精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的注射器 |
| 9 | 内置锂电池，在中速（5ml/h）状态下，标配电池工作时间不小于6小时 |
| 10 | 支持配置药物库, 可存储至少2000种药物；可存储≥2000条的历史记录 |
| 11 | 防护等级IP34或IP44或IPX4及以上 |
| 12 | ★使用有效期 ≥5年 |
| 二、双通道注射泵参数 | |
| 1 | ▲自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50ml所有符合标准的注射器 |
| 2 | ▲速率范围：0.1-2000ml/h（最小0.01ml/h递增） |
| 3 | ▲注射精度：≤±2% 机械精度：≤±1% |
| 4 | ▲双通道注射泵的A和B通道既可以分别独立使用，也可以级联输液使用。 |
| 5 | 具有阻塞报警和注射达到预置量前的报警，阻塞等级11级可调 |
| 6 | 注射模式≥7种模式 |
| 7 | 具备注射精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的注射器 |
| 8 | 内置锂电池，在中速（5ml/h）状态下，标配电池工作时间不小于6小时 |
| 9 | 支持配置药物库, 可存储至少2000种药物；可存储≥2000条的历史记录 |
| 10 | 更改速度时完全不需要中断输液 |
| 11 | 防护等级IP34或IP44或IPX4及以上 |
| 12 | ★使用有效期 ≥5年 |
| 三、输液泵参数 | |
| 1 | ★输液精度：≤±5% |
| 2 | ▲速率范围覆盖：0.1-2000ml/h, 最小步进≤0.01ml/h |
| 3 | 预置输液总量范围覆盖：0.1-9999.99ml |
| 4 | 快进流速范围覆盖：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选； |
| 5 | 可自动统计≥四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量等 |
| 6 | 可直接在输液泵添加输液器品牌名称 |
| 7 | ≥8种输液模式；速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式等 |
| 8 | 配备药物库，可储存：≥2000种药物信息；可存储≥2000条的历史记录 |
| 9 | 配备在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；压力报警阈值：最低可设置≤50mmHg |
| 10 | 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并进行提示 |
| 11 | 电池工作时间：≥5小时（常用输液速度） |
| 12 | ★使用有效期 ≥5年 |

1. **商务要求：**

**1.交货及安装、验收要求**

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30 日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。

**2.售后服务要求**

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为 3 年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

**3.付款方式**

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供设备，并经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，开具全额发票，采购人确认发票无误后一个月内支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在 质保期满后一次性无息支付。