中山市小榄人民医院医疗设备市场调研报名报价信息表

（以下资料一式一份且均须加盖公章。请按以下顺序扫描成一个文档）

第一部分：医疗设备 - 1、设备报价表：含完整配置的设备报价 设备注册证名称; 品牌/厂家; 型号; 注册证号; 产地; 数量（台）; 单价（元）; 总价（元）; 设备使用年限（本院不接受使用年限低于5年的设备）（年）; 保修期（年）. 第二部分：市场调研情况 1、市场占有及销售记录： （1）提供广东省三甲医院客户名单或全国知名医院用户，相关能证明拟报名品牌产品市场占有率的文件。 （2）提供其它不少于3家三甲医院成交记录（广东省内三甲医院优先） 序号; 医院名称; 购买时间; 成交单价（元）; 保修年限（年）. 1; 甲医院（填医院名称）. 2; 乙医院（填医院名称）. 3; 丙医院（填医院名称）. 2、场地需求：提交设备安装的场地需求文件。（如有）

供应商名称： 联系人： 联系电话： 邮箱：

报价时间：

需提供产品资质：

（1）盖章版市场调研报价信息表（上述表格）

（2）参数偏离情况表

（3）设备的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表（如有）、设备说明书、产品彩页、配置清单。

（4）耗材的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表、耗材说明书（如有）。

（5）供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.★投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

5.本项目非专门面向中小微企业。按照《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则》规定，本项目属于预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。本项目所属行业为工业。

6.本项目允许进口产品参与。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 256层CT球管 | 放射科 | 1 |

核心产品：256层CT球管

用途：用于供医用X射线体层摄影设备（CT）配套使用，用于产生X射线。

- 技术参数：

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 投标人所投产品如属于医疗器械，需提供产品（或整机）的医疗器械注册证或备案证明（提供证明材料复印件加盖公章），所投设备必须是在医疗器械注册证或备案证明有效期内生产的产品。不属于医疗器械设备无须提供。 |
| ★ | 2 | 所投球管与医院现有设备机型Brilliance iCT 适配。 |
|  | 3 | 3.详细性能参数： 序号; 设备指标; 详细技术参数. 3.1; 管电压; 140KV. 3.2; 小焦点(120KV/100mA); 0.6*0.7. 3.3; 大焦点(120KV/150mA); 1.1*1.2. 3.4; 输入功率; 80-120KW. 3.5; 最大阳极散热率; 1250kWs/1690kHU. 3.6; 阳极尺寸; 200mm. 3.7; 阳极靶角; 8°. 3.8; 转速; ≥10800RPM. |
| ▲ | 4 | 由于球管属于医疗器械管理范畴，为保证设备的核心重点备件供货能力，投标人需具备原厂提供的全新合格球管的库存（提供近一年内该库存球管符合要求的证明文件复印件并加盖投标人公章（或承诺中标后签订合同前提供证明资料至采购人），包含但不限于该球管的进口报关单、清晰体现该球管序列号的运货单以及中国海关要求的医疗器械标签等资料，不低于5条球管信息）。 |
| ★ | 5 | 新球管必须是原厂全新未拆封的，货物上有可追踪的序列号。更换下来的球管旧件由中标人负责处理。投标人需在投标文件中提供无走私或非法渠道备件承诺函加盖公章（格式自拟），承担相关法律风险。 |
|  | 6 | 6.1.保修：球管保修12个月，或500,000 扫描秒（先到为准）。如球管保修期内出现故障，则免费更换全新球管； 6.2.保证提供的CT球管是新产品，没有使用过；中标后签订合同时必须注明该产品（或主机）产地。 |
|  | 7 | 服务质量：中标人提供的球管遇到第三方单位或药监检测，如为二手球管，医院有权不支付合同款项；如因提供二手球管导致医院停机，则中标人赔偿CT每天的经济产出；如因二手球管给医院带来其他经济损失（如上级监管单位处罚等），中标人则需承担相关赔偿及责任。投标人需在投标文件中提供承诺函并加盖公章（格式自拟） |
| ▲ | 8 | 球管到货验收的同时，必须提供该只球管为全新球管的证明，包含但不限于该球管的进口报关单、清晰体现该球管序列号的运货单以及中国海关要求的医疗器械标签等资料。投标人需在投标文件中提供承诺函并加盖公章（格式自拟） |
|  | 9 | 为保障备件的快速且安全的供应，投标人在合同履约期内于国内设有零备件保税仓库或国内备件库（投标文件提供备件库相应的产权证明文件或租赁合同复印件或保税仓库证明文件等并加盖投标人公章，或承诺中标后签订合同前提供证明资料至采购人）。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

▲1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后，在收到采购人书面的发货通知后的48小时内送货到指定地点。在球管到货后的1个自然日内中标供应商完成设备的安装调试，CT能正常运行。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤12个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6投标供应商须在投标文件提供《承诺函》（格式自拟），该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

▲2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为1 年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本项目的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：

⑴合同签订后，中标供应商按照合同总价的20%提供收款收据，采购人在收到中标供应商的收款收据后，按照合同约定，向中标供应商支付预付款。

⑵中标供应商按照合同协议中约定的时间提供货物，货物到达后，经协议规定的验收人员进行验收，经验收人员书面确认验收合格后，通知中标供应商开具全额有效普通发票（含税）。

⑶采购人在收到中标供应商提供的全额有效普通发票（含税），并确认无误后，在一个月内支付合同总金额的 80%的款项。