中山市小榄人民医院医疗设备市场调研报名报价信息表

（以下资料一式一份且均须加盖公章。请按以下顺序扫描成一个文档）

第一部分：医疗设备 - 1、设备报价表：含完整配置的设备报价 设备注册证名称; 品牌/厂家; 型号; 注册证号; 产地; 数量（台）; 单价（元）; 总价（元）; 设备使用年限（本院不接受使用年限低于5年的设备）（年）; 保修期（年）. 第二部分：设备配套耗材（如有） ▲如设备不需配套耗材或试剂，请提供厂家出具不需专机专用耗材的保证函； 如需使用配套耗材或试剂，请按以下资料顺序整理。如有质控液、校准品等需备注校准时间间隔；试剂规格如不能反映测试数的需备注测试数（即一瓶能做几人份） - 产品报价表 序号; 国家医保医用耗材编码（27位）; 耗材/试剂中文名称; 型号/规格（能做几人份）; 生产企业; 产品注册证; 单位; 最高限价（元）; 线下供货单价（元）; 耗材类别：通用/专机; 备注; 单人份测试单价（元）. 1. 2. 备注：请将常用规格型号的耗材全部报价，若型号规格过多，同一单价的择一报价。 - 2、①耗材成本占收费标准的比率：（耗材成本占收费标准的比率=耗材成本/医疗服务价格*100%）。请将质控与校准成本计算在检测项目的耗材成本中 序号; 检测项目名称; 耗材成本（元）; 医疗服务价格（元）; 比率; 备注. 1; 按检查频次由高到低填写. - ②质控和校准成本（如有） 序号; 校准项目/质控项目名称; 耗材成本（元/次）; 频次（一个月几次）; 备注. 1; 校准. 2; 质控. 第三部分：维修零配件报价（如有） - 1、维修报价表： 序号; 主要及消耗性配件中文名称; 型号/规格; 单位; 最高限价（元）; 备注. 1. 第四部分：市场调研情况（要求与市场上同档次主流品牌进行对比，且不少于两个品牌） - 1、项目所涉设备发展历程、技术路线、技术发展方向及临床应用情况。 - 2、项目所涉设备涉及的相关标准和规范，操作人员资质要求。 3、设备优点：拟报名品牌产品对比其他产品的优势对比: 参数内容; 拟报名品牌型号产品; 其他品牌1; 其他品牌2; 其他品牌3. 填拟报名产品品牌型号; 填品牌1品牌型号; 填品牌2品牌型号; 填品牌3品牌型号. 填参数内容1; 填拟报名产品情况; 填品牌1情况; 填品牌2情况; 填品牌3情况. 4、市场占有及销售记录： （1）提供广东省三甲医院客户名单或全国知名医院用户，相关能证明拟报名品牌产品市场占有率的文件。 （2）提供其它不少于3家三甲医院成交记录（广东省内三甲医院优先） 序号; 医院名称; 购买时间; 成交单价（元）; 保修年限（年）. 1; 甲医院（填医院名称）. 2; 乙医院（填医院名称）. 3; 丙医院（填医院名称）. 5、场地需求：提交设备安装的场地需求文件。（如有）

供应商名称： 联系人： 联系电话： 邮箱：

报价时间：

需提供产品资质：

（1）盖章版市场调研报价信息表

（2）参数偏离情况表

（3）设备的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表（如有）、设备说明书、产品彩页、配置清单。

（4）耗材的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表、耗材说明书（如有）。

（5）供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.★投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 耳科动力系统 | 耳鼻喉科 | 1套 |

核心产品：动力系统主机、鼻颅底钻手柄、耳科手柄

用途：将疾病部位切碎同时清除掉，直排引式设计，从刀头至吸引排出口为一直线，将切削下来的组织等迅速排出，从而达到有效治疗疾病的目的

设备符合中山市物价收费名目：

| 使用科室 | 物价编码 | 收费项目名称 | 收费单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 耳鼻喉科 | 300000000-13 | 使用动力钻加收 | 367 |

- 技术参数：

一、手术动力系统

产品适用范围：适用于外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、铣削、锯切、磨削、刨削处理。

- 主机

1.1工作环境要求：环境温度：10℃～40℃；相对湿度：30%～75%；大气压力：600hPa～ 1060hPa。

1.2防电击类型：Ⅰ类。

1.3防电击的程度： BF型应用部分。

1.4运行模式：连续运行。

1.5电源条件：～220V，50Hz。

1.6输入功率：500 VA。

1.7▲移动式铝合金机箱，轻便耐用

1.8进液的防护等级：IPX1。

1.9电源线长度3.0m。

1.10 ▲≥7英寸高清全彩色液晶触摸屏，具有手柄型号识别与显示、转速显示、手柄运行方向的显示、泵流量显示等功能。

1.11屏幕具有触摸设置功能，对手柄、转速、手柄运行方向、泵流量等功能可进行触摸设置。

1.12后台参数设置：操作用户可以进行转速设置、运行模式的设置、手柄选择；系统设置，语言、按钮发声、默认模式；冷却/冲洗泵的开关和流量调节。手柄转速可通过脚踏开关在标称范围内无级调速。

1.13系统具有多种工作状态，并能在显示屏幕上指示出当前工作状态。

1.14主机同一手柄接口可接不同手柄（不区分刨削手柄或高速手柄），具备接入附件识别功能，能识别连接的是否为有效附件，并能识别类型，并根据不同附件类型匹配相应的控制参数。

1.15▲标配单泵，为手术提供持续灌注和冷却功能，流量可调节。

1.16预置多种模式，可通过屏幕、脚踏开关等多种方式进行选择切换。

1.17设定的模式和转速具有自动记忆功能，下次开机会自动跳转至记忆模式。

1.18系统具有自检和错误提示功能，发生故障自动停止工作并显示故障代码，方便查找故障原因，发生故障后主机自动停止工作，确保手术安全。

- 多功能脚踏开关

2.1全金属材质，密封型脚踏开关，防水等级 IPX8。

2.2脚踏开关具有启停、无极调速功能。

2.3脚踏开关具有手柄切换功能：可通过脚踏开关快速切换当前活动手柄（仅多手柄接口型号主机）。

2.4脚踏开关具有正向模式、往复模式切换功能

2.5脚踏开关具有机械式防误踩装置。

二、耳显微手柄

1.手柄重量≤100克，尺寸约140mm*20mm*20mm

2.航空合金机身，防水电缆接头，可高温高压灭菌。

3.微型超轻设计，外形纤细，便于执笔式握持。

4.▲为保证大扭矩，低噪音，运行稳定，振动小，经久耐用，优先采用原装进口无刷电机

5.ISO-E类标准接口，接插方便快捷；

6.正反转模式自由切换，转速可调，最大转速80000 r/min。

7.高速手柄具有过负载保护功能。

8.▲风冷式设计，在最高转速下连续工作可有效降低手柄温度。

9.▲急停时间，≤0.2s

三、耳显微磨钻头

1.具有金刚砂、开刃等各种不同头型、不同材质、不同尺寸规格的磨钻头，满足不同手术需求。

2.精密加工的高硬度材料，刃部切削刃口的硬度应≥400 HV1.0;

3.正反转模式自由切换，转速可调，最大转速80000 r/min。

四、颅底钻手柄

1.手柄重量≤120克，尺寸约120mm*220mm*30mm

2.▲钛合金机身，防水电缆接头，可水洗、可高温高压灭菌。

3.微型超轻设计，外形纤细，便于执笔式握持。

4.▲为保证大扭矩，低噪音，运行稳定，振动小，经久耐用，优先采用原装进口无刷电机

5.▲正反转模式自由切换，转速可调，电机输出转速≥60000 r/min。

6.手柄具有过负载保护功能。

7.▲循环式水冷式设计，内置冷却输水管路，可贯穿手柄到刀头，实现整体冷却，在最高转速下连续工作可有效降低手柄温度。

8.▲急停时间，≤0.2s

五、颅底钻磨钻头

1.具有金刚砂、开刃等各种不同头型、不同材质、不同尺寸规格的磨钻头，满足不同手术需求。

2.精密加工的高硬度材料，刃部切削刃口的硬度应≥400 HV1.0;

3.磨头一体设计，无需通过夹头，可直接与手柄连接。

4.▲磨头具有内置冲水冷却通道，在实现对工作部位冲洗的同时有效降低工作发热，避免热损伤；保持视野清晰，避免污染镜头。

5.磨头自带外护鞘，仅外露的头部旋转，避免缠绕组织及损伤器械

六、耳内镜手柄

1.▲手柄重量≤70克，尺寸约93mm*16mm*16mm

2.▲钛合金机身，防水电缆接头，可水洗、可高温高压灭菌。

3.微型超轻设计，外形纤细，便于执笔式握持。

4.▲为保证大扭矩，低噪音，运行稳定，振动小，经久耐用，优先采用原装进口无刷电机

5.正反转模式自由切换，转速可调，转速不得高于40000 r/min。

6.手柄具有过负载保护功能。

7.▲循环式水冷式设计，马达内置冷却输水管路，可贯穿马达手柄、夹头、刀头，实现整体冷却，避免镜头污染，在最高转速下连续工作可有效降低手柄温度。

8.▲急停时间，≤0.2s

七、耳内镜钻

1.具有金刚砂、开刃等各种不同头型、不同材质、不同尺寸规格的磨钻头，满足不同手术需求。

2.精密加工的高硬度材料，刃部切削刃口的硬度应≥400 HV1.0;

3.磨头一体设计，无需通过夹头，可直接与手柄连接。

4.▲磨头具有内置冲水冷却通道，在实现对工作部位冲洗的同时有效降低工作发热，避免热损伤；保持视野清晰，避免污染镜头。

5.磨头自带外护鞘，仅外露的头部旋转，避免缠绕组织及损伤器械

6.▲多种钻身长度和直径选择：钻杆直径1.8mm-3.5mm,钻头直径0.5mm、0.8mm、1mm、2mm、3mm、4mm，钻身长度70mm、105mm,满足耳内镜下精细部位暴露需求

八、每套设备配置要求（标准套至少包含以下内容）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力系统主机 | 1 | 台 |
| 2 | 夹头（直） | 1 | 个 |
| 4 | 夹头（弯） | 1 | 个 |
| 5 | 高速手柄（显微耳钻手柄） | 1 | 个 |
| 6 | 高速手柄（耳内镜钻手柄） | 1 | 个 |
| 7 | 高速手柄（颅底钻手柄） | 1 | 个 |
| 8 | 多功能脚踏开关 | 1 | 个 |
| 9 | 标准钻头 | 18 | 个 |
| 10 | 细横割纹钻头 | 15 | 个 |
| 11 | 细晶粒钻头 | 19 | 个 |
| 12 | 粗晶粒钻头 | 2 | 个 |
| 13 | 灭菌器械盒 | 1 | 个 |
|  | 注水管 | 8 | 根 |
| 14 | 中文说明书、中文维修手册、中文操作流程卡（另电子版1份）； | 1 | 份 |
| 15 | 配齐与主机相匹配的附件设备，如连接管、连线、架子、特殊插座插头和工具等 | 1 | 套 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为1年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供设备，并经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，开具全额发票，采购人确认发票无误后一个月内支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在1年质保期满后一次性无息支付。