报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 制造商性质 | 大型企业 中小企业□ 小微企业□ （100万以上项目需填写，提供证明文件，进口设备无需填写） |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 设备使用年限（年） | （本院不接受使用年限低于5年的设备，以说明书和设备铭牌信息为准） |
| 是否有配套耗材 | 否 是 （请填写广东省药品电子交易平台耗材信息表） |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、参数偏离情况表、耗材信息表（如有）。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 序号 | 通用耗材/专用耗材 | 国家医保医用耗材名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 省平台联盟区限价（元） | 供货单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用耗材 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C08070400500002096020000107 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.★投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

5.本项目非专门面向中小微企业。按照《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则》规定，本项目属于预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。本项目所属行业为工业。（按项目特性，确定）

6.本项目允许进口产品参与。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 高倍荧光显微镜 | 显微修复重建中心 | 1 |

- 技术参数：

- （一）主镜

- 1 双人四目，适用于显微手术；

- 2 具备全光路复消色差镀膜技术；

- 3 无级变倍系统，无外置光学增倍器下放大倍数：2X-15X（12.5 倍目镜下）；

- 4 单一连续可调物镜下，最小工作距离≤225 mm，最大工作距离≥500mm；

- 5 广角目镜，屈光补偿+5D~-8D，眼杯高度可调；

- 6 主镜可绕垂直轴旋转≥540º，左右倾斜：-45º~45º，前倾-30º~后倾 120º；

- 7  大于30X 双目镜筒，0º（包含 0º）~180º（包含 180º）可调；

- 8 全功能可编程手柄，可自由设定控制参数，如：变倍、调焦、拍照、视频、亮度等；

- 9 机头后备手动旋钮：机头具备手动调焦、变倍和调光圈大小的旋钮；

- 10 变焦变倍关联：自动将聚焦速度与放大倍率相匹配，在较高放大倍率

- 时，将自动降低预选的聚焦速度；

- 11 变焦锁定：通过触屏变焦锁定开关，手柄上的变焦摇杆开关及脚踏开关设有调焦功能；

- 12 具备一键景深增强功能或融合光学功能；

- 13 具备激光辅助聚焦功能。

- （二）助手镜

- 1 助手镜目镜具备锁控功能，360°旋转可调至对手镜位置；

- 2 配置全金属插入式直视镜筒。

- （三）照明系统

- 1 支架上冷光源照明系统,经光纤传导到显微镜；

- 2 照明光源：照明系统主或副光源为氙灯或 LED 灯，使用寿命≥4 万小时；

- 3 照明安全：光亮度和工作距离联动，光照范围与手术视野联动；

- 4 通过主机触摸屏同步照明强度调整、照明速度调节、聚焦照明联动以及照明开关功能；

- 5 自动调节亮度：须根据工作距离和放大倍率调整照明亮度。

- （四）支架系统

- 1 具有电动平衡调节功能；

- 2 显微镜支架底盘尺寸≥700mm×700mm；

- 3 智能防震颤支架：支架采用智能感应减震马达；

- 4 过顶设计；

- 5 消毒套自动抽真空功能。

- （五）视频影像

- 1 一体化设计，镜体内完全内置有原厂高清摄像头（分辨率≥1920*1080p），无需外接分光器和视频适配器;

- 2 内置原厂≥24 英寸高清触摸屏监视器，内置视频工作站具备连接、传输、显示、编辑及存储手术显微镜视频功能；

- 3 视频输出端口 HDMI, DVI-D, HD-SDI,网络端口；

- 6 智能远程诊断系统，设备可以连接网络，实现远程设备诊断、故障排除，软件升级等；

- 7 自带激光荧光显像功能。

- ★8.设备使用年限≥5年。

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 90 日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6投标供应商须在投标文件提供《承诺函》（格式自拟），该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

▲2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  2  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本项目的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：

⑴合同签订后，中标供应商按照合同总价的20%提供收款收据，采购人在收到中标供应商的收款收据后，按照合同约定，向中标供应商支付预付款。

⑵中标供应商按照合同协议中约定的时间提供货物，货物到达后，经协议规定的验收人员进行验收，经验收人员书面确认验收合格后，通知中标供应商开具全额有效普通发票（含税）。

⑶采购人在收到中标供应商提供的全额有效普通发票（含税），并确认无误后，在一个月内支付合同总金额的 80%的款项。