采购远程胎心监护服务项目市场调研公告

尊敬的供应商：

为了进一步提升我院的妇幼保健服务水平，满足孕产妇对远程胎心监护服务的需求，我院计划采购远程胎心监护服务项目。在此，我们诚邀具备相关资质和经验的供应商参与本次市场调研。

- 项目内容

- 本次采购的远程胎心监护服务项目主要包括以下内容：

- 提供远程胎心监护设备、软件及人员支持，包括但不限于便携式胎心监护仪、数据传输设备等。

- 建立远程胎心监护平台，实现胎心数据的实时传输、存储和分析。

- 提供专业的胎心数据分析和解读服务，确保数据的准确性和可靠性。

- 提供设备的安装、维护和培训服务，确保医护人员和孕产妇能够熟练使用相关设备。

- 具体项目内容见附件1

- 二、报名要求

- 1、具备独立法人资格，具有相应的营业资质，不接受联合体报名，不允许分包、转包。

- 2、具备相关医疗器械经营许可证和产品注册证。

- 3、具有类似项目的成功案例和经验。

- 4、具有良好的商业信誉和财务状况，近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。

- 5、应提供完善的售后服务，确保及时响应并解决可能出现的问题。

- 三、需提交的材料

- 1、公司简介及资质证明文件（营业执照、医疗器械经营许可证、产品注册证等）。

- 2、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件、法定代表人授权委托书。

- 3、远程胎心监护服务方案，包括设备配置、平台建设、数据安全与隐私权益保护措施、大数据分析与智能诊断应用、技术风险与设备稳定性解决方案，设备操作人员培训课程等。

- 4、服务报价及付款方式。

- 5、类似项目案例及客户反馈（建议提供合同复印件作为印证材料）。

- 6、三年内，企业在经营活动中没有重大违法记录、未发生安全责任事故的声明函。

- 7、公平竞争承诺书。

- 8、服务承诺函。

- 四、报名准备资料及注意事项：

- 提交材料时间：2025年9月1日至2025年9月8日

- 采用邮件、邮寄或现场报名递交资料方式。

- 邮件报名方式：符合资格条件资料（加盖公章后PDF扫描件）发送至xlrmyyywk@163.com邮箱(邮件标题统一为“公司简称+项目名称报名资料”)进行报名。

- 现场或邮寄报名方式：地址：广东省中山市小榄镇菊城大道中65号内科楼九楼医务科，资料密封送达。

- 联系人：林老师，联系电话：0760-89822333

- 有关说明

（1）此次远程胎心监护服务项目仅为市场价格及服务方案调研；供应商在有效的公开征集时间内以自愿为原则主动向医院提供采购项目的相关信息（如：供应商名称及资质、产品品牌、技术参数、价格、售后服务等）。

（2）本次市场调研并非采购行为，各单位提供的相关项目服务信息资料，仅有助于提高本单位对该项目服务的认知，供本单位明确采购需求参考，不作为本单位采购行为的任何承诺。

中山市小榄人民医院

2025年8月29日

附件1

远程胎监服务项目需求书

1.远程母胎监护系统参数

1.1无线探头监护指标

(1)采用超声多普勒技术采集胎心音:

(2)远程胎儿监护仪设备监护参数:胎心率(FHR)，宫缩压力(TOCO)，胎动(FM)；

(3)▲支持双胎监测；

(4)胎心:多普勒探头采用高灵敏度多晶片、宽波束脉冲多普勒超声探头，1.0MHz工作频率，胎心信号扑捉稳定;

(5)宫缩压力:可测试宫缩压力，测量范围为0~100压力单位;非线性误差:±10%;

(6)胎动:支持手动/自动双模式;

(7)胎心率测量范围:50~210BPM(BPM:次/分钟);准确度:±2BPM;

(8)无线探头内置锂电池，采用座式充电器，充满电使用时间≥8小时；

(9)无线探头彩屏显示，可显示探头类型、电池电量、信号质量;

(10)无线探头声输出:峰值负声压不超过1兆帕(MPa)，输出波束声强不超过20毫瓦/平方厘米(mW/cm2)。空间峰值时间平均声强密度不超过100毫瓦/平方厘米(mW/cm2)；声强不超过5mW/cm2。

1.2耦合剂

(1)对皮肤无刺激、无过敏。化学稳定，水性高分子凝胶，PH值为中性，无毒无腐蚀性。

- 2.系统需求:

- 2.1系统要求包括胎儿监护网络系统、设备终端和软件终端。

- (1)采用无线网络将胎心率、宫缩值、胎动等数据传输到孕妇端、医生端和医院端，有利于大面积的推广使用，实现无距离限制的数据传输；

- (2)云端可存储的病例资料及胎心率监护图形无上限，可随时调出储存胎心监护资料，进行分析、评分或打印输出;强大的浏览和查询功能，使查找病例资料简单快捷;

- (3)系统显示胎儿心率曲线、宫缩压力曲线、胎动标记、高危标记、当前时间、监测时长、孕妇姓名、孕周、紧急联系人等信息；

- (4)提供异常胎监图形预警提示功能；

- (5)智能远程母胎监护服务系统涵盖院内、院外居家健康管理，为高危孕妇提供安全可靠的居家健康监测，对孕妇的健康情况做出规范化的管理。

- 2.2软件终端

- 2.2.1孕妇端 APP

- (1)能实时显示胎心率、宫缩压力、胎动数值和曲线;

- (2)参数对应的数值和曲线颜色一致;

- (3)支持孕周、孕天的时间管理；

- (4)支持手动/自动胎动计数，并用不同符号显示手动/自动胎动计数;

- (5)显示超声信号质量和无线信号质量；

- (6)实时曲线支持回顾查看;

- (7)登录后能自动加载该孕妇信息并且自动更新孕周信息;

- (8)结束监护的同时自动上传监护数据至云端服务器，监护记录列表界面支持手动上传服务器;

- (9)加载历史监护数据，自动显示医生的反馈意见;

- (10)提供帮助界面指导孕妇寻找胎心和介绍软件操作流程；

- 2.2.2医生端APP

- (1)登录后能自动同步加载该医生的所有孕妇的所有监护记录;

- (2)支持以孕妇为中心的数据管理，能对未诊断数据进行标注；

- (3)对于监护数据，提供反馈意见输入并上传至医院本地数据库功能；支持短信提示功能;

- (4)能自动显示每条监护数据已有的反馈意见;

- (5)对于新上传的未诊断数据有声音、图像提示。

- 2.2.3医生端PC

- (1)登录后能自动同步加载该医生的所有孕妇的所有监护记录;

- (2)支持以孕妇为中心的数据管理，能对未诊断数据进行标注；

- (3)对于监护数据，提供反馈意见输入并上传至医院本地数据库功能;支持短信提示功能;

- (4)能自动显示每条监护数据已有的反馈意见。

- (5)对于新上传的未诊断数据有声音、图像提示。

- 2.3系统满足的服务功能

- (1)实时动态传输:胎儿监护数据信息实时同步动态连接孕妇端、医生端、远程胎监工作站;

- (2)系统智能分析:自动分析、自动评分给出建议、自动预警、高效辅助医生诊断；

- (3)系统监护服务:监护次数不受限制;对孕妇进行科普教育，人工客服无接触式指导使用设备和软件操作;在远程监护判读服务时间内进行监护判图和回复，并做好监护提醒服务;为远程胎儿监护所需的报告解读，胎心预警提供人工服务支持;

- (4)第三方保险公司承保服务:在远程母胎监护平台提供胎监判读服务的医生由第三方保险公司提供医师责任险一份(该保险只针对医生在远程母胎监护平台的胎监判读进行投保，对其他行为无效);同时为远程母胎监护硬件提供设备责任险一份。