| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 激光波长:650 nm(单一波长) |
| 2 | 激光额定功率:100mW+20%/端，2端(冷光源) |
| 3 | 激光输出功率:分三档，步进可调，输出功率均具备治疗效果 |
| 4 | 光纤输出:聚集式双光纤输出，光纤芯径<0.4mm，外加多层保护套 |
| 5 | 儿科专用聚光罩，激光照射光斑均匀，激光束能照射 360°可调，可达任何部位 |
| 6 | 输出功率不稳定度优于10% |
| 7 | 激光输出方式:根据治疗需要，可通过选择不同档位进行输出功率调整 |
| 8 | 工作定时器:设定治疗时间终了，断光报响提示 |
| 9 | 台疗时间范围:0-99 分钟 |
| 10 | 台车式结构，便于病房内移动使用，配置防护镜 |
| 11 | 光纤长度:>1.5m |
| 12 | 激光输出模式:多模 |
| 13 | 激光运行方式:连续运行 |
| 14 | 输出功率复线性:优于±10% |
| 15 | ★设备使用年限≥8年 |