中山市小榄人民医院医疗设备市场调研报名报价信息表

（以下资料一式一份且均须加盖公章。请按以下顺序扫描成一个文档）

第一部分：医疗设备 - 1、设备报价表：含完整配置的设备报价 设备注册证名称; 品牌/厂家; 型号; 注册证号; 产地; 数量（台）; 单价（元）; 总价（元）; 设备使用年限（本院不接受使用年限低于5年的设备）（年）; 保修期（年）. 第二部分：设备配套耗材（如有） ▲如设备不需配套耗材或试剂，请提供厂家出具不需专机专用耗材的保证函； 如需使用配套耗材或试剂，请按以下资料顺序整理。 - 产品报价表 序号; 项目名称; 人份成本（包含开展项目所需的试剂、耗材、耗品、定标液、清洗液、质控品等全部成本支出） 元/人份; 耗材信息. 主要试剂品牌; 产品名称; 规格型号; 医疗器械注册证号; 国家医保医用耗材编码（27位）; 省联盟限价（元）; 投标报价（元）; 是否专机专用试剂耗材; 进口/国产. 1; 250402016-1-抗心磷脂抗体测定(ACA)-快速定量检测（指IgA、IgM、IgG可一个试剂分开测也可同时测）; 试剂1. 试剂2. 试剂3. 2; 250402042-1-抗β2-糖蛋白1抗体测定(快速定量检测)（指IgA、IgM、IgG可一个试剂分开测也可同时测）; 试剂1. 试剂2. 试剂3. 3; 250402003-3-抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)-快速定量检测; .... 4; 250402006-3-抗双链DNA(抗dsDNA)-快速定量检测. 5; 250402063S-抗核外核糖核酸外切酶抗体(抗PM-Scl抗体)定量检测. 6; 250402003-3-抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)-快速定量检测. 7; 250402036-抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定. 8; 250402044-抗核小体抗体测定(AnuA). 9; 250402049-抗组蛋白抗体(AHA)测定. 10; 250402007-5-抗线粒体抗体M2型(AMA-M2)-快速定量检测. 11; 250402005-1-抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA)(快速定量检测). 12; 250402019-3-抗肾小球基底膜抗体测定-各种免疫学方法快速定量检测. 13; 250402040-1-抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定-快速定量检测. 14; 250402046-抗肝细胞溶质抗原I型抗体测定(LC-1). 15; 250402039-抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定. 16; 250402056S-抗sp100抗体. 17; 250402057S抗gp210抗体. 18; 250402041-2-抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定-化学发光法. 19; 250402061S-补体C1q复合物抗体定量检测. 20; 250404033N-涎液化糖链抗原（KL-6）检测. 21; 250402066S-抗磷脂酶A2受体抗体测定. 备注：请将常用规格型号的耗材全部报价，若型号规格过多，同一单价的择一报价。另上述项目是医院预计开展或已开展项目，供应商请根据报名产品功能如实报价即可。 - 2、①耗材成本占收费标准的比率：（耗材成本占收费标准的比率=耗材成本/医疗服务价格*100%）。请将质控与校准成本计算在检测项目的耗材成本中 序号; 检测项目名称; 耗材成本（元）; 医疗服务价格（元）; 比率; 备注. 1; 按检查频次由高到低填写. - ②质控和校准成本（如有） 序号; 校准项目/质控项目名称; 耗材成本（元/次）; 频次（一个月几次）; 备注. 1; 校准. 2; 质控. 第三部分：维修零配件报价（如有） - 1、维修报价表： 序号; 主要及消耗性配件中文名称; 型号/规格; 单位; 最高限价（元）; 备注. 1. 第四部分：市场调研情况（要求与市场上同档次主流品牌进行对比，且不少于两个品牌） - 1、项目所涉设备发展历程、技术路线、技术发展方向及临床应用情况。 - 2、项目所涉设备涉及的相关标准和规范，操作人员资质要求。 3、设备优点：拟报名品牌产品对比其他产品的优势对比: 参数内容; 拟报名品牌型号产品; 其他品牌1; 其他品牌2; 其他品牌3. 填拟报名产品品牌型号; 填品牌1品牌型号; 填品牌2品牌型号; 填品牌3品牌型号. 填参数内容1; 填拟报名产品情况; 填品牌1情况; 填品牌2情况; 填品牌3情况. 4、市场占有及销售记录： （1）提供广东省三甲医院客户名单或全国知名医院用户，相关能证明拟报名品牌产品市场占有率的文件。 （2）提供其它不少于3家三甲医院成交记录（广东省内三甲医院优先） 序号; 医院名称; 购买时间; 成交单价（元）; 保修年限（年）. 1; 甲医院（填医院名称）. 2; 乙医院（填医院名称）. 3; 丙医院（填医院名称）. 5、场地需求：提交设备安装的场地需求文件。（如有）

供应商名称： 联系人： 联系电话： 邮箱：

报价时间：

需提供产品资质：

（1）盖章版市场调研报价信息表（上述表格）

（2）参数偏离情况表（若完全响应需提供佐证材料）

（3）设备的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表（如有）、设备说明书、产品彩页、配置清单。

（4）耗材的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表、耗材说明书（如有）。

（5）供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.★若本投标产品属于医疗器械，则投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | 检验科 | 一套 |

核心产品：

一套全自动化学发光免疫分析仪

用途：

仪器采用化学发光法，与配套的检测试剂共同使用，在临床上对来源于人体的血清、血浆样本中的被分析物进行定性或定量检测，包含自身免疫等相关项目的检测。

- 技术参数：

整机性能

1）★检测原理：化学发光法。

2）▲检测效率：≥360T/h。

3）样本类型：血清、血浆。

4）▲供给品加载：支持不停机加载和更换，不影响实验正常进行。

5）信息录入：RFID卡识别，支持试剂以及供给品的信息录入。

6）▲独立稀释液仓：≥3个专用稀释液位，支持大比例直接稀释，不占用试剂位。

7）专用稀释位：独立稀释位，稀释混匀二合一，降低样本消耗量。

8）▲通用样本稀释液：一次稀释满足多项目需求，样本用量小。

9）废液排放：废液收集容器，体积≥10L，支持运行中清空废液桶；可直接下水系统。

10）试剂和稀释液仓门锁定功能：具备。

11）▲仪器和试剂同一厂家生产，溯源性好。

进样单元

12）支持随时连续进样，支持自动重测功能。

13）急诊功能：具备急诊功能，急诊样本随时插入，优先处理。

14）样本装载量：≥200个。

15）样本管：兼容市面上常规采血管。

16）样本条形码类型：兼容Code 128，EAN 128，2/5 Interleaved；UPCA，UPCE；EAN 8或13 dig；Codabar。

加样针单元

17）加样针: ≥2根，具备液位探测、气泡探测、凝块探测及防撞功能。

试剂单元

18）▲试剂位：≥50个。（若一台不能满足，可用若干台设备总试剂位累加）

19）试剂仓温度：2-8℃，试剂可机载冷藏储存。

20）试剂加载：能够实现不停机加载，不影响实验正常进行。

反应单元

21）反应杯：一次性管式反应杯，一次性加载≥1000个，在线随时装载。

22）反应位：≥280个。

操作系统

23）操作系统：彩色触摸屏，具备中文操作系统。

24）仪器状态、测试状态实时监测：具备。

25）试剂、耗材余量实时监测：具备。

26）废料、废液量实时监测：具备

27）联网功能：支持与医院LIS系统连接。

检测项目

28）▲校准品：试剂盒提供校准品，无需额外购买。

29）校准方式：内置标准曲线，RFID卡识别，两点定标。

30) ▲校准品直接上机使用，无需复溶。

31）▲配套检测项目：需配有原厂配套检测项目。

32）配套试剂项目检测性能：①项目齐全，性能稳定，质量有保障；②拥有更能提高疾病检出率的指标，如M2-3E检测指标相比AMA-M2更能确保检测灵敏度和特异性。

33)▲支持抗磷脂酶 A2 受体抗体（抗PLA2R抗体）测定。

34)	▲支持涎液化糖链抗原测定。

35)	▲支持抗C1q抗体测定。

36)	内置标准曲线，扫码读取自动录入。两点定标。

37)	★设备使用年限：≥10年

- 每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 电脑 |  | 1 | 套 |
| 3 | 电脑支撑臂 |  | 1 | 套 |
| 4 | 电源线 |  | 1 | 条 |
| 5 | 以太网线 |  | 1 | 条 |
| 6 | 软件包 |  | 1 | 套 |
| 7 | 说明书、合格证、保修卡 |  | 1 | 份 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为   5 年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

★2.5在合同履行期间，若中山市医保价格出现下调，则相应检测项目的成本应按同比例减少；若本合同所涉及的检测项目被纳入广东省集中采购目录，则应按照集中采购的定价执行。

★3.付款方式

3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。

3.2合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票），采购人确认发票无误后，在收到发票之日起   30  日内，支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在 质保期满后一次性无息支付。