- 系统组成

- 时差法流量测定（TTFM）通道 2 个，配合流量探头使⽤，根据不同类型的桥⾎管直径，可选择配置 1.5mm-16mm 的流量探头，可进⾏消毒灭菌，可重复使⽤ 50 次。

- 辅助通道 1 个。

- ▲可选配升级超声成像通道，⽀持以下成像模式：2D-⿊⽩模式、CFM-彩⾊模式和 PW-脉冲多普勒模式，或这些模式的组合应⽤。

- 触摸式显示器：19 英⼨、1280×1024 像素，并配备 DVI 接⼝⽤于连接额外的外部显示器。

- 内存：≥8GB。

- 硬盘：≥1TB，存储＞40000组数据。

- ECG连接线：1条。

- 端口：2×USB 3.0

- ⻋载彩⾊打印机输出：USB2.0。

- 流量通道要求

- 频率响应：0Hz 到 100Hz。

- 滤波器分级设置：5，10，20，30，50 或 100 Hz。

- 探头超声耦合⽔平：探头出⼚时已⽔中校准⾄100%。

- 显示输出：平均流量数值，搏动指数和舒张期充盈比例

- 计算功能：最⼤、最⼩和平均⾎流量（ml/min），反流⽐例，流量积分、最大导数和光标读数

- 辅助通道要求

- ⽤户配置：输入范围、偏移、比例、坐标轴、单位、噪声滤波器。

- 采样频率：250 Hz。

- 计算功能：最⼤值、最⼩值、最⼤导数和光标读数。

- 系统使⽤时差法流量评估搭桥后⾎管通畅性。

- 系统可同时测量两条⾎管的流量曲线、平均⾎流量，并可求差值、求和值。

- 系统可数字化显示时差法流量探头与⾎管的接触水平，并以颜⾊编码警报系统监测超声耦合品质。

- 系统可识别和记录每⼀个时差法流量探头的使⽤次数，并可⽣成记录探头使用信息的报告。

- 系统可同步患者⼼电监护仪的信息并显示在屏幕上，并计算出舒张期充盈⽐例。

- 系统可利用流量数据计算出反流比例。

- 系统可计算⾎管内⾎流的快速傅⽴叶变换（FFT）。

- 系统具有显示优化功能，可调节垂直刻度和基线位置，以及改变扫描时间，以获得最佳显示效果。

- 系统可存储患者资料和流量曲线，并具有曲线编辑和布局排列功能，⽣成 A4 ⼤⼩ PDF 格式患者报告，供随时回顾研究。

- 系统可通过 USB 存储端⼝或⽹络存储位置导出流量曲线患者报告。

- 系统可同屏显示两个已存储的测量结果，⽤于前后对⽐。

系统提供可定制的⼯作流程，以尽量减少⽤户交互并简化⼯作流程。