中山市小榄人民医院医疗设备市场调研报名报价信息表

（以下资料一式一份且均须加盖公章。请按以下顺序扫描成一个文档）

第一部分：医疗设备 - 1、设备报价表：含完整配置的设备报价 设备注册证名称; 品牌/厂家; 型号; 注册证号; 产地; 数量（台）; 单价（元）; 总价（元）; 设备使用年限（本院不接受使用年限低于5年的设备）（年）; 保修期（年）. 第二部分：设备配套耗材（如有） ▲如设备不需配套耗材或试剂，请提供厂家出具不需专机专用耗材的保证函； 如需使用配套耗材或试剂，请按以下资料顺序整理。 - 产品报价表 序号; 国家医保医用耗材编码（27位）; 耗材/试剂中文名称; 型号/规格（能做几人份）; 生产企业; 产品注册证; 单位; 线上限价（元）; 线下供货单价（元）; 耗材类别：通用/专机; 备注. 1. 2. 备注：请将常用规格型号的耗材全部报价，若型号规格过多，同一单价的择一报价。 - 2、①耗材成本占收费标准的比率：（耗材成本占收费标准的比率=耗材成本/医疗服务价格*100%）。请将质控与校准成本计算在检测项目的耗材成本中 序号; 检测项目名称; 耗材成本（元）; 医疗服务价格（元）; 比率; 备注. 1; 按检查频次由高到低填写. - ②质控和校准成本（如有） 序号; 校准项目/质控项目名称; 耗材成本（元/次）; 频次（一个月几次）; 备注. 1; 校准. 2; 质控. 第三部分：维修零配件报价（如有） - 1、维修报价表： 序号; 主要及消耗性配件中文名称; 型号/规格; 单位; 最高限价（元）; 备注. 1. 第四部分：市场调研情况（要求与市场上同档次主流品牌进行对比，且不少于两个品牌） - 1、项目所涉设备发展历程、技术路线、技术发展方向及临床应用情况。 - 2、项目所涉设备涉及的相关标准和规范，操作人员资质要求。 3、设备优点：拟报名品牌产品对比其他产品的优势对比: 参数内容; 拟报名品牌型号产品; 其他品牌1; 其他品牌2; 其他品牌3. 填拟报名产品品牌型号; 填品牌1品牌型号; 填品牌2品牌型号; 填品牌3品牌型号. 填参数内容1; 填拟报名产品情况; 填品牌1情况; 填品牌2情况; 填品牌3情况. 4、市场占有及销售记录： （1）提供广东省三甲医院客户名单或全国知名医院用户，相关能证明拟报名品牌产品市场占有率的文件。 （2）提供其它不少于3家三甲医院成交记录（广东省内三甲医院优先） 序号; 医院名称; 购买时间; 成交单价（元）; 保修年限（年）. 1; 甲医院（填医院名称）. 2; 乙医院（填医院名称）. 3; 丙医院（填医院名称）. 5、场地需求：提交设备安装的场地需求文件。（如有）

供应商名称： 联系人： 联系电话： 邮箱：

报价时间：

需提供产品资质：

（1）盖章版市场调研报价信息表（上述表格）

（2）参数偏离情况表（若完全响应需提供佐证材料）

（3）设备的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表（如有）、设备说明书、产品彩页、配置清单。

（4）耗材的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表、耗材说明书（如有）。

（5）供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.★若本投标产品属于医疗器械，则投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 电子鼻咽喉镜 | 耳鼻喉科 | 1套 |

核心产品：电子鼻咽喉镜

用途：一、咽喉恶性肿瘤早筛：检出鼻咽癌、声带癌等病灶。二、喉部良性病变诊疗：诊断声带息肉、囊肿、慢性喉炎等疾病 。三、肿瘤疗效评估。四、隐蔽病灶定位：发现颈部转移癌原发灶。五、手术导航：在喉显微手术中实时引导病灶切除范围 。

- 技术参数：

- 内窥镜图像处理及照明装置

▲1、内窥镜图像处理器可提供光源，无需单独配置光源。主机光源一体化。

▲2、可处理并输出2D、3D图像和荧光图像;

3、信号输出:2D数字信号输出可选择:3G-SDI、HD-SDI、D VI(可选择WUXGA，1080P或SXGA);模拟SDTV信号输出可选择:VBS复合端口、Y/C，可以同时输出。

4、HDTV数字高清信号输出分辨率达到1080P，扫描方式:逐行扫描，50桢/秒;可提供16:10、16:9、5:4 4:3的全高清数字化图像。

▲5、具有特殊光波成像观察功能：将光源输出的特殊光照射粘膜得到的特殊光影像信息自动分配到监视器的R、G、B通道形成特殊光影像;可凸现粘膜下毛细血管和粘膜表面腺管开口等结构;可模拟染色效果。

6、LCD触摸屏控制面板，亮度可调节10级。

7、光源采用4个LED灯泡，光强5.64W

8、具有白平衡功能

▲9、图像强调功能:结构强调A(0-8档);结构强调B(0-8档);轮廓强调功能(0-8档)

10、色彩强调功能:R±8档;B±8档;C(色度调节)±8档。

11、测光功能:具有峰值测光和自动测光。

12、图像冻结功能，具有FILED/FRAME方式。

13、内镜信息交流:内镜信息(使用具有ID功能的内窥镜时)，内镜信息存储功能(用户名/ID/评价/检查时间)，自动白平衡。

▲14、兼容电子腹腔镜、电子输尿管软镜、电子膀胱镜、电子鼻咽喉镜等软硬镜镜种。

15、具有遥控功能。

16、防电击保护级别:l级。

17、进液的防护级别:IPX0。

△18、 可升级荧光观察内窥镜。

- 电子鼻咽喉镜

▲1、光学系统：视野角度≥90度

▲2、插入部先端部外径为≤2.6mm，软性部外径为≤2.9mm；

3、弯曲部：弯曲角向上≥130 度，向下≥130 度；

5、全长为 ≥500mm，工作长度≥ 300mm；

▲6、镜子操作部有≥四个遥控按钮，可预设 ≥15 种功能；

7、激光兼容性：LD/YAG。

8、支持特殊光成像技术，实现早癌筛查功能

▲9、景深 3.5-50mm；

10、与主机同一品牌

- 高清监视器

1、≥24 英寸液晶面板，彩色液晶医用显示器。

2、实时显示，无普通液晶监视器的托尾现象，无闪烁，避免了普通 CRT监视器引起的视觉疲劳，比普通CRT监视器更低的能耗。

3、与主机同一品牌

- 电子镜专用台车

1、小巧,可固定液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像。

2、 可升降支架，可同时悬挂两根镜子。

3 、可拉伸键盘托盘，方便医生操作。

- 频闪光源

1、喉镜频闪冷光源通过周期性光源频闪观测在极低速度下的高速运动；

▲2、可实现同时连接硬镜和软镜，光源使用寿命≥30000小时；

3、光通量/照度可屏幕调节10%～100%；

▲4、频闪频率范围60Hz～1000Hz，声强范围50～100dB；

5、工作模式粘膜波模式、静态光源模式、自动频闪模式；

6、具有静止画面功能：频闪冷光源闪光频率与喉部频率一致，观察到的画面为静止，可实现0°～359°相位转换

7、当频闪冷光源闪光频率和振动频率接近但不相同时，每次闪光都照亮不同位置，可观察到图像非常缓慢的振动，图像振动频率0.5Hz（慢波），1Hz（标准），2.0Hz（快波）可调；

8、具有频率预设微调：在检查前可进行频率预设微调操作，脚踏调节；

9、光源相关色温≤6000K；

10、在工作状态下的噪声不大于60dB（A）；

11、可提供持续光模式满足硬式内窥镜供能使用；

12、脚踏开关切换持续光源和频闪光源；

13、外置式麦克风获取声带的发生频率，频闪频率范围60Hz～1000Hz；

14、屏幕快捷切换工作模式；

15、屏幕快捷切换粘膜波工作方式，脚踏快捷切换工作方式；工作方式0.5Hz（慢波）、1Hz（标准）、2.0Hz（快波）；

- ★使用年限不低于5年

- ★设备需支持与医院信息系统的数据互通，对接费用包含在本项目预算中

- 每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜图像处理及照明装置 |  | 1 | 套 |
| 2 | 频闪光源 |  | 1 | 个 |
| 3 | 电子鼻咽喉内窥镜（小儿） | 与主机同一品牌 | 2 | 个 |
| 4 | 医用监视器 | 与主机同一品牌 | 1 | 台 |
| 5 | 内镜专用台车 | 与主机同一品牌 | 1 | 台 |
| 6 | 测漏气 | 与主机同一品牌 | 1 | 套 |
| 7 | 图文工作站 |  | 1 | 套 |
| 8 | 说明书、保修卡、合格证 |  | 1 | 份 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。

★1.7乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  5  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

★2.5在合同履行期间，若中山市医保价格出现下调，则相应检测项目的成本应按同比例减少；若本合同所涉及的检测项目被纳入广东省集中采购目录，则应按照集中采购的定价执行。

★3.付款方式

3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。

3.2合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票），采购人确认发票无误后，在收到发票之日起   30  日内，支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在 质保期满后一次性无息支付。