报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 制造商性质 | 大型企业 中小企业□ 小微企业□ （100万以上项目需填写，提供证明文件，进口设备无需填写） |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 设备使用年限（年） | （本院不接受使用年限低于5年的设备，以说明书和设备铭牌信息为准） |
| 是否有配套耗材 | 否 是 （请填写广东省药品电子交易平台耗材信息表） |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、参数偏离情况表、耗材信息表（如有）。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 序号 | 通用耗材/专用耗材 | 国家医保医用耗材名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 省平台联盟区限价（元） | 供货单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用耗材 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C08070400500002096020000107 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 一、总则：

- 1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

- 2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。

- 3.加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。但不作为无效投标条款。

- 4.★投标人所投设备如属于医疗器械设备，投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册或备案证明材料和投标供应商的经营许可或备案证明材料（提供证明材料复印件加盖公章）。所投设备必须是在医疗器械注册证或备案证明有效期内生产的产品。不属于医疗器械设备无须提供医疗器械注册证或备案证。

- 5.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截至中标人承诺的期限。

- 二、基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 全高清宫腔镜系统 | 妇科 | 1 |

核心产品：

- 全高清医用内窥镜摄像系统

- 宫腔镜（阴道内镜）

- 大冷刀宫腔镜

- 膨宫泵

用途：用于子宫腔内疾病的检查，以及应用无能量器械的宫腔镜手术治疗。预期开展新型宫腔镜入路技术，即阴道内镜非接触式宫腔镜技术。开展宫内节育器缝合固定技术。

- 三、技术参数：

- 全高清医用内窥镜摄像系统

- （1）摄像主机、摄像头Camera

- ▲系统为一体化集成显示器、摄像机、LED光源、图像录放存储功能的摄像系统；而且同一台主机，可适配光学硬质内窥镜，也可适配电子内窥镜。

- 1、感光芯片：1/1.8英寸 逐行扫描 全高清 CMOS传感器。

- 2、分辨率： 1920*1080P。

- 3、扫描帧率： 60帧每秒。

- 4、最低照度：0.5Lux。

- 5、摄像头有效像素：≥1300K。

- 6、电子快门：自动。

- 7、具有一键自动白平衡,自动背光补偿功能。

- 8、具有图像增强功能：可对边缘、细节、血管、增益、感光度、背景噪音、进行调节。

- 9、具有色彩调节功能：可对亮度、对比度、锐度调节、 色彩、高亮抑制、GAMMA进行调节。

- 10、系统设置功能：应具有语言类型、时间设置、录像设置、初始化设置、升级功能。

- ▲11、5种专业手术模式选择：针对不同手术及镜头的预设，保证最佳的视频还原。

- ▲12、摄像头4个遥控按键可实现包括白平衡、拍照、录像、冻结等功能按键主机面面板具有白平衡、拍照、录像、冻结、回放、场景快速功能按键，实现快速调节。

- ▲16、多种控制模式：主机按键、摄像头手柄按键、红外遥控器。

- （2）全高清显示屏

- 1、26英寸LED医用专业高清显示屏。

- 2、显示分辨率：1920×1080。

- 3、对比度1000:1。

- 4、亮度600nit。

- 5、视角范围178度，上下，左右各89度。

- （3）医用LED光源

- 1、功率：30W。

- 2、色温：5000K~7000K。

- 3、照度：≥700，000Lux。

- 4、输出总光通量：700 lm 允差-10%。

- 5、显色指数： ＞90。

- 6、调节模式： 连续无级可调。

- 7、具有显示及累计运行时间功能。

- 8、使用寿命:≥20000小时，终身免维护。

- （4）全高清录制存储模块

- 1、可通过摄像头、遥控器、主机面板进行视频和图片的采集。

- 2、存储介质：外置USB接口，支持USB接口进行图像及录像的存储，最大支持1T存储介质。

- 3、录制格式： MP4，1920*1080P60。

- 4、抓拍图片格式： JPEG、MP4。

- 5、操作： 支持图像冻结。

- 6、界面：实时操作状态显示。

- 宫腔镜（阴道内镜）

- ▲1、免扩宫子宫腔内窥镜，镜体外径≤10.5fr，镜头自带独立进水通道，可高温高压灭菌。能够与本院现有摄像系统和冷光源兼容。

- 1.1、镜体工作长度≥220mm

- 1.2、视野角度(DOV):30°

- 1.3、视野范围(FOV)≥80°

- 1.4、有效景深:3~50mm

- ▲1.5、宫腔镜镜体与外鞘连接采用滑动式设计，置镜时外径更小，便于置镜。

- 2、检查鞘可滑动至检查位及治疗位，最大插入部外径≤12.5Fr，带有出水通道。

- 3、治疗鞘可滑动至检查位及治疗位，最大插入部外径≤14.5Fr，带有器械通道:5Fr，带有出水通道。

- 4、治疗鞘可滑动至检查位及治疗位，最大插入部外径≤15.5Fr，带有器械通道:7Fr，带有出水通道。

- ▲5、宫腔镜镜体可同时适配检查鞘、进5fr器械的治疗鞘和进7fr器械的治疗鞘，一镜三鞘，满足更多宫内疾病适应症。

- 6、带有5Fr和7Fr内窥镜软钳（器械），钳头齿形分：碗口形（活检钳）、唇头齿形（内窥镜软钳）、锯齿形钳和剪刀。

- 7、内窥镜软钳由钳头、软管、弹簧轴、芯杆、锁紧螺母及钳柄组成。

- 8、钳头头部经热处理后，其硬度达到 480HV0.2~620HV0.2 。

- 9、内窥镜软钳的各件铆合处应配合精密，连接牢固，当开启、闭合时铆钉应不移动。各连接处的焊接应牢固可靠，焊缝应平整、光滑，无脱焊、虚焊、堆焊和明显砂眼等缺陷。

- ▲10、内窥镜软钳的展开角度应不小于 45°，钳头唇口应平整，无缺损。

- 11、内窥镜软钳应有良好的耐腐蚀性；支持高温高压蒸汽灭菌。

- ★12、设备使用年限≥5年。

- 冷刀宫腔镜

- 1、内窥镜：采用一体式设计，镜体自带器械通道，器械通道采用独特的“方圆”组合形状，在置入器械之后仍能保持灌流液体持续大流量灌流。

- 2、柱状透镜传像内窥镜，视野清晰，前端采用蓝宝石镜面，坚固耐用，不锈钢材质Z型镜体。

- ▲3、视角向12°、视场角≥80°，有效景深范围3～50mm，有效光度率 DM ≤1900cd/m2 /lm。

- 4、采用 ISO 10526:1999 CIE S 005 规定的 A 标准照明体的光谱，经照明光路和成像系统传输后的输出光谱的显色指数Ra:≥90。

- 5、单位相对畸变 VU-Z的控制量≤-18%。

- ▲6、工作长度≥197mm、最大外径22.5Fr;手术器械通道≥4.3mm。

- 7、外鞘φ≤24Fr，带持续灌流通道。

- 8、可选配手术器械：至少包括双动弯剪刀、单动直剪刀、异物钳、活检钳、分离钳等3mm或4mm器械。

- ▲9、可选配3mm或4mm持针钳，及3mm或4mm打结器，可开展宫腔镜下节育器缝合术。

- 10、可选配手术钳可以拆卸成三部分：手柄、钳杆、钳芯，便于清洗灭菌，可低温等离子、高温高压消毒，避免因消毒不彻底而造成术中感染。

- 11、可适配3mm/4mm刨削刀头。

- ★12、设备使用年限≥5年。

- 膨宫泵

- 1、液晶压力触控屏，可显示预设值及相应的实时动态值（压力、流速等）。

- 2、调节预设压力，调节范围15-150mmHg，压力控制精确，最高压力阈值≤400mmHg。

- 3、可调节预设流速为50-500ml/min。

- ▲4、实时显示液体泵入量。

- 5、蠕动式泵头，出水平稳持续。

- 6、具有自动提示功能及维修识别功能。

- 7、自带流速记忆功能。

- 8、压力调节5mmHg一个档位，可任意调节。

- 9、流量调节50ml/min一个档位，可任意调节。

- ▲10、具有过压提示功能，当实际压力大于设置压力10mmHg并且持续5s后触发，具有图形显示和声音提示。

- ▲11、灌注管路有可灭菌重复使用、一次性使用两种可选。

- ★12、设备使用年限≥5年。

- 四、每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全高清医用内窥镜摄像系统 | - 医用一体化内窥镜摄像主机 1套 - 全高清摄像头 1个 - 光学适配器 1个 - 工程遥控器 1个 - 导光束 1条 - U盘 1个 - 内窥镜专用台车 1台 | 1 | 套 |
| 2 | 宫腔镜（阴道内镜） | - 内窥镜 1支 - 5Fr操作器 1支 - 5Fr活检钳 1把 - 5Fr单动尖头剪刀 1把 - 5Fr抓钳 1把 - 消毒盒 1个 | 3 | 套 |
| 3 | 外鞘 | 插入外径最纤细，纯检查作用，不带器械通道的外鞘，与宫腔镜（阴道内镜）镜头配合使用 | 1 | 支 |
| 4 | 操作器 | - 7Fr操作器 1支 - 7Fr活检钳 1把 - 7Fr单动尖头剪刀1把 - 7Fr抓钳1把 | 1 | 套 |
| 5 | 冷刀宫腔镜 | - 内窥镜 1支 - 外鞘 1支 - 打结器 1把 - 持针钳 1把 - 分离钳 1把 - 活检钳 1把 - 异物钳 1把 - 鼠齿钳 1把 - 单动直剪 1把 - 双极电凝棒 1把 - 高频线 1根 - 消毒盒 1个 | 1 | 套 |
| 6 | 膨宫泵 | - 内窥镜子宫膨腔泵 1台 - 灌注管路（重复使用型） 3套 | 1 | 套 |

- 五、商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30 日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤6个月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》和《中山市小榄人民医院医疗设备验收管理制度》。

★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  2  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。

3.2合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票），采购人确认发票无误后，在收到发票之日起  30  日内，支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在质保期满后一次性无息支付。

- 六、其他商务要求

- 6.1投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

- 6.2投标人应分别列明该项目的总报价和分项报价。

- 6.3涉及专机专用耗材、试剂、易损件等需填列报价，且承诺至少在质保期内按此价格执行。若投标人所投产品不涉及专机专用耗材、试剂、易损件等，提供不涉及专机专用耗材、试剂及易损件的声明函。

6.4投标人同意采购人以任何形式对其投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。