报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 制造商性质 | 大型企业 中小企业□ 小微企业□ （100万以上项目需填写，提供证明文件，进口设备无需填写） |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 设备使用年限（年） | （本院不接受使用年限低于5年的设备，以说明书和设备铭牌信息为准） |
| 是否有配套耗材 | 否 是 （请填写广东省药品电子交易平台耗材信息表） |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、参数偏离情况表、耗材信息表（如有）。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 序号 | 通用耗材/专用耗材 | 国家医保医用耗材名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 省平台联盟区限价（元） | 供货单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用耗材 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C08070400500002096020000107 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.★若所投标的属于医疗器械，投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 急诊医学科 | 1 |

- 核心产品：便携式彩色多普勒超声诊断仪

用途：用于急危重症疾病的诊断和治疗引导，兼床旁心脏超声检查等。

- 技术参数：

- 机器具备便携性及移动性，适合急危重症床旁操作；

- 支持中文显示和输入；

- 高分辨率彩色液晶显示器≥15英寸；

- 显示器支持多点触控，主机直接调节增益；

- 能对存储后的动静态图像进行增益与调节；

- 全数字高集成宽频带声束形成器；

- 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现；

- 动态范围≥180dB；

- 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦；

- 固态硬盘存储≥250G；

- 全激活探头接口≥3个（含扩展探头），且大小一致可通用；

- 具备穿刺引导功能；

- 开放DICOM 3.0接口；采集的图形和数据可直接通过U盘导出。

- 负责接入采购人现有HIS及PACS系统；

- 具备B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒模式等；

- 探头规格（1）：凸阵探头1个，频率包含2-5MHz；

- 探头规格（2）：线阵探头1个，频率包含6-12MHz；

- 探头规格（3）：单晶体相控阵探头1个，频率包含2-4MHz；

- 图像管理器功能，可通过快速进入剪贴板回看图像，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析；

- 具备空间复合成像技术；

- 具备单键实时自动优化技术；

- 解剖M型，实时或回放图像上M型扫描线360度任意旋转调节，可用于二维、彩色血流及组织多普勒模式；

- 实时双幅对比显像；

- 具备谐波成像；

- 回放重现：灰阶图像回放≥500幅；

- 针对不同的检查，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节；

- 成人心脏探头扇形扫描角度≥90°；

- 具备脉冲波多普勒PW、连续多普勒CW；

- 最大探测深度≥35cm；

- 最大测量速度：PW，血流速度最大±4.0m/s；CW，血流速度最大±5m/s；

- 最低测量速度2mm/s；

- 显示方式：B/D，M/D，D；

- 电影回放：≥40秒；

- 取样宽度及位置范围：宽度1.0-15.0mm；

- 彩色多普勒显示方式：速度显示、方差显示；

- 彩色取样框偏转角度≥±20度；

- 二维和彩色对比显像；

- 实时双幅对比成像；

- 高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像；

- 宽景成像，支持二维及彩色模式，并有速度提示；

- ★具备多场景应用软件包，至少包括急诊、重症、心脏、血管、神经、腹部等应用软件包；

- ★具备左心室射血分数自动测量功能：基于二维斑点追踪技术，对心内膜进行自动追踪描记，自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面，自动包络心内膜边界，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV；同时支持心脏自动舒张功能评估，自动测量心脏舒张功能评估参数E,A,E/A, e’,E/e’，以间接了解心血管功能状态；

- ★具备血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线。

- 具备下腔静脉宽度及变异率自动测量技术，测量数据包括最大值、最小值及变异率。

- ★提供最新版本软件，并开放所有软件功能。

- ★设备使用年限≥5年。

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。

★1.7乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  3  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

★3.付款方式

3.1.本合同款项以人民币银行转账方式支付；

3.2.合同签订后，乙方按合同协议时间提供货物或服务完成后，经甲方规定的验收人员书面确认验收合格，乙方即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票），甲方确认发票无误后，在收到发票之日起30日内，支付合同总金额的95%的款项；合同总金额的5%的款项作为第二期款项，在质保期满后一次性无息支付。