报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 制造商性质 | 大型企业 中小企业□ 小微企业□ （100万以上项目需填写，提供证明文件，进口设备无需填写） |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 设备使用年限（年） | （本院不接受使用年限低于5年的设备，以说明书和设备铭牌信息为准） |
| 是否有配套耗材 | 否 是 （请填写广东省药品电子交易平台耗材信息表） |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、参数偏离情况表、耗材信息表（如有）。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 序号 | 通用耗材/专用耗材 | 国家医保医用耗材名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 省平台联盟区限价（元） | 供货单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用耗材 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C08070400500002096020000107 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.★若所投标的属于医疗器械，投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 重症医学科 | 1 |

核心产品：便携式彩色多普勒超声诊断仪

用途：

- 技术参数：

1.≥15英寸宽屏液晶全触摸显示器，非按键式TGC调节，可触摸屏调节参数

2.配备一体化台车，具备探头穿接口连接于主机，台车探头接口≥4

3.台车具有内置备用电池组，扫查时间≥3小时

4.扫描教练：提供心脏超声的标准切面以及扫查技巧和方法视频及图片指引

5.心尖扩展成像：实现心尖宽视野显示。有效显示视野≥120度（附图说明）

6.二维灰阶血流显像：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像，实时观察血流动力学情况，避免了彩色的叠加和外溢

7.具备彩色M型模式，支持解剖M型

8.二维和彩色血流同步双幅实时显示，彩色多普勒频率独立可调，亦可应用于冻结和存储的回放图像

9.频谱多普勒显示单元及分析系统：具有PW、CW、HPRF多种模式

- 10.具备HPRF高脉冲重复频率自动启动功能

11.自动频谱优化技术，可一键控制，自动调整频谱至最佳范围

12.高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换

13.实时扫描中的图像参数调节，包括但不限于增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正、噪音抑制、对比度、彩色图谱等的调节，也同样能应用于已经冻结或存储后的图像

14.组织多普勒成像单元：实时一键式组织速度图成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像

15.主机在线同时显示8个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线

16.脉冲反向谐波技术和超声调制信号用于造影剂成像

17.	可支持腹部、浅表器官、心肌及心腔造影成像

18.具有负荷超声成像单元

19.内置专业负荷超声模块

20.支持室壁运动评分

21.内置在同步化治疗评估模板

22.可支持心腔内超声成像单元

23.B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒模式下可测量：直径、面积、体积、狭窄率、压差等

24.直线解剖M型和曲线解剖M型：实时、冻结或回放图像上可获得M型扫描线360度任意旋转或多点任意描记，提高测量准确性和效率。可用于二维、彩色血流及组织多普勒模式

25.	斑点追踪定量分析: 自动心内膜边界追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数（PSI）、提供17和18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等。支持在常规心脏探头、经食道探头。(附图)

26.具备儿科心脏Z-score评分系统（提供白皮书文件证明）

27.血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定。

28.血管内中膜自动测量:血管前壁和后壁均可自动测量，自动优化测量曲线，可以和血管造影相结合。自动给出分析报告，包括采样点数量、均值与标准差等

29.具有医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，支持高清DICOM传输，可支持DICOM打印

30.支持局域网/PACS/HIS等直接存储、查询与调阅

31.成人经胸相控阵探头扫描角度：10°- 120°选择（附图说明）

32.经胸相控阵探头成像速率，90°角，18cm深度时，帧速率≥68帧/秒

33.频谱多普勒成像参数：最低测量速度：≤2mm/s；实时二同步/三同步显示；频谱自动包络并完成测量，参数可自定义，可于实时、冻结和回放图像上完成

34.彩色多普勒成像参数 相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥12帧/s；彩色组织多普勒帧频≥100帧/s

35.成人相控阵彩色取样框扫描角度：10°- 120°选择

36.显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -20°- +20°

37.彩色显示速度：最低平均血流显示速度：≤5cm/s

38.实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像,可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析

39.探头规格（1）：凸阵探头2.0 - 5.0 MHz

40.探头规格（2）：线阵探头6.0 - 12.0 MHz

41.探头规格（3）：相控阵探头2.0 - 4.0 MHz

42.探头规格（4）：经食道探头3.0 - 8.0 MHz

- 43．★设备使用年限不低于5年

- 44.★提供最新版本软件，并开放所有软件功能。

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.4验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.5投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。

★1.6乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  3  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

★3.付款方式

3.1.本合同款项以人民币银行转账方式支付；

3.2.合同签订后，乙方按合同协议时间提供货物或服务完成后，经甲方规定的验收人员书面确认验收合格，乙方即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票），甲方确认发票无误后，在收到发票之日起30日内，支付合同总金额的95%的款项；合同总金额的5%的款项作为第二期款项，在质保期满后一次性无息支付。